中华人民共和国国家标准

GB/T××××-××××

铜及铜合金导电率涡流测试方法

Test method for copper and copper alloys

electrical conductivity using eddy current

（征求意见稿）

20××－××－×× 发布        20××－××－×× 实施

GB/T××××-××××

前    言

本标准是首次制定。

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准规定了铜及铜合金导电率的涡流测试方法。

本标准的附录A、附录B为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中铝洛阳铜业有限公司、佛山市华鸿铜管有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、安徽精诚铜业股份有限公司、中铝昆明铜业有限公司、苏州有色金属研究院负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

GB/T××××-××××

铜及铜合金导电率涡流测试方法

1  范围

本标准规定了涡流法测试铜及铜合金导电率的原理、测试要求和操作方法等内容。

本标准适用于用涡流导电仪对除铁铜合金外的铜及铜合金材料或产品进行导电率测试。

2  方法原理

当载有交变电流的线圈（也称探头）接近导电材料表面时，由于线圈交变磁场的作用，在材料表面和近表面感应出旋涡状电流称为涡流。材料中的涡流又产生自己的磁场反作用于线圈，这种反作用的大小与材料表面和近表面的导电率有关。通过涡流导电仪可直接检测出非铁磁性导电材料的导电率。

3  术语

3.1 体积电阻率(电阻系数) volume specifical resistance (resistivity)

单位横截面积、单位长度金属导体的电阻值称为体积电阻率（简称电阻率），也称电阻系数，用符号ρ表示，单位为欧姆·毫米2/米（Ω·㎜2/m）。

体积电阻率的倒数称为体积电导率（简称电导率），也称电导系数，用符号б表示，单位为兆西门子/米（MS/m）。

3.2 导电率conductivity

试样电导率与某一标准值的比值的百分数称为该试样的导电率。

1913年，国际退火铜标准确定：采用密度为8.89g/cm3、长度为1米、重量为1克、电阻为0.15328欧姆的退火铜线作为测量标准。在20℃温度下，上述退火铜线的电阻系数为0.017241Ω·㎜2/m（或电导率为58.0MS/m）时确定为100%IACS（国际退火铜标准），其它任何材料的导电率（%IACS）可用下式进行计算：

导电率（%IACS）=0.017241/ρ×100%

或：

导电率（%IACS）=б/58.0 ×100%

导电率、电导率、电阻系数三者之间的对应关系见附录A。

3.3 涡流 eddy current

由于外磁场有时间和空间上的变化而在导电材料表面及近表面产生的感应电流。

3.4 标准渗透深度 standard depth of penetration

在涡流检测中，涡流密度降至试样表面涡流密度的1/e( 约37%)时的深度称为标准渗透深度。标准渗透深度的计算公式为：

δ=503.3√ρ/(μr·f)

式中：δ——标准渗透深度，单位为毫米（mm）;

ρ——被检测试样的电阻系数，单位为欧姆·毫米2/米（Ω·㎜2/m）;

f ——检测频率，单位为赫兹（Hz）;

μr——被检测试样的相对磁导率，对于非铁磁性材料，μr近似为1,无量纲。

3.5 有效渗透深度 effective depth of penetration

根据选用的频率相对应的能测出厚度方向质量信息的最大深度。通常以涡流密度降到表面涡流密度的5%时的深度为有效渗透深度，其值为3δ。

被检试样的最小厚度必须大于或等于其有效渗透深度。不同导电率的试样，采用不同检测频率时所对应的标准渗透深度以及最小取样厚度见附录B。

3.6 边缘效应 edge effect

在涡流检测中，由于试件几何形状突变而产生的磁场和涡流变化。

3.7 提离效应 lift-off effect

涡流检测线圈与被检试件之间的距离改变时，其阻抗矢量产生变化的效应。

3.8 提离抑制性 suppression of lift-off

仪器消除或减小探头与试件间微小间隙影响的能力。

3.9 测量精度 accuracy

给定条件下涡流导电仪测试导电率标准导电率试块获得的测量值与标准试块导电率值之间的差异。

3.10 仪器稳定性 stability of instrument

仪器测量指示值在一定时间间隔内的变化情况。

- 测试要求

4.1 仪器

4.1.1 涡流导电仪的测试频率一般在50KHz～1000 KHz之间，本标准优选60 KHz 和120 KHz，对于薄规格板材或试件应选择更高的测试频率。

4.1.2 涡流导电仪的测试范围应不小于4%IACS～103%IACS。

4.1.3 涡流导电仪在导电率值约为100%IACS的标准试块上的测量精度应优于±0.35%IACS。

4.1.4 在导电率值约为100%IACS的标准试块上，涡流导电仪的测试稳定性在30分钟内应优于±0.35%IACS。

4.1.5 涡流导电仪每12个月应送计量部门或计量归口单位检定或校准一次。

4.2  标准试块

4.2.1 标准试块应配备两块。一块为高值标准试块，其导电率值约为100%IACS，一块为低值标准试块，其导电率值约为5%IACS。高低值标准块由仪器生产厂家提供。

4.2.2 标准试块的尺寸至少大于探头直径的两倍，厚度不小于5mm。

4.2.3 标准试块的表面粗糙度（Ra）不大于3.2μm，且表面应清洁、无锈蚀、无划伤。

4.2.4 标准试块每12个月应送计量部门或计量归口单位检定或校准一次。

4.2.5 对于同一标准试块，各次检定或校准的结果并不完全相同，这种标准试块量值在规定范围内变化的情况是正常的。标准试块的导电率值在20℃下的不确定度应优于±0.35%IACS。

4.3  试样

4.3.1 试样材质应均匀、无铁磁性。

4.3.2 检测面应为平面，表面粗糙度Ra不大于6.3μm。检测面应光滑、清洁，无氧化皮、油漆、腐蚀斑、灰尘和镀层等。

4.3.3用有消除边缘效应的仪器进行导电率测试时，试样尺寸应大于探头直径。用有消除边缘效应的仪器进行导电率测试时，试样尺寸应大于探头直径的1.5倍。

4.3.4 试样厚度应不小于有效渗透深度。当厚度小于有效渗透深度时，可多层叠加后再进行导电率测试。叠加后的试样总层厚度应不小于有效渗透深度，但叠加层数不能多于三层。叠加时，各层间必须紧密贴合，且能互换测试。

4.3.5 应尽量采用试样原始表面进行导电率测试，如确需进行表面处理，应尽量采用不使试样表面产生加工硬化的方法。

  - 环境

4.4.1 涡流导电仪、标准试块应在无腐蚀、无磁场干扰的环境中保存和使用，避免仪器和探头受到振动和碰撞。

4.4.2 检测的环境温度应保持在20±5℃范围内，并且探头、仪器、标准试块和试样的温度应达到一致。

5  操作方法

5.1 接通电源，打开仪器，用高、低值标准试块对仪器进行校准。仪器连续工作时，应每隔20min校准一次。

5.2 根据试样大小、形状及测试面的状态，每个试样至少选择3个测试部位进行导电率测试，取其算术平均值作为最终测试结果。

5.3 对于厚度不一致的试样，其最厚处和最薄处为必测点；对于板材试样应在中心处和接近边角处等有代表性部位进行测试；对于棒材和管材类试样，应在其表面轴向不同周向位置上按适当间距分布进行测试；对于型材试样，应在不同型面上按适当间距分布进行测试。

5.4 测试时探头应平稳地置于试样表面的测试部位上，探头表面与测试面平行紧贴。使用无电磁屏蔽的仪器时，探头必须离测试面边缘5mm以上。

6  测试报告

测试报告应包括以下内容：

a.试样牌号、批号、编号、规格、状态等；

b.本标准编号；

c.使用仪器型号、编号；

d.测试的环境温度；

e.试验结果；

f.试验日期；

g.检测人员和审核人员。

附录A

(资料性附录)

导电率、电导率与电阻系数之间的对应关系

| 导电率, %IACS | 电导率,MS/m | 电阻系数,Ω·㎜2/m |
| --- | --- | --- |
| 102 | 59.16 | 0.016903 |
| 101 | 58.58 | 0.017070 |
| 100 | 58.00 | 0.017241 |
| 99 | 57.42 | 0.017415 |
| 98 | 56.84 | 0.017593 |
| 97 | 56.26 | 0.017774 |
| 96 | 55.68 | 0.017959 |
| 95 | 55.10 | 0.018148 |
| 94 | 54.52 | 0.018341 |
| 93 | 53.94 | 0.018539 |
| 92 | 53.36 | 0.018740 |
| 91 | 52.78 | 0.018946 |
| 90 | 52.20 | 0.019157 |
| 85 | 49.30 | 0.020284 |
| 80 | 46.40 | 0.021551 |
| 75 | 43.50 | 0.022988 |
| 70 | 40.60 | 0.024630 |
| 65 | 37.70 | 0.026525 |
| 60 | 34.80 | 0.028735 |
| 55 | 31.90 | 0.031347 |
| 50 | 29.00 | 0.034482 |
| 45 | 26.10 | 0.038313 |
| 40 | 23.20 | 0.043103 |
| 35 | 20.30 | 0.049260 |
| 30 | 17.40 | 0.057470 |
| 25 | 14.50 | 0.068964 |
| 20 | 11.60 | 0.086205 |
| 15 | 8.70 | 0.114940 |
| 10 | 5.80 | 0.172410 |
| 5 | 2.90 | 0.344820 |

附录B

（资料性附录）

不同导电率的试样采用不同频率测试时所对应的标准渗透深度及最小试样厚度

| 导电率 %IACS | 标准渗透深度,mm | 试样最小厚度,mm |
| --- | --- | --- |
|  | 480（KHz） | 240（KHz） | 120（KHz） | 60（KHz） | 480（KHz） | 240（KHz） | 120（KHz） | 60（KHz） |
| 102 | 0.094 | 0.133 | 0.188 | 0.266 | 0.282 | 0.399 | 0.564 | 0.798 |
| 100 | 0.095 | 0.134 | 0.190 | 0.268 | 0.285 | 0.402 | 0.570 | 0.804 |
| 95 | 0.097 | 0.138 | 0.194 | 0.276 | 0.291 | 0.414 | 0.582 | 0.828 |
| 90 | 0.100 | 0.141 | 0.200 | 0.282 | 0.300 | 0.423 | 0.600 | 0.846 |
| 85 | 0.103 | 0.145 | 0.206 | 0.290 | 0.309 | 0.435 | 0.618 | 0.870 |
| 80 | 0.106 | 0.150 | 0.212 | 0.300 | 0.318 | 0.450 | 0.636 | 0.900 |
| 75 | 0.109 | 0.155 | 0.218 | 0.310 | 0.327 | 0.465 | 0.654 | 0.930 |
| 70 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0.320 | 0.339 | 0.480 | 0.678 | 0.960 |
| 65 | 0.118 | 0.166 | 0.236 | 0.332 | 0.354 | 0.498 | 0.708 | 0.996 |
| 60 | 0.122 | 0.173 | 0.244 | 0.346 | 0.366 | 0.519 | 0.732 | 1.038 |
| 55 | 0.128 | 0.181 | 0.256 | 0.362 | 0.384 | 0.543 | 0.768 | 1.086 |
| 50 | 0.134 | 0.190 | 0.268 | 0.380 | 0.402 | 0.570 | 0.804 | 1.140 |
| 45 | 0.141 | 0.200 | 0.282 | 0.400 | 0.423 | 0.600 | 0.846 | 1.200 |
| 40 | 0.150 | 0.212 | 0.300 | 0.424 | 0.450 | 0.636 | 0.900 | 1.272 |
| 35 | 0.160 | 0.226 | 0.320 | 0.452 | 0.480 | 0.678 | 0.960 | 1.356 |
| 30 | 0.173 | 0.244 | 0.346 | 0.488 | 0.519 | 0.732 | 1.038 | 1.464 |
| 25 | 0.190 | 0.268 | 0.380 | 0.540 | 0.570 | 0.804 | 1.140 | 1.620 |
| 20 | 0.212 | 0.300 | 0.424 | 0.600 | 0.636 | 0.900 | 1.272 | 1.800 |
| 15 | 0.244 | 0.346 | 0.488 | 0.692 | 0.732 | 1.038 | 1.464 | 2.076 |
| 10 | 0.300 | 0.424 | 0.600 | 0.848 | 0.900 | 1.272 | 1.800 | 2.544 |
| 5 | 0.424 | 0.600 | 0.848 | 1.200 | 1.272 | 1.800 | 2.544 | 3.600 |

__________________________________

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会