前    言

GB/T 15076《钽铌化学分析方法》分为16个部分：

GB/T 15076.1  钽铌化学分析方法  铌中钽量的测定

GB/T 15076.2  钽铌化学分析方法  钽中铌量的测定

GB/T 15076.3  钽铌化学分析方法  铜量的测定

GB/T 15076.4  钽铌化学分析方法  铁量的测定

GB/T 15076.5  钽铌化学分析方法  钼量和钨量的测定

GB/T 15076.6  钽铌化学分析方法  钽中硅量的测定

GB/T 15076.7  钽铌化学分析方法  铌中磷量的测定

GB/T 15076.8  钽铌化学分析方法  碳量和硫量的测定

GB/T 15076.9  钽铌化学分析方法  钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆量的测定

GB/T 15076.10  钽铌化学分析方法  铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰量的测定

GB/T 15076.11  钽铌化学分析方法  铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定

GB/T 15076.12  钽铌化学分析方法  钽中磷量的测定

GB/T 15076.13  钽铌化学分析方法  氮量的测定

GB/T 15076.14  钽铌化学分析方法  氧量的测定

GB/T 15076.15  钽铌化学分析方法  氢量的测定

GB/T 15076.16  钽铌化学分析方法  钠量和钾量的测定

本部分为GB/T 15076的第5部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 15076.5-1994《钽铌化学分析方法  钼量和钨量的测定》，与GB/T 15076.5-1994相比，主要有如下变动：

——改变了测定方法, 由分光光度法改为电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——扩大了测定范围：测定范围由0.0003％～0.10％修改为0.0005％～3.00％；

——补充了精密度与试验报告条款；

——对文本格式进行了重新编辑。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、西北稀有金属材料研究院、西部金属材料股份有限公司。

本部分主要起草人：郝红梅、李佗、孙洪涛、郝文婷、杨军红、伏军胜、陈锐、杨丽明。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 15076.5-1994。

钽铌化学分析方法                                         钼量和钨量的测定                                             电感耦合等离子体原子发射光谱法

范围

本部分规定了钽、铌中钼量和钨量的测定方法。

本部分适用于钽、铌及其氢氧化物、氧化物、碳化物和氟钽酸钾中钼量和钨量的测定。测定范围：0.0005%～3.00%。

方法提要

试料用硝酸和氢氟酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体发射光谱测定。

试剂和材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的优级纯试剂，所用水均为二次蒸馏水。

硝酸（ρ1.42g/mL）。

氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

钽基体：w（Ta）≥99.99%，w（W）≤0.00001%，w（Mo）≤0.00001%。

铌基体：w（Nb）≥99.99%，w（W）≤0.00001%，w（Mo）≤0.00001%。

氩气：体积分数不小于99.99%。

钨标准贮存溶液：称取1.2611g三氧化钨(质量分数大于99.99%)于250mL烧杯中，加入20mL氢氧化钠溶液(200g/L)使其溶解，移人l000mL塑料容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg钨。

钨标准溶液：移取10.00 mL钨标准贮存溶液(3.6)于100mL塑料容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液lmL含l00μg钨。

钼标准贮存溶液：称取1.8403g钼酸铵（质量分数大于99.99%)于250mL烧杯中，以少量水溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg钼。

钼标准溶液：移取10.00 mL钼标准贮存溶液(3.8)于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液lmL含l00μg钼。

仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪，配耐氢氟酸进样系统，分辨率<0.006nm（200nm处）。

推荐各元素分析线的选择见表1。

表1

| 试料 | 元素 | 波长/nm |
| --- | --- | --- |
| 钽 | 钨 | 209.475 |
|  | 钼 | 281.615 |
| 铌 | 钨 | 209.475 |
|  | 钼 | 202.030 |

试样

从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

分析步骤

试料

按表2分别称取钽铌试样，精确至0.0001g。

表2

| 钼量和钨量的质量分数/% | 试料/g | 氢氟酸（3.2）加入量/mL | 工作曲线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0005～0.10 | 1.000 | 4 | 钨、钼标准溶液（3.7）和（3.9）加入量/mL |
|  |  |  | 0.00，0.050，0.50，1.00，5.00，10.00 |
| >0.10～3.00 | 0.500 | 3 | 钨、钼标准溶液（3.6）和（3.8）加入量/mL |
|  |  |  | 0.00，0.10，0.50，1.00，3.00 |

测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

空白试验

称取与试料对等的钽基体（3.3）或铌基体（3.4），随同试料做空白试验。

分析试液的制备

将试料（6.1）置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水湿润，按表1缓慢加入氢氟酸（3.2），滴加4mL硝酸（3.1），待剧烈反应停止后，低温加热至试料溶解完全，取下冷却至室温；当氧化物用此法不易溶解至澄清时，可采用热压消解装置溶解样品。将溶液移入100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

按表2分取部分溶液于100mL聚乙烯容量瓶中，并补加硝酸（3.1）和氢氟酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。

表3

| 钼量和钨量的质量分数/% | 分取试液体积/mL | 补加硝酸（3.1）/mL | 补加氢氟酸（3.2）/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0005～0.10 | 全量 | - | - |
| >0.10～3.00 | 20.00 | 2 | 2 |

工作曲线的绘制

钽基体系列标准溶液的配制：称取5份与试料对等的钽基体（3.3），分别置于5个100mL聚四氟乙烯烧杯中，按表2分别加入不同量的钨、钼标准溶液，以下步骤按6.4条操作。

铌基体系列标准溶液的配制：称取5份与试料对等的铌基体（3.4），分别置于5个100mL聚四氟乙烯烧杯中，按表2分别加入不同量的钨、钼标准溶液，以下步骤按6.4条操作。

测定

仪器优化后，按推荐的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列中被测元素的发射光强度。以质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。当工作曲线的线性关系达到0.999以上时，测量试料空白（6.3）溶液与试料溶液（6.4.2）中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

分析结果的计算

钼、钨含量以钼（Mo）、钨（W）的质量分数wM计，数值以％计，按公式（1）计算:

………………………………（1）

式中：

ρ——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）。

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）。

V——试液体积，单位为毫升（mL）。

m——试料的质量，单位为克（g）。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

表3

| 钼的质量分数/% | 0.0008 | 0.0041 | 0.0523 | 1.44 | 1.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0003 | 0.0005 | 0.0035 | 0.090 | 0.13 |
| 钨的质量分数/% | 0.0008 | 0.0033 | 0.0482 | 1.25 | 2.33 |
| r/% | 0.0003 | 0.0004 | 0.0018 | 0.041 | 0.076 |
| 注：重复性（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差 |

允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 钼的质量分数/% | 允许差/% | 钨的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0005～0.0030 | 0.0005 | 0.0005～0.0030 | 0.0005 |
| ＞0.0030～0.010 | 0.0010 | ＞0.0030～0.010 | 0.0010 |
| ＞0.010～0.030 | 0.0020 | ＞0.010～0.030 | 0.0020 |
| ＞0.030～0.10 | 0.0050 | ＞0.030～0.10 | 0.0050 |
| ＞0.10～0.50 | 0.030 | ＞0.10～0.50 | 0.020 |
| ＞0.50～1.00 | 0.060 | ＞0.50～1.00 | 0.050 |
| ＞1.00～3.00 | 0.17 | ＞1.00～3.00 | 0.12 |

试验报告

试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钽铌化学分析方法                   钼量和钨量的测定                        电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of tantalum and niobium—                Determination of molybdenum and tungsten contents—               Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

GB/T 15076.5—××××

代替GB/T 15076.5-1994

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 14