前    言

GB/T 15076《钽铌化学分析方法》分为16个部分：

GB/T 15076.1  钽铌化学分析方法  铌中钽量的测定

GB/T 15076.2  钽铌化学分析方法  钽中铌量的测定

GB/T 15076.3  钽铌化学分析方法  铜量的测定

GB/T 15076.4  钽铌化学分析方法  铁量的测定

GB/T 15076.5  钽铌化学分析方法  钼量和钨量的测定

GB/T 15076.6  钽铌化学分析方法  钽中硅量的测定

GB/T 15076.7  钽铌化学分析方法  铌中磷量的测定

GB/T 15076.8  钽铌化学分析方法  碳量和硫量的测定

GB/T 15076.9  钽铌化学分析方法  钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆量的测定

GB/T 15076.10  钽铌化学分析方法  铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰量的测定

GB/T 15076.11  钽铌化学分析方法  铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定

GB/T 15076.12  钽铌化学分析方法  钽中磷量的测定

GB/T 15076.13  钽铌化学分析方法  氮量的测定

GB/T 15076.14  钽铌化学分析方法  氧量的测定

GB/T 15076.15  钽铌化学分析方法  氢量的测定

GB/T 15076.16  钽铌化学分析方法  钠量和钾量的测定

本部分为GB/T 15076的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 15076.1-1994《钽铌化学分析方法  铌中钽量的测定》，与GB/T 15076.1-1994相比，主要有如下变动：

——改变了测定方法，由分光光度法改为电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——扩大了测定范围，测定范围由0.015％～3.0％修改为0.0050％～3.0％；

——补充了精密度与试验报告条款；

——对文本格式进行了重新编辑。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、西北稀有金属材料研究院、西部金属材料股份有限公司。

本部分主要起草人：许宁辉、杨军红、张众、王志萍、李佗、冯媛、杨娟、李亚琴。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 15076.1-1994。

钽铌化学分析方法                                          铌中钽量的测定                                            电感耦合等离子体原子发射光谱法

范围

本部分规定了铌中钽量的测定方法。

本部分适用于铌及氢氧化铌、氧化铌中钽量的测定。测定范围：0.0050％～3.00%。

方法提要

试料用硝酸和氢氟酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体发射光谱测定。

材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的优级纯试剂，所用水均为二次蒸馏水。

氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

硝酸（ρ1.42g/mL）。

铌基体：w（Nb）≥99.99%，w（Ta）≤0.0001%。

钽标准贮存溶液：准确称取1.0000g纯钽（质量分数大于99.99%）置于250mL聚乙烯烧杯中，盖上聚乙烯盖，加入10mL 氢氟酸（3.1），逐滴加入10mL硝酸（3.2），于80℃水浴上溶解，待溶解完全后，移入1000mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0 mg钽。

钽标准溶液：移取10.00mL钽标准贮存溶液（3.4）于100mL聚乙烯容量瓶中，加2mL氢氟酸(3.1)，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg钽。

氩气：体积分数不小于99.99%。

仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪，配耐氢氟酸进样系统，分辨率<0.006nm（200nm处）。

推荐钽分析线为240.063nm。

试样

从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

分析步骤

试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表 1

| 钽的质量分数/% | 试料/g | 氢氟酸（3.1）加入量/mL | 工作曲线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0050～0.050 | 0.500 | 4 | 钽标准溶液（3.5）加入量/mL |
|  |  |  | 0,0.25,0.50,1.50,2.50 |
| ≥0.050～0.50 | 0.200 | 2 | 钽标准溶液（3.5）加入量/mL |
|  |  |  | 0,1.00,2.00,5.00,10.00 |
| ≥0.50～3.00 | 0.100 | 2 | 钽标准溶液（3.4）加入量/mL |
|  |  |  | 0,0.50,1.00,2.00,3.00 |

测定次数

独立地进行两次测定,取其平均值。

空白试验

称取与试料对等的铌基体（3.3），随同试料做空白试验。

分析试液的制备

将试料(6.1)置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水湿润，按表1加入氢氟酸(3.1)，待剧烈反应停止后，滴加4mL硝酸(3.2)，低温加热至试料溶解完全，取下冷却至室温；当氧化物用此法不易溶解至澄清时，可采用热压消解装置溶解样品。将溶液移入100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

工作曲线的绘制

称取5份与试料对等的铌基体（3.3），分别置于5个100mL聚四氟乙烯烧杯中，按表1分别加入不同量的钽标准溶液(3.5),以下步骤按6.4操作。

测定

仪器优化后，按推荐的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列中钽的发射光强度。以钽的质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。当工作曲线的相关系数达到0.999以上时，测量试料空白（6.3）溶液与试料溶液（6.4）中钽的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出钽的质量浓度。

分析结果的计算

钽含量以钽的质量分数wTa 计，数值以％计，按公式（1）计算:

………………………………（1）

式中：

ρ ——试液中钽的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——空白溶液中钽的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料质量，单位为克（g）。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| 钽质量分数/% | 0.0063 | 0.0368 | 0.493 | 2.64 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0007 | 0.0023 | 0.027 | 0.15 |
| 注：重复性（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 钽质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0050～0.020 | 0.0015 |
| ＞0.020～0.080 | 0.0050 |
| ＞0.080～0.200 | 0.011 |
| ＞0.200～0.500 | 0.030 |
| ＞0.500～1.50 | 0.080 |
| ＞1.50～3.00 | 0.16 |

- 试验报告

试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钽铌化学分析方法                   铌中钽量的测定                   电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of tantalum and niobium—             Determination of tantalum content in niobium—                       Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

GB/T 15076.1—××××

代替GB/T 15076.1-1994

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 14