ICS

H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.2-201X

铜原矿和尾矿化学分析方法

第2部分：铅量的测定

原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of Copper ores and tailings   —

Part 2: Determination of lead content –

Atomic absorption spectrometry

(讨论稿)

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

YS/T XXX《铜原尾矿化学分析方法》分为12个部分：

——第1部分：铜量的测定  原子吸收光谱法；

——第2部分：铅量的测定  原子吸收光谱法；

——第3部分：锌量的测定  原子吸收光谱法；

——第4部分：镍量的测定  原子吸收光谱法；

——第5部分：钴量的测定  原子吸收光谱法；

——第6部分：镉量的测定  原子吸收光谱法；

——第7部分：锰量的测定  原子吸收光谱法；

——第8部分：镁量的测定  原子吸收光谱法；

——第9部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法；

——第10部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法；

——第11部分：钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法；

——第12部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁、锰的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第13部分：氟量的测定  离子选择电极法和离子色谱法；

——第14部分：砷量的测定  氢化物发生原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法。

本部分为第2部分。

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：中条山有色金属集团有限公司。

本部分参加起草单位：连云港出入境检验检疫局、厦门紫金矿冶技术有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、湖南有色地质勘查研究院、昆明冶金研究院、湖南有色金属研究院。

本部分主要起草人：

铜原矿和尾矿化学分析方法

第2部分:铅含量的测定

原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了铜原尾矿中铅含量的测定方法。

本部分适用于铜原尾矿中铅含量的测定。测定范围： 0.01%～0.80%。

2  方法提要

试料经饱和氟化氢铵、盐酸、硝酸分解，在稀硝酸介质中，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3nm处测量铅的吸光度。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  硝酸（1+1）。

3.4  高氯酸（ρ1.67g/mL）

3.5  氟化氢铵（饱和溶液）。

3.6  铅标准储备液：称取0.1000g金属铅（99.99%）置于250mL烧杯中，沿杯壁加入20mL硝酸(3.3)，盖上表皿低温加热溶解，用水冲洗表皿，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铅1mg。

3.7  铅标准溶液：移取10.00mL铅标准储备液(3.6)于100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铅100μg。

4  仪器与设备

原子吸收光谱仪，附铅空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

—特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铅的特征浓度应不大于0.068μg/mL；

—精密度：用最高浓度的标准溶液测量11次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度的标准溶液）测量11次吸光度，其标准偏差应不超过最高标准溶液吸光度的0.5%。

—工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度的差值之比，应不小于0.85。

5  试样

5.1  试样粒度不大于 100μm。

5.2  试样预先在105℃±5℃烘1h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1  试料量及分取体积

| 铅量/% | 试料量/g | 分取试液体积/ mL | 硝酸(3.3)补加量/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤0.01 | 0.5 | --- | --- |
| ≥0.01～0.20 | 0.2 | --- | --- |
| ≥0.20～0.50 | 0.1 | 20.00 | 8 |
| ≥0.50 | 0.1 | 10.00 | 9 |

6.2  测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4  试料分解

- 6.4.1 将试料(6.1 )置于250mL聚四氟乙烯烧杯中，用少量水润湿，加入3mL～5mL饱和氟化氢铵（3.5）, 10mL盐酸（3.1），置于电热板上低温煮沸5min，取下稍冷，加入10mL硝酸（3.2），低温加热溶解完全并蒸至近干，取下冷却。

- 注：如试料含碳量较高，需加入2mL～3mL高氯酸（3.4）。

- 6.4.2加入10mL硝酸（3.3），用水吹洗杯壁，加热至沸。冷却至室温。将试液移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，静置。

- 6.4.3 按表1分取试液于100mL容量瓶中，并补加硝酸（3.3）。

- 6.5  测定

在原子吸收光谱仪283.3nm波长处，使用空气一乙炔火焰，以试料空白溶液调零，测量铅试液的吸光度。从工作曲线上查得相应的被测溶液浓度。

- 6.6  工作曲线的绘制

- 6.6.1  移取铅标准溶液0 mL、0.2 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL、3.00 mL于一组100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸(3.2)，以水稀释至刻度，混匀。此系列标准溶液每毫升含0μg、0.2μg、0.50μg、1.00μg、1.50μg、2.00μg、2.50μg、3.00μg铅。

6.6.2  在与试料溶液测定相同的条件下，以零浓度标准溶液调零，测量标准溶液的吸光度。以铅的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制铅的工作曲线。

7  分析结果的计算

铅的含量以铅的质量分数wPb计，数值以%表示，按公式（1）计算：

wPb=ρ⋅V0⋅V2×10−6m⋅V1×100  ……………………(1)

式中：

ρ ——自工作曲线上查得铅的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0 —— 试液的总体积,单位为毫升（mL）；

V1 —— 分取试液的体积, 单位为毫升（mL）；

V2—— 试液分取后的稀释体积, 单位为毫升（mL）；

m —— 试料的质量，单位为克（g）。

所得结果<0.1%时保留两位有效数字；所得结果>0.1%时保留小数点后两位。

8  精密度

8.1  重现性

在重复性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得。

表2  重复性限

| wPb/% | 0.0015 | 0.0095 | 0.0415 | 0.134 | 0.359 | 0.592 | 0.945 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.0003 | 0.0010 | 0.0030 | 0.011 | 0.019 | 0.030 | 0.036 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于重复性限（R），超过再现性（R）的情况不超过5%，重复性限(R)按表3数据采用线性内插法求得。

表3 再现性限

| wPb/% | 0.0015 | 0.0095 | 0.0415 | 0.134 | 0.359 | 0.592 | 0.945 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.0013 | 0.007 | 0.012 | 0.014 | 0.027 | 0.053 | 0.062 |

9 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XXXX.2 -201X；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 实验日期。

_____________________