《铜原矿和尾矿化学分析方法  第2部分：铅量的测定

火焰原子吸收光谱法》

编 制 说 明

中条山有色金属集团有限公司

- 任务来源及要求

根据全国有色金属标准化技术委员会“有色标委【2014】22号”文件精神，于2014年3月26日～28日在江苏省扬州市召开有色标准工作会议，会议代表就铜原矿和尾矿化学分析方法行业标准中涉及的工作内容、技术路线等进行热烈的讨论，并对具体任务进行了落实。会议确定《铜原矿和尾矿化学分析方法 第2部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法》由中条山有色金属集团有限公司负责起草，连云港出入境检验检疫局负责验证，厦门紫金矿业技术有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、湖南有色地质勘查研究院、昆明冶金研究院、湖南有色金属研究院参加协同试验。

- 编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

1、本标准的编制原则

本项目为《铜原矿和尾矿化学分析方法》行业标准起草制订配套的分析方法。本标准的制定主要遵循以下原则：

1.1 符合性：本标准的制定工作按GB/T 1.1-2009《 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的规定编写。

1.2 先进性：本标准填补国内铜原矿和尾矿检测标准的空白。

2、工作过程

2.1 立项批准

根据全国有色金属标准化技术委员会“有色标委【2014】22号”文件精神，于2014年3月26日～28日在江苏省扬州市召开有色标准工作会议，会议代表就铜原矿和尾矿化学分析方法行业标准中涉及的工作内容、技术路线等进行热烈的讨论，并对具体任务进行了落实。会议确定《铜原矿和尾矿化学分析方法 第2部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法》由中条山有色金属集团有限公司负责起草。

2.2 任务落实

扬州会议明确了各责任单位的具体工作安排。本标准起草小组经与各起草单位协商一致，分工如下：

北京矿冶研究总院为牵头起草单位；

试验样品于2014年8月前准备完毕，样品梯度由各提供单位确定或寄往北京矿冶研究总院确定；

中条山有色金属集团有限公司负责条件试验、起草标准文本；

连云港出入境检验检疫局负责第一验证；

厦门紫金矿冶技术有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、湖南有色地质勘查研究院、昆明冶金研究院、湖南有色金属研究院；

3、各阶段工作

3.1  2014年4月，在接到标准制定任务后，我们成立了《铜原矿和尾矿化学分析方法第2部分 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法》行业标准起草小组，明确起草人及工作任务。起草小组分头收集相关信息，查询国内外相关资料，对现行的分析方法进行深入了解。

3.2  2015年3月，完成了条件试验，形成了《铜原矿和尾矿化学分析方法 第2部分 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法》讨论稿，一验单位对起草方提供的试验报告进行了验证，并提交了验证报告。

3.3  2015年3月22日～3月25日，在江苏无锡召开了标准工作会议，与会专家对试验报告及标准讨论稿进行了认真、热烈的讨论，提出了不同的意见和建议。

3.4  2015年4月～5月，标准起草小组对标准讨论稿进行了修改、补充、完善，形成标准预审稿。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告

主要试验条件如下：

1、仪器工作条件选择

实验表明，使用空气—乙炔火焰，测量波长为283.3nm时，仪器最佳工作条件为：燃气流量为1.1L/min、燃烧头高度为7mm、狭缝宽度为0.5nm。

2、铅的测定介质和酸度的选择

分别试验了王水、硝酸、盐酸、硫酸作为测定介质，结果表明：测介质为盐酸和王水时，铅的吸光度值较低；介质为硫酸时，铅的吸光度较高，但硫酸粘度大；介质为硝酸时，铅的吸光度值较高且稳定。所以本方法选择硝酸为介质。分别试验3%、5%、10%的硝酸介质，试验结果表明硝酸浓度在3%～10%（V/V），铅的吸光度值均比较稳定，综合考虑，本方法选用5%的硝酸为介质。

3、单个元素和共存元素的干扰及消除

实验表明，单个元素Cu9.00mg、As2.00mg、Ni20μg、Zn10mg、MgO34mg、Cd100μg、Fe300mg、Mo60μg、Co70μg、Mn210μg对铅的测定无影响；混合共存元素Cu6mg As0.5mg Ni10μg Zn5mg MgO5mg Cd100Fe150mg Mo30μg Co25μg Mn100μg对铅量的测定没有影响。

- 4 、溶样方法的选择

- 试验时不加饱和氟化氢铵，铜原矿和尾矿中硅的含量较高，可能会包裹少量的样品，从而降低铅的测定值，试验确定采用盐酸、硝酸、饱和氟化氢铵溶液溶解样品。

- 5、 方法加标回收

- 分别在2#、4#、6#样品中加入不同量的铅各3份，按试验方法进行分解试样、测定。加标回收结果见表1,。

- 表1 加标回收实验结果

| 样品编号 | 称样量/g | 样品含铅量/μg | 加入铅量/μg | 测得铅量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 0.5000 | 49.00 | 50.00 | 98.10 | 98.2 |
|  | 0.5001 | 49.01 | 50.00 | 99.50 | 101.0 |
|  | 0.5001 | 49.01 | 50.00 | 97.00 | 96.0 |
| 4# | 0.2003 | 264.4 | 300.0 | 582.3 | 106.0 |
|  | 0.2000 | 264.0 | 300.0 | 568.0 | 101.3 |
|  | 0.2001 | 264.1 | 300.0 | 564.3 | 100.1 |
| 6# | 0.1001 | 602.0 | 600.0 | 1218.4 | 102.7 |
|  | 0.1002 | 602.2 | 600.0 | 1207.2 | 100.8 |
|  | 0.1001 | 602.0 | 600.0 | 1210.4 | 101.4 |

6、方法检出限

按照实验步骤制得空白溶液100mL，在拟定的仪器条件下分别连续测定铅11次，计算出方法的检出限为：0.0093μg/mL。

7、重复性试验

- 对不同水平同一样品进行11次独立检测，检测结果见表2。

表2    重复性试验

| 样品编号 | 称样量 g | 测定值 % | 平均值 % | 标准偏差 | RSD % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.5 | 0.0017 0.0016 0.0017 0.0016 0.0016 0.0017 0.0016 0.0019 0.0018 0.0017 0.0019 | 0.0017 | 0.00014 | 6.65 |
| 2# | 0.5 | 0.0099 0.0097 0.0097 0.0097 0.010 0.0100 0.0100 0.0096 0.010 0.0094 0.0094 | 0.0098 | 0.00023 | 2.39 |
| 3# | 0.2 | 0.0414 0.0414 0.0415 0.0420 0.0410 0.0400 0.0428 0.0429 0.0411 0.0412 0.0400 | 0.0414 | 0.00094 | 2.26 |
| 4# | 0.2 | 0.130 0.133 0.132 0.132 0.132 0.133 0.133 0.132 0.130 0.133 0.129 | 0.132 | 0.0014 | 1.08 |
| 5# | 0.1 | 0.354 0.355 0.355 0.350 0.357 0.360 0.368 0.368 0.351 0.349 0.348 | 0.356 | 0.0070 | 1.96 |
| 6# | 0.1 | 0.602 0.597 0.590 0.611 0.613 0.616 0.593 0.600 0.606 0.602 0.583 | 0.601 | 0.010 | 1.68 |
| 7# | 0.1 | 0.961 0.961 0.976 0.965 0.950 0.963 0.944 0.936 0.949 0.938 0.946 | 0.954 | 0.013 | 1.31 |

对上述7个水平样品数据进行分析，采用格拉布斯（Grubbs）检验方法，分析其异常值情况，分析结果见表3。

表3 不同水平样品异常值分析

| 样品编号 | 平均值/% | 标准偏差/% | G1 | Gn | 舍弃界限值n=11，a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0017 | 6.65 | 0.9602 | 1.608 | 2.234 | 无异常值 |
| 2 | 0.0098 | 2.39 | 1.557 | 1.012 |  | 无异常值 |
| 3 | 0.0414 | 2.26 | 1.484 | 1.610 |  | 无异常值 |
| 4 | 0.132 | 1.08 | 1.920 | 0.896 |  | 无异常值 |
| 5 | 0.356 | 1.96 | 1.136 | 1.736 |  | 无异常值 |
| 6 | 0.601 | 1.68 | 1.799 | 1.466 |  | 无异常值 |
| 7 | 0.954 | 1.31 | 1.402 | 1.794 |  | 无异常值 |

根据格拉布斯检验方法，查表得，n=11，a=0.05的舍弃界限为2.234。由表3数据可知，不同含量的试料的11次检测数据无异常值，表明该方法重复性较好，精密度较高。

8 、协同试验

由6个实验室参与了本标准的精密度试验，对6个水平的比对样品的分析结果见表4。

表4 比对样品分析结果         单位：质量分数（%）

| 实验室 | 水平 j |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| 连云港出入境检验检疫局 | 0.0009 0.0008 0.0010 0.0009 0.0007 0.0008 0.0009 0.0010 0.0011 0.0007 0.0009 | 0.0085 0.0097 0.0083 0.0083 0.00086 0.0084 0.0084 0.0085 0.0086 0.0087 0.0089 | 0.0436 0.0448 0.0415 0.0442 0.0431 0.0420 0.0435 0.0439 0.0441 0.042 0.0420 | 0.137 0.137 0.137 0.138 0.138 0.138 0.138 0.137 0.137 0.136 0.135 | 0.377 0.372 0.382 0.366 0.361 0.353 0.357 0.367 0.365 0.355 0.355 | 0.595 0.589 0.609 0.608 0.607 0.601 0.597 0.598 0.606 0.605 0.602 | 0.936 0.947 0.962 0.961 0.962 0.975 0.977 0.979 0.971 0.961 0.962 |
| 厦门紫金矿冶技术有限公司 | 0.00165 0.00165 0.00168 0.00167 0.00168 0.00162 0.00163 0.00166 0.00165 0.00168 0.00168 | 0.00928 0.00926 0.00935 0.00936 0.00938 0.00940 0.00941 0.00938 0.00939 0.00936 0.00928 | 0.0400 0.0407 0.0402 0.0413 0.0405 0.0410 0.0411 0.0413 0.0412 0.0410 0.0408 | 0.131 0.131 0.134 0.132 0.131 0.131 0.130 0.132 0.134 0.133 0.131 | 0.364 0.367 0.357 0.369 0.362 0.360 0.364 0.362 0.363 0.367 0.360 | 0.589 0.590 0.580 0.578 0.581 0.580 0.580 0.500 0.581 0.592 0.581 | 0.920 0.918 0.922 0.920 0.918 0.917 0.916 0.912 0.920 0.918 0.916 |
| 昆明冶金研究院 | 0.0019 0.0017 0.0019 0.0016 0.0017 0.0018 0.0016 0.0017 0.0016 0.0017 0.0017 | 0.0105 0.0099 0.0096 0.0097 0.0101 0.0112 0.0091 0.0108 0.0098 0.0101 0.0101 | 0.0432 0.0451 0.0413 0.0398 0.0421 0.0423 0.0424 0.0417 0.0432 0.0420 0.0414 | 0.143 0.135 0.128 0.141 0.136 0.128 0.152 0.151 0.143 0.152 | 0.346 0.341 0.360 0.338 0.348 0.347 0.342 0.352 0.355 0.347 0.351 | 0.602 0.611 0.621 0.597 0.642 0.595 0.608 0.614 0.625 0.616 0.607 | 0.945 0.956 0.958 0.942 0.964 0.967 0.965 0.958 0.957 0.957 0.963 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 0.0008 0.0011 0.0010 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 0.0011 0.0012 0.0011 0.0008 | 0.0095 0.0096 0.0095 0.0092 0.0091 0.0094 0.0091 0.0092 0.0096 0.0094 0.0098 | 0.0421 0.0415 0.0403 0.0429 0.0413 0.0414 0.0408 0.0421 0.0409 0.0401 0.0401 | 0.131 0.128 0.130 0.130 0.131 0.133 0.134 0.130 0.130 0.130 0.130 | 0.357 0.359 0.353 0.356 0.368 0.358 0.358 0.355 0.367 0.363 0.361 | 0.583 0.595 0.602 0.590 0.591 0.574 0.579 0.588 0.576 0.594 0.575 | 0.926 0.919 0.916 0.960 0.913 0.945 0.903 0.967 0.968 0.914 0.931 |
| 湖南有色地质勘查研究院测试中心 | 0.0019 0.0019 0.0019 0.0020 0.0023 0.0022 0.0021 0.0018 | 0.0094 0.0095 0.0093 0.0104 0.0089 0.0094 0.0084 0.0089 | 0.0383 0.0365 0.0421 0.0397 0.0394 0.0420 0.0369 0.0391 | 0.129 0.126 0.129 0.129 0.131 0.132 0.133 0.133 | 0.354 0.360 0.348 0.363 0.372 0.363 0.375 0.354 | 0.524 0.581 0.525 0.583 0.582 0.554 0.581 0.552 | 0.951 0.954 0.941 0.961 0.941 0.952 0.947 0.944 |
| 湖湖南有色金属研究院 | 0.00168 0.00191 0.00185 0.00176 0.00172 0.00184 0.00187 | 0.0106 0.0097 0.0099 0.0102 0.0103 0.0096 0.0101 | 0.0417 0.0426 0.0418 0.0409 0.0423 0.0415 0.0428 | 0.139 0.135 0.136 0.131 0.140 0.132 0.135 | 0.363 0.358 0.354 0.361 0.359 0.356 0.362 | 0.579 0.598 0.574 0.588 0.608 0.602 0.585 | 0.951 0.925 0.947 0.945 0.940 0.931 0.948 |

对上述6个实验室11个水平样品数据分别进行分析，采用格拉布斯（Grubbs）检验方法，分析其异常值情况，分析结果见表5。

表5 有异常值的分析结果

| 实验室 | 样品编号 | 平均值/% | 标准偏差/% | G1 | Gn | 舍弃界限值n=11，a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连云港出入境检验检疫局 | 2 | 0.0086 | 0.00040 | 0.823 | 2.697 | 2.234 | 舍去最大值 |
| 厦门紫金矿冶技术有限公司 | 6 | 0.576 | 0.0255 | 2.962 | 0.641 |  | 舍去最小值 |

对上述7个实验室数据进行分析，采用格拉布斯（Grubbs）检验方法，分析其异常值情况，分析结果见表6。

表6  各个实验室离群值计算分析

| 平均值离群值 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.0009 | 0.0085 | 0.0393 | 0.13 | 0.348 | 0.56 | 0.918 |
|  | 0.0010 | 0.0093 | 0.0408 | 0.131 | 0.356 | 0.583 | 0.933 |
|  | 0.0017 | 0.0094 | 0.0412 | 0.132 | 0.356 | 0.586 | 0.941 |
|  | 0.0017 | 0.0094 | 0.0414 | 0.132 | 0.359 | 0.591 | 0.949 |
|  | 0.0017 | 0.0098 | 0.0419 | 0.135 | 0.36 | 0.601 | 0.954 |
|  | 0.0018 | 0.01 | 0.0422 | 0.137 | 0.361 | 0.602 | 0.957 |
|  | 0.0020 | 0.01 | 0.0432 | 0.141 | 0.363 | 0.613 | 0.963 |
| 平均值 | 0.0015 | 0.0095 | 0.0414 | 0.134 | 0.358 | 0.591 | 0.945 |
| 标准偏差 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0039 | 0.0049 | 0.0171 | 0.0156 |
| 相对标准偏差 | 27.59 | 5.53 | 2.95 | 2.92 | 1.38 | 2.89 | 1.65 |
| G1 | 1.553 | 1.880 | 1.744 | 1.022 | 1.942 | 1.804 | 1.734 |
| Gn | 1.083 | 0.981 | 1.452 | 1.788 | 1.102 | 1.295 | 1.156 |
| G（0.05,7） | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 |
| 结论 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 无异常值 | 舍去最小值 | 无异常值 | 无异常值 |

由表6可以看出，5号样品中最小值应舍去，5号样品中应舍去的是昆明冶金研究院的数据。

经过统计分析，获得本方法的重复性和再现性如下 ：

重复性：在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给定的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况不超过5 ％，重复性限（r）按表7数据采用线性内插法获得：

表7 重复性限

| wPb/% | 0.0015 | 0.0095 | 0.0415 | 0.134 | 0.359 | 0.592 | 0.945 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.0003 | 0.0010 | 0.0030 | 0.011 | 0.019 | 0.030 | 0.036 |

再现性：在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表8数据采用线性内插法求得：

表8 再现性限

| wPb/% | 0.0015 | 0.0095 | 0.0415 | 0.134 | 0.359 | 0.592 | 0.945 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.0013 | 0.007 | 0.012 | 0.014 | 0.027 | 0.053 | 0.062 |

四、与现行法律法规、标准的关系

本标准的制定与现行标准没有冲突，且符合国家相关法律法规的规定。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

标准制定过程中，无重大分歧意见。

六、预期效果

本项目为《铜原矿和尾矿化学分析方法》行业标准起草制订配套的分析方法。本标准的发布、实施，将规范铅铜原矿和尾矿的分析检测方法。通过对本标准的大力推广和应用，力求体现铜原矿和尾矿检测技术在新领域不断扩展的应用需求，适应高技术新材料产业的发展。

七、贯彻标准的要求和措施的建议

可向相关企业和用户推荐采用本标准。

八、废止现行有关标准的建议

本标准为初次制定，无现行有关标准。

九、标准实施的建议

建议本标准作为推荐性行业标准。

中条山有色金属集团有限公司编写组

2015.6.5