前    言

YS/T XXXX-201X 《铜原矿和尾矿化学分析方法》分为 14个部分：

——第1部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：钴量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第6部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：锰量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法；

——第10部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法；

——第11部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法；

——第12部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第13部分：氟量的测定 离子选择电极法和离子色谱法；

——第14部分：砷量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法。

本部分为YS/TXXXX-201X的第3部分。

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分参加起草单位：厦门紫金矿冶技术有限公司、北京有色金属研究院、铜陵有色金属集团控股有限公司、湖南有色金属研究院、福建紫金矿冶测试技术有限公司、中条山有色金属集团有限公司、昆明冶金研究院。

本部分主要起草人： 范丽新、杨春林、张园、刘海波、李满芝、陈映纯、程浩宇、陈小燕、杨德利、庞文林、游佛水、马丽君、刘英波、贾劲捷、张灏宇。

铜原矿和尾矿化学分析方法

第3部分：锌量的测定

火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了铜原矿和尾矿中锌量的测定方法。

本部分适用于铜原矿和尾矿中锌量的测定。测定范围：0.0050%～1.00%。

2  方法提要

试料用盐酸、硝酸、氢氟酸及高氯酸分解。用盐酸溶解盐类，在稀盐酸介质中，于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，使用空气-乙炔火焰，测量锌的吸光度，计算锌量。

3  试剂

除非另有说明，分析中仅使用确认为分析纯的试剂，所用水均为蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

3.4  高氯酸（ρ1.67g/mL）。

3.5  盐酸（1+1）。

3.6  锌标准贮存溶液：称取1.0000g金属锌（wZn≥99.99%）置于400mL烧杯中，加入50mL盐酸（3.5）加热至溶解完全，取下冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，加入25mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1 mg锌。

3.7  锌标准溶液：移取10.00mL锌标准贮存溶液（3.6）置于100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含100μg锌。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附锌空心阴极灯。

在仪器工作条件下，凡能达到下列指标的原子吸收光谱仪均可使用：

——特征浓度：在与测量试液基本一致的溶液中，锌的特征浓度应不大于0.015μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线的线性：将工作曲线按浓度等分为五份，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.80。

5  试样

试样粒度应小于100μm，于100℃～105℃烘箱中烘1h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

6  分析步骤

6.1  试料

按照表1称取试样，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 将试料（6.1）置于300mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水润湿，加入10mL盐酸（3.1），低温加热约10min，取下稍冷，依次加入5mL氢氟酸（3.3）、5mL硝酸（3.2）、3mL高氯酸（3.4），盖上聚四氟乙烯表皿，加热至微沸，并保持微沸约45min，稍冷，用少许水吹洗表皿及杯壁，继续加热至近干，取下稍冷。加入5mL盐酸（3.1），用水冲洗杯壁，加热至盐类溶解，取下冷至室温，移入100mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  按表1分取试液(6.4.1)并补加盐酸（3.1）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表1  试料量、分取体积及盐酸补加量

| 锌含量/% | 称样量/g | 定容体积/mL | 分取体积/mL | 盐酸补加体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050~0.020 | 0.50 | 100 | — | - |
| >0.020~0.10 | 0.10 | 100 | — | - |
| >0.10~1.00 | 0.10 | 100 | 10 | 4.5 |

6.4.3  将试液（6.4.2）于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，用空气-乙炔火焰，以水调零，采用扣除背景方式测量试液及随同试料空白溶液的吸光度。从工作曲线上查得相应的锌的质量浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0mL、0.20mL、0.40mL、0.60mL、0.80mL、1.00mL锌标准溶液（3.7）于一组100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，以水调零。采用扣除背景方式测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零浓度”溶液的吸光度，以锌的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

锌量以锌的质量分数wzn计，数值以%表示，按公式（1）计算：

………………………………（1）

式中：

ρ——自工作曲线上查得的测定溶液中锌的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白溶液中锌的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果保留两位有效数字。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| wZn/% | 0.0060 | 0.025 | 0.11 | 0.46 | 0.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0008 | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3再现性限

| wZn/% | 0.0060 | 0.025 | 0.11 | 0.46 | 0.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0009 | 0.005 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |

9  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

ICS 73.060

D42

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

铜原矿和尾矿化学分析方法

第3部分：锌量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of copper ores and tailings—

Part 3：Determination of zinc content—

Flame atomic absorption spectrometric method

(审定稿)

YS/T XXXX.3—201X

YS

中华人民共和国有色金属行业标准