铜原矿和尾矿化学分析方法

第3部分：锌量的测定

火焰原子吸收光谱法

编制说明

- 任务来源

根据“工信厅科[2013]163号”文件、全国有色金属标准化技术委员会“关于转发2013年第二批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知”（有色标委[2013]32号）及相关会议纪要文件，《铜原矿和尾矿化学分析方法 第3部分 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》（计划号2013-1602T-YS）由北京矿冶研究总院负责起草，厦门紫金矿冶技术有限公司、北京有色金属研究院、铜陵有色金属集团控股有限公司、湖南有色金属研究院、福建紫金矿冶测试技术有限公司、中条山有色金属集团有限公司、昆明冶金研究院协助起草。

2014年3月26日～29日全国有色金属标准化技术委员会在扬州组织召开了“铜原矿和尾矿化学分析方法系列行业标准任务落实会议”，会议确定了标准制定的起草单位和参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。

2014年9月22日～25日全国有色金属标准化技术委员会在嘉兴组织召开了“铜原矿和尾矿化学分析方法系列行业标准讨论会”，在此次会议上北京矿冶研究总院汇报了铜原矿和尾矿中锌量的测定标准起草的前期工作，专家对今后的标准制定提出了建议。

2015年3月24日～27日全国有色金属标准化技术委员会在无锡组织召开了“铜原矿和尾矿化学分析方法系列行业标准预审会”，北京矿冶研究总院形成了标准草案，并开展了标准验证等工作。

- 标准编写原则和编写格式

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。

- 标准编写的目的和意义

铜原矿是指从铜矿中直接采出的矿石，铜的平均品位不是很高，大多在百分之几以下。铜尾矿，是由矿石经粉碎，精选后所剩下的细粉砂粒组成。大量的尾矿堆积带来了严重的环境污染和资源浪费。由于矿产资源的日渐枯竭，尾矿作为二次资源，受到世界各国的重视。目前我国国家或行业标准中铜矿石有相应的化学分析方法标准，但铜原矿和尾矿方面还是一个空白。因此制定相应的铜原矿和尾矿化学分析方法，对促进保护环境和资源的综合利用具有重要的意义。

- 国内外有关工作情况

锌的分析方法主要有容量法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、火焰原子吸收光谱法等，现存的与铜矿有关的国家和行业标准主要有：GB/T 3884.8-2012《铜精矿化学分析方法 第8部分：锌量的测定 Na2EDTA滴定法》、GB/T 14353.3-2010《铜矿石、铅矿石、锌矿石化学分析方法 第3部分 锌量的测定》、GB/T 14353.18-2014《铜矿石、铅矿石、锌矿石化学分析方法 第18部分 铜量、铅量、锌量、钴量和镍量测定》。GB/T 14353.3-2010《铜矿石、铅矿石、锌矿石化学分析方法 第3部分 锌量的测定》中有原子吸收光谱法，测定范围为0.01%~5%，未对铜尾矿进行相应的实验研究。

本标准拟采用盐酸+硝酸+氢氟酸+高氯酸溶解试样，AAS法测定铜原矿和尾矿中的锌含量。

- 标准适用范围

本标准适用于铜原矿和尾矿中锌量的测定。测定范围：0.0050%～1.00%。

- 实验部分

试验部分见附件1。

7  协同试验

7.1 样品的准备

北京矿冶研究总院、中条山有色金属集团有限公司，大冶有色设计研究院有限公司，福建紫金矿冶测试技术有限公司，铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心，杭州富春江冶炼有限公司搜集、提供铜原矿和尾矿试样。

7.2 精密度试验

在精密度试验方面， 8个实验室（见表1）对5个水平的样品进行试验，根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法（ISO 5725-2：1994，IDT）的规定，对收到的全部数据进行了统计分析。原始数据及统计结果见附件2。

表1 协同试验的实验室编号

| 编号 | 实验室 |
| --- | --- |
| 1 | 北京矿冶研究总院 |
| 2 | 厦门紫金矿冶技术有限公司 |
| 3 | 北京有色金属研究院 |
| 4 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| 5 | 湖南有色金属研究院 |
| 6 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 |
| 7 | 中条山有色金属集团有限公司 |
| 8 | 昆明冶金研究院 |

7.3 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| wZn , % | 0.0062 | 0.025 | 0.11 | 0.46 | 0.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r， % | 0.0008 | 0.004 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |

7.4  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3再现性限

| wZn , % | 0.0062 | 0.025 | 0.11 | 0.46 | 0.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R， % | 0.0017 | 0.005 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |

- 标准征求意见稿意见汇总与处理

在协同试验和标准审定过程中，我们共征求x项意见，对意见进行了分析和处理，详见附件3。

- 预期效果

《铜原矿和尾矿化学分析方法 第3部分 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准为推荐性国家标准，为首次采用火焰原子吸收光谱法测定铜原矿和尾矿中的锌含量的方法。

北京矿冶研究总院测试研究所

范丽新 杨春林

2015年6月10日

附件1：

铜原矿和尾矿化学分析方法

第3部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法

实验报告

- 1 实验部分

- 1.1  仪器及试剂

原子吸收光谱仪（耶拿novAA350型原子吸收光谱仪），附锌空心阴极灯。

1.1.1  盐酸（ρ1.19g/mL），分析纯。

1.1.2  硝酸（ρ1.42g/mL），分析纯。

1.1.3  氢氟酸（ρ1.15g/mL），分析纯。

1.1.4  高氯酸（ρ1.67g/mL），分析纯。

1.1.5  盐酸（1+1）。

1.1.6  锌标准贮存溶液：称取1.0000g金属锌（wZn≥99.99%）置于400mL烧杯中，加入50mL盐酸（1.1.5）加热至溶解完全，取下冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，加入25mL盐酸（1.1.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1 mg锌。

1.1.7  锌标准溶液：移取10.00mL锌标准贮存溶液（1.1.6）置于100mL容量瓶中，用盐酸（1+19）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg锌。

1.1.8  钠、铝、钾、铁、钙标准溶液，10mg/mL；镁、铜、铅标准溶液，1mg/mL。

- 1.2 分析步骤

1.2.1 试样的分解及测定

按表1称取适量样品于300mL聚四氟乙烯烧杯中，少量水润湿，加入10mL盐酸，低温加热约10min，依次加入5mL硝酸、5mL氢氟酸、3mL高氯酸，盖上聚四氟乙烯表皿，加热至微沸，并保持微沸45min，稍冷，用少许水吹洗表皿及杯壁，继续加热至近干，取下稍冷。加入5mL盐酸，用水冲洗杯壁，加热至盐类溶解完全，取下冷至室温后，移入100mL容量瓶，以水稀释至刻度并混匀。按表1分取溶液于100mL容量瓶、补加盐酸后，以水稀释至刻度并混匀。于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，采用扣除背景方式测量试液吸光度，从工作曲线上查得相应锌的质量浓度。

随同做空白实验。

工作曲线：移取0mL、0.20mL、0.40mL、0.60mL、0.80mL、1.00mL锌标准溶液（1.1.7）于一组100mL容量瓶中，加入5mL盐酸，以水稀释至刻度，混匀。使用空气-乙炔火焰， 于原子吸收光谱仪波长324.8nm处，以水调零，采用扣除背景方式测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零浓度”溶液的吸光度，以锌的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

表1 称样量、分取体积及酸补加量

| 锌含量/% | 称样量/g | 定容体积/mL | 分取体积/mL | 盐酸补加体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050~0.020 | 0.50 | 100 | — | - |
| >0.020~0.10 | 0.10 | 100 | — | - |
| >0.10~1.00 | 0.10 | 100 | 10 | 4.5 |

1.3分析结果的计算

锌量以锌的质量分数wzn计，数值以%表示，按公式（1）计算：

wZn=(ρ−ρ0)⋅V0⋅V2×10−6m⋅V1×100 ………………………………（1）

式中：

ρ——自工作曲线上查得的测定溶液中锌的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白溶液中锌的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果保留两位有效数字。

2 实验结果及讨论

2.1 原子吸收光谱仪工作条件的选择

分取一定量的锌标准溶液于100mL容量瓶中，加入5mL盐酸，以水定容。于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，在空气-乙炔火焰中，以水调零，采用扣除背景方式测量其吸光度。

2.1.1灯电流的选择

固定燃烧器高度6.0mm，光谱通带0.2nm、乙炔流量50L/h，改变灯电流，测量吸光度，结果见表2。

表2  灯电流的选择

| 灯电流，mA | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00μg/mL锌吸光度，A | 0.170 | 0.162 | 0.148 | 0.138 | 0.129 |
| RSD，% | 0.655 | 0.393 | 0.225 | 0.369 | 0.782 |

从表2可知，灯电流越小，吸光度越高，这是因为灯电流小，灯发射的谱线的多普勒变宽和自吸收效应减小，元素灯发射线半宽变窄，吸收灵敏度增高。但是灯电流太小，元素灯放电不稳，当使用较低的灯电流时，为了保证必要的信号输出，则需增加负高压，这将引起噪声增加，使信噪比变坏，读数不稳定，测定精密度变差。从三次平行测定的结果看，灯电流为4.0mA时，读数比较稳定，所以选择灯电流为4.0mA。

2.1.2光谱通带的选择

固定燃烧器高度6.0mm，灯电流4.0mA、乙炔流量50L/h，改变光谱通带，测量吸光值，结果见表3。

表3  光谱通带的选择

| 狭缝宽度，mm | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00μg/mL锌吸光度，A | 0.304 | 0.294 | 0.289 | 0.281 |

由表3可以看出：狭缝宽度为0.2nm时，吸光度最大，所以选择狭缝宽度为0.2nm。

2.1.3乙炔流量的选择

固定燃烧器高度6.0mm，灯电流为4.0mA，狭缝为0.2nm,改变乙炔流量，测量吸光值，结果见表4。

表4  乙炔流量的选择

| 乙炔流量，L/h | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00μg/mL锌吸光度，A | 0.277 | 0.280 | 0.290 | 0.288 | 0.295 |

由表4可以看出，乙炔流量为50~60L/h时，吸光度变化不大，选择乙炔流量为50L/h。

2.1.4燃烧器高度的选择

固定狭缝宽度0.2nm，乙炔流量50L/h，灯电流为4.0mA，改变燃烧器高度，结果见表5。

表5  燃烧器高度的选择

| 燃烧器高度，mm | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00μg/mL锌吸光度，A | 0.271 | 0.298 | 0.284 | 0.270 |

由表5可以看出：燃烧器高度在6.0mm附近，吸光度最大，所以燃烧器高度选择6.0mm。

2.1.5 综合选择

通过上述实验，确定锌测定的最佳仪器条件，结果见表6。

表6  最佳仪器条件

| 元素 | 波长（nm） | 灯电流（mA） | 乙炔流量(L/h) | 光谱通带（nm） | 燃烧器高度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn | 213.9 | 4.0 | 50 | 0.2 | 6 |

2.2 仪器的综合性能

在选定的最佳工作条件下，测定系列锌标准溶液的吸光度，结果见表7。

表7  工作曲线测定结果

| Zn，μg/mL | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度，A | 0.003 | 0.073 | 0.136 | 0.199 | 0.256 | 0.319 |

根据表7计算仪器的性能如下：

2.2.1 工作曲线线性

工作曲线线性方程式为：y=0.3133x+0.0077；线性相关系数：R2=0.9992。

2.2.2 方法的特征浓度

在最佳工作条件下，锌的特征浓度：C=ΔC×0.0044ΔA=0.014μg/mL/1%Abs。标准曲线按浓度等分成五段，最高浓度标准溶液（1.0μg/mL）与次高浓度标准溶液（0.8μg/mL）吸光度的差值为0.063等于次低浓度标准溶液（0.2μg/mL）与最低浓度标准溶液（0.0μg/mL）吸光度差值0.070的0.9倍，不小于0.7倍，即特征浓度和工作曲线线性都满足要求。

2.2.3 最小稳定性

最高浓度标准溶液与最低浓度标准溶液各测量10次吸光度，其标准偏差相对于最高浓度标准溶液吸光度读数的平均值的变异系数分别为0.48%（<1.0%）和0.21%（<0.5%）。

2.2.4 方法的检出限

对样品空白试液测定11次，其测定浓度值分别为：0.0152、0.0160、0.0172、0.0155、0.0150、0.0156、0.0157、0.0160、0.0159、0.0167、0.0173，计算得σ为0.00076μg/mL。

检出限D.L=3σ=0.0023μg/mL

2.3 介质的选择

取锌标准溶液（1.1.7）0.40、0.80、1.00mL两组于一系列100mL容量瓶中，分别加入5mL盐酸、硝酸，稀释至刻度，摇匀。在选定的仪器工作条件测定锌的吸光度，结果见表8。

表8  介质对测定的影响

| Zn浓度 (µg/mL) 吸 光 度 介 质及 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸(5%) | 0.136 | 0.256 | 0.319 |
| 硝酸(5%) | 0.139 | 0.252 | 0.322 |

由表8试验结果表明：在盐酸、硝酸介质中测定锌结果基本一致，本方法采用较普遍的盐酸介质。

2.4 测定酸度的选择

分别移取锌标准溶液（1.1.7）0.40mL、0.80mL、1.00mL四组于一系列100mL容量瓶中，改变盐酸的加入量，在选定的仪器工作条件测定锌的吸光度，测定结果见表9。

表9  酸度对测定的影响

| (µg/mL) 吸 光 度 Zn浓度 酸度/% | 2 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn(0.4µg/mL) | 0.138 | 0.136 | 0.140 | 0.139 |
| Zn(0.8µg/mL) | 0.253 | 0.256 | 0.260 | 0.258 |
| Zn(1.0µg/mL) | 0.315 | 0.319 | 0.322 | 0.317 |

由表9可知：在2%~15%的盐酸介质中，对锌测定没有影响，加入2mL盐酸的样品略有浑浊，选定盐酸介质浓度为5%。

2.5共存元素干扰实验

铜原矿和尾矿中除了硅含量较高外，还含有较高的钠、铝、钾、镁、铁、钙和碳等，大量的硅在溶样过程中以SiF4的形式挥散除去。为了准确测定铜原矿尾矿中的锌，本实验进行了不同浓度共存单元素对1.00μg/mL的锌标准溶液的测定影响。实验结果见表10。

表10 各共存元素对镁的干扰

| 共存元素加入量，mg |  | 锌测定浓度，μg/mL |
| --- | --- | --- |
| Na | 0 50 150 500 1000 | 1.01 1.02 1.04 1.01 1.02 |
| Al | 0 50 150 500 1000 | 1.00 1.01 1.02 1.03 1.01 |
| K | 0 50 150 500 1000 | 1.02 1.02 1.01 1.04 1.03 |
| Mg | 0 10 50 150 500 | 0.98 0.98 0.99 1.00 0.99 |
| Fe | 0 50 150 500 1000 | 1.02 1.04 1.01 1.03 1.03 |
| Ca | 0 50 150 500 1000 | 1.01 1.02 1.03 1.01 1.04 |

结果表明，上述共存元素对1.00μg/mL锌的测定基本没有影响。

本实验也进行了不同浓度共存元素混合基体对0.50μg/mL 和1.00μg/mL的锌标准溶液的测定影响，实验结果见表11。

表11 混合干扰试验

| 共存元素混合加入量，mg | Al50、Ca50、Fe50、Na50、K50、Mg50、Cu2、Pb1 | Al100、Ca100、Fe100、Na100、K100、Mg100、Cu4、Pb2 |
| --- | --- | --- |
| 测定值，μg/mL | 0.50 | 1.01 |

结果表明，上述共存元素混合基体对0.50μg/mL和1.00μg/mL锌的测定基本没有影响。

2.6 精密度实验

分别对不同锌量的铜原矿和尾矿样品进行了11次独立实验，结果见表12。

表12 精密度实验

| 编号 | 锌的质量分数/% | 平均值，% | 标准偏差，% | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大冶丰山尾矿 | 0.0061、0.0059、0.0063、0.0056、0.0061、0.0062、0.0056、0.0065、0.0058、0.0056、0.0064 | 0.0060 | 0.00033 | 5.49 |
| 冬瓜山尾矿 | 0.025、0.026、0.025、0.026、0.025、0.024、0.027、0.025、0.027、0.026、0.024 | 0.025 | 0.00104 | 4.07 |
| 铜山原矿 | 0.107、0.104、0.107、0.099、0.107、0.108、0.102、0.109、0.107、0.111、0.106 | 0.106 | 0.00333 | 3.14 |
| 北矿5 | 0.450、0.441、0.446、0.456、0.454、0.454、0.482、0.467、0.453、0.463、0.465 | 0.457 | 0.0113 | 2.48 |
| 北矿2 | 0.892、0.908、0.886、0.913、0.912、0.901、0.889、0.903、0.910、0.870、0.927 | 0.901 | 0.0158 | 1.75 |

对上述样品数据进行分析，采用格拉布斯检验方法，当n=11，α=0.05时临界值为2.355，其中G1=X−X1S,Gn=Xn−XS，分析结果见表13。结果表明本方法不同水平11次分析数据无异常值，方法重复性好。

表13  试样测定结果异常值分析

| 样品 | G1/% | Gn/% | 舍弃界限值/n=11,α=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大冶丰山尾矿 | 1.212 | 1.515 | 2.355 | 无异常值 |
| 冬瓜山尾矿 | 0.962 | 1.923 |  | 无异常值 |
| 铜山原矿 | 2.102 | 1.502 |  | 无异常值 |
| 北矿5 | 1.416 | 2.212 |  | 无异常值 |
| 北矿2 | 1.962 | 1.646 |  | 无异常值 |

2.7 准确度实验

2.7.1 加标回收实验

在冬瓜山尾矿、铜山原矿和北矿2样品中分别加入锌标准溶液进行标准回收，见表14。

表14  加标回收试验

| 编号 | 样品含锌量/µg | 加入锌量/µg | 测得锌量/µg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬瓜山尾矿 | 25 | 25 | 50.63 | 102.5 |
|  |  | 50 | 77.35 | 104.7 |
| 铜山原矿 | 106 | 50 | 155.2 | 98.4 |
|  |  | 100 | 208.1 | 102.1 |
| 北矿2 | 901 | 500 | 1388.5 | 97.5 |
|  |  | 1000 | 1942.0 | 104.1 |

从表14中可以看出，方法的回收率在97％~105％之间，能满足测定要求。

2.7.2 AAS与ICP-AES法测定结果的对照

与拟定的样品前处理步骤一致处理样品成溶液，然后在ICP-AES仪上测定锌量，测定结果与原子吸收仪上测定结果对照，结果如表15所示。

表15 AAS与ICP-AES对照表

| 样品编号 | AAS测定结果，% | ICP-AES测定结果，% | 差值，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 大冶丰山尾矿 | 0.0060 | 0.0057 | +0.0003 |
| 冬瓜山尾矿 | 0.025 | 0.024 | +0.001 |
| 铜山原矿 | 0.106 | 0.112 | -0.006 |
| 北矿5 | 0.457 | 0.454 | +0.003 |
| 北矿2 | 0.901 | 0.914 | -0.013 |

2.7.3 标准样品比对

利用此实验方法对铜矿石的标准样品（GSB ZBK335）进行测定，结果见表16。

表16 准确度实验

| 元素 | 测定值，% | 标准值，% | 差值，% |
| --- | --- | --- | --- |
| Zn | 0.453 | 0.456 | 0.003 |

3结论

试验结果表明：本方法测定铜原矿和尾矿中的锌，共存元素均不干扰测定。方法简便、快捷，加标回收率在97%~105%之间，适用于铜原矿和尾矿中0.005%~1.0%锌含量的测定，可作为行业标准进行推广。

附件2：

铜原矿和尾矿化学分析方法

第3部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法

精密度试验数据处理

1  背景

为了确定《铜原矿和尾矿化学分析方法 第3部分 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》中锌量测定方法的重复性与再现性，8个实验室对5个水平的铜原矿和尾矿样品进行了协同试验。根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法（ISO 5725-2：1994，IDT）的规定，对收到的全部数据进行了统计分析。

2  各实验室实验数据

表1  各实验室提供的实验数据（%）

| 实验室编号及 名称 | 大冶丰山尾矿 | 冬瓜山尾矿 | 铜山原矿 | 北矿5 | 北矿2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 北京矿冶研究总院 | 0.0061 | 0.025 | 0.107 | 0.450 | 0.892 |  |
|  | 0.0059 | 0.027 | 0.104 | 0.441 | 0.908 |  |
|  | 0.0063 | 0.024 | 0.099 | 0.446 | 0.886 |  |
|  | 0.0056 | 0.025 | 0.107 | 0.456 | 0.913 |  |
|  | 0.0061 | 0.027 | 0.107 | 0.454 | 0.912 |  |
|  | 0.0062 | 0.025 | 0.108 | 0.454 | 0.901 |  |
|  | 0.0056 | 0.025 | 0.102 | 0.482 | 0.889 |  |
|  | 0.0065 | 0.026 | 0.109 | 0.467 | 0.903 |  |
|  | 0.0058 | 0.024 | 0.107 | 0.453 | 0.910 |  |
|  | 0.0056 | 0.026 | 0.111 | 0.463 | 0.870 |  |
|  | 0.0064 | 0.026 | 0.106 | 0.465 | 0.927 |  |
| 平均值 | 0.0060 | 0.025 | 0.106 | 0.457 | 0.901 |  |
| s | 0.00033 | 0.00104 | 0.00333 | 0.0113 | 0.0158 |  |
| 2 厦门紫金矿冶技术有限公司 | 0.00610 | 0.0245 | 0.100 | 0.459 | 0.871 |  |
|  | 0.00591 | 0.0240 | 0.104 | 0.465 | 0.881 |  |
|  | 0.00556 | 0.0238 | 0.103 | 0.442 | 0.892 |  |
|  | 0.00564 | 0.0267 | 0.107 | 0.443 | 0.900 |  |
|  | 0.00612 | 0.0260 | 0.106 | 0.452 | 0.893 |  |
|  | 0.00586 | 0.0255 | 0.107 | 0.447 | 0.891 |  |
|  | 0.00579 | 0.0245 | 0.104 | 0.440 | 0.905 |  |
|  | 0.00596 | 0.0240 | 0.103 | 0.450 | 0.899 |  |
|  | 0.00587 | 0.0253 | 0.103 | 0.451 | 0.895 |  |
|  | 0.00591 | 0.0250 | 0.104 | 0.449 | 0.901 |  |
|  | 0.00590 | 0.0248 | 0.104 | 0.450 | 0.903 |  |
| 平均值 | 0.00587 | 0.0249 | 0.104 | 0.450 | 0.894 |  |
| s | 0.00017 | 0.00090 | 0.0020 | 0.0073 | 0.0101 |  |
| 3 北京有色金属研究院 | 0.00738 | 0.0262 | 0.107 | 0.491 |  | 0.924 |
|  | 0.00737 | 0.0270 | 0.108 | 0.492 |  | 0.934 |
|  | 0.00740 | 0.0271 | 0.106 | 0.486 |  | 0.929 |
|  | 0.00738 | 0.0264 | 0.108 | 0.489 |  | 0.934 |
|  | 0.00739 | 0.0264 | 0.108 | 0.486 |  | 0.936 |
|  | 0.00741 | 0.0264 | 0.108 | 0.487 |  | 0.933 |
|  | 0.00738 | 0.0266 | 0.107 | 0.486 |  | 0.926 |
|  | 0.00739 | 0.0270 | 0.107 | 0.487 |  | 0.931 |
|  | 0.00739 | 0.0271 | 0.107 | 0.491 |  | 0.927 |
|  | 0.00741 | 0.0268 | 0.107 | 0.484 |  | 0.932 |
|  | 0.00740 | 0.0271 | 0.108 | 0.490 |  | 0.934 |
| 平均值 | 0.00739 | 0.0267 | 0.107 | 0.488 |  | 0.931 |
| s | 0.000013 | 0.00034 | 0.00067 | 0.0026 |  | 0.0039 |
| 4 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0.00600 | 0.0229 | 0.108 | 0.449 |  | 0.898 |
|  | 0.00618 | 0.0232 | 0.106 | 0.456 |  | 0.912 |
|  | 0.00602 | 0.0244 | 0.109 | 0.454 |  | 0.895 |
|  | 0.00565 | 0.0232 | 0.106 | 0.452 |  | 0.914 |
|  | 0.00601 | 0.0235 | 0.108 | 0.439 |  | 0.898 |
|  | 0.00586 | 0.0246 | 0.107 | 0.448 |  | 0.888 |
|  | 0.00604 | 0.0252 | 0.110 | 0.448 |  | 0.907 |
| 平均值 | 0.00597 | 0.0239 | 0.108 | 0.449 |  | 0.902 |
| s | 0.00017 | 0.00087 | 0.0015 | 0.0055 |  | 0.0095 |
| 5 湖南有色金属研究院 | 0.00615 | 0.0257 | 0.102 | 0.454 |  | 0.876 |
|  | 0.00574 | 0.0262 | 0.108 | 0.465 |  | 0.901 |
|  | 0.00632 | 0.0271 | 0.108 | 0.461 |  | 0.910 |
|  | 0.00583 | 0.0264 | 0.112 | 0.457 |  | 0.858 |
|  | 0.00637 | 0.0276 | 0.0995 | 0.446 |  | 0.887 |
|  | 0.00626 | 0.0275 | 0.102 | 0.443 |  | 0.892 |
|  | 0.00612 | 0.0248 | 0.110 | 0.472 |  | 0.882 |
| 平均值 | 0.00611 | 0.0265 | 0.106 | 0.457 |  | 0.887 |
| s | 0.00022 | 0.00095 | 0.0043 | 0.0095 |  | 0.0159 |
| 6 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 0.0053 | 0.024 | 0.111 | 0.448 |  | 0.874 |
|  | 0.0052 | 0.023 | 0.106 | 0.459 |  | 0.883 |
|  | 0.0060 | 0.023 | 0.108 | 0.449 |  | 0.889 |
|  | 0.0059 | 0.023 | 0.107 | 0.459 |  | 0.863 |
|  | 0.0057 | 0.022 | 0.105 | 0.465 |  | 0.874 |
|  | 0.0062 | 0.025 | 0.105 | 0.452 |  | 0.876 |
|  | 0.0059 | 0.024 | 0.108 | 0.464 |  | 0.845 |
|  | 0.0057 | 0.026 | 0.107 | 0.456 |  | 0.862 |
|  | 0.0060 | 0.025 | 0.108 | 0.460 |  | 0.879 |
|  | 0.0055 | 0.022 | 0.108 | 0.447 |  | 0.885 |
|  | 0.0059 | 0.021 | 0.107 | 0.466 |  | 0.867 |
| 平均值 | 0.0057 | 0.023 | 0.107 | 0.457 |  | 0.873 |
| s | 0.00031 | 0.00166 | 0.00189 | 0.00697 |  | 0.0126 |
| 7 中条山有色金属集团有限公司 | 0.00599 | 0.0177 | 0.103 | 0.434 |  | 0.867 |
|  | 0.00572 | 0.0246 | 0.106 | 0.448 |  | 0.881 |
|  | 0.00573 | 0.0239 | 0.107 | 0.436 |  | 0.883 |
|  | 0.00589 | 0.0225 | 0.108 | 0.443 |  | 0.888 |
|  | 0.00541 | 0.0208 | 0.104 | 0.423 |  | 0.886 |
|  | 0.00578 | 0.0237 | 0.104 | 0.418 |  | 0.871 |
|  | 0.00550 | 0.0236 | 0.102 | 0.449 |  | 0.875 |
|  | 0.00650 | 0.0200 | 0.104 | 0.446 |  | 0.897 |
|  | 0.00667 | 0.0220 | 0.105 | 0.405 |  | 0.893 |
|  | 0.00617 | 0.0254 | 0.106 | 0.445 |  | 0.888 |
|  | 0.00621 | 0.0280 | 0.105 | 0.448 |  | 0.885 |
| 平均值 | 0.00596 | 0.0229 | 0.105 | 0.436 |  | 0.883 |
| s | 0.00040 | 0.00280 | 0.00175 | 0.0147 |  | 0.00911 |
| 8 昆明冶金研究院 | 0.00621 | 0.0263 | 0.108 | 0.438 |  | 0.878 |
|  | 0.00614 | 0.0268 | 0.107 | 0.441 |  | 0.883 |
|  | 0.00592 | 0.0250 | 0.103 | 0.447 |  | 0.918 |
|  | 0.00586 | 0.0267 | 0.109 | 0.424 |  | 0.894 |
|  | 0.00618 | 0.0248 | 0.106 | 0.455 |  | 0.900 |
|  | 0.00631 | 0.0243 | 0.115 | 0.460 |  | 0.889 |
|  | 0.00652 | 0.0252 | 0.110 | 0.458 |  | 0.904 |
|  | 0.00648 | 0.0247 | 0.100 | 0.449 |  | 0.896 |
|  | 0.00604 | 0.0239 | 0.111 | 0.459 |  | 0.911 |
|  | 0.00608 | 0.0264 | 0.109 | 0.443 |  | 0.915 |
|  | 0.00611 | 0.0268 | 0.102 | 0.462 |  | 0.895 |
| 平均值 | 0.00617 | 0.0254 | 0.107 | 0.449 |  | 0.898 |
| s | 0.00021 | 0.00108 | 0.00434 | 0.0116 |  | 0.0128 |

3 一致性和离群值的检查

3.1 柯克伦检验

表2 锌含量的单元平均值

| 实验室 | 水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大冶丰山尾矿 |  | 冬瓜山尾矿 |  | 铜山原矿 |  | 北矿5 |  | 北矿2 |  |
|  | 平均值 | 测定次数 | 平均值 | 测定次数 | 平均值 | 测定次数 | 平均值 | 测定次数 | 平均值 | 测定次数 |
| 北京矿冶 | 0.0060 | 11 | 0.025 | 11 | 0.106 | 11 | 0.457 | 11 | 0.901 | 11 |
| 厦门紫金 | 0.00587 | 11 | 0.0249 | 11 | 0.104 | 11 | 0.450 | 11 | 0.894 | 11 |
| 北京有色 | 0.00739 | 11 | 0.0267 | 11 | 0.107 | 11 | 0.488 | 11 | 0.931 | 11 |
| 铜陵有色 | 0.00597 | 7 | 0.0239 | 7 | 0.108 | 7 | 0.449 | 7 | 0.902 | 7 |
| 湖南有色 | 0.00611 | 7 | 0.0265 | 7 | 0.106 | 7 | 0.457 | 7 | 0.887 | 7 |
| 福建紫金 | 0.0057 | 11 | 0.023 | 11 | 0.107 | 11 | 0.457 | 11 | 0.873 | 11 |
| 中条山有色 | 0.00596 | 11 | 0.0229 | 11 | 0.105 | 11 | 0.436 | 11 | 0.883 | 11 |
| 昆明冶金 | 0.00617 | 11 | 0.0254 | 11 | 0.107 | 11 | 0.449 | 11 | 0.898 | 11 |

表3 锌含量的标准差

| 实验室 | 水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大冶丰山尾矿 |  | 冬瓜山尾矿 |  | 铜山原矿 |  | 北矿5 |  | 北矿2 |  |
|  | 标准差 | 测定次数 | 标准差 | 测定次数 | 标准差 | 测定次数 | 标准差 | 测定次数 | 标准差 | 测定次数 |
| 北京矿冶 | 0.00033 | 11 | 0.00104 | 11 | 0.00333 | 11 | 0.0113 | 11 | 0.0158 | 11 |
| 厦门紫金 | 0.00017 | 11 | 0.00090 | 11 | 0.0020 | 11 | 0.0073 | 11 | 0.0101 | 11 |
| 北京有色 | 0.000013 | 11 | 0.00034 | 11 | 0.00067 | 11 | 0.0026 | 11 | 0.0039 | 11 |
| 铜陵有色 | 0.00017 | 7 | 0.00087 | 7 | 0.0015 | 7 | 0.0055 | 7 | 0.0095 | 7 |
| 湖南有色 | 0.00022 | 7 | 0.00095 | 7 | 0.0043 | 7 | 0.0095 | 7 | 0.0159 | 7 |
| 福建紫金 | 0.00031 | 11 | 0.00166 | 11 | 0.00189 | 11 | 0.00697 | 11 | 0.0126 | 11 |
| 中条山有色 | 0.00040 | 11 | 0.00280 | 11 | 0.00175 | 11 | 0.0147 | 11 | 0.00911 | 11 |
| 昆明冶金 | 0.00021 | 11 | 0.00108 | 11 | 0.00434 | 11 | 0.0116 | 11 | 0.0128 | 11 |

对n=11，p=8，科克伦检验5%临界值为0.360，1%临界值为0.423。

对水平大冶丰山尾矿，中条山有色的s最大，检验统计量值=0.310；

对水平冬瓜山尾矿，中条山有色的s最大，检验统计量值=0.508；

对水平铜山原矿，昆明冶金的s最大，检验统计量值=0.305；

对水平北矿5，中条山有色的s最大，检验统计量值=0.305；

对水平北矿2，湖南有色的s最大，检验统计量值=0.227；

对水平冬瓜山尾矿，中条山有色的检验统计量大于1%临界值，为统计离群值，不参与后续计算。剔除中条山有色的数据后，再进行柯克伦检验，福建紫金的s最大，检验统计量值=0.363。福建紫金的数据为歧离值，该值参与后续计算。

3.2 格拉布斯检验

表4 格拉布斯检验

| 统计量 | 大冶丰山尾矿 | 冬瓜山尾矿 | 铜山原矿 | 北矿5 | 北矿2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值的平均值 | 0.00615 | 0.0251 | 0.106 | 0.456 | 0.896 |
| 均值的标准差 | 0.00052 | 0.00132 | 0.00128 | 0.01492 | 0.01721 |
| 最大均值 | 0.00739 | 0.0267 | 0.108 | 0.488 | 0.931 |
| 最小均值 | 0.0057 | 0.023 | 0.104 | 0.436 | 0.873 |
| Gmax | 2.380 | 1.242 | 1.365 | 2.187 | 2.027 |
| Gmin | 0.854 | 1.555 | 1.755 | 1.299 | 1.344 |
| G临界值 | 实验室数p=7时，G临界值：上1%点时为2.139；上5%点时为2.020。 实验室数p=8时，G临界值：上1%点时为2.274；上5%点时为2.126。 |  |  |  |  |

格拉布斯检验显示，对水平大冶丰山尾矿，出现离群值，剔除离群值后，再次进行格拉布斯检验。水平北矿5出现歧离值，该值参与后续计算。经离群值判断后的格拉布斯检验结果见表5。

表5 格拉布斯检验（剔除离群值后）

| 统计量 | 大冶丰山尾矿 | 冬瓜山尾矿 | 铜山原矿 | 北矿5 | 北矿2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值的平均值 | 0.00597 | 0.0251 | 0.106 | 0.456 | 0.896 |
| 均值的标准差 | 0.00033 | 0.00132 | 0.00128 | 0.01492 | 0.01721 |
| 最大均值 | 0.0141 | 0.0267 | 0.108 | 0.488 | 0.931 |
| 最小均值 | 0.0131 | 0.023 | 0.104 | 0.436 | 0.873 |
| Gmax | 1.303 | 1.242 | 1.365 | 2.187 | 2.027 |
| Gmin | 1.737 | 1.555 | 1.755 | 1.299 | 1.344 |
| G临界值 | 实验室数p=7时，G临界值：上1%点时为2.139；上5%点时为2.020。 实验室数p=8时，G临界值：上1%点时为2.274；上5%点时为2.126。 |  |  |  |  |

4  Sr、SR、R与r的计算

表6 精密度计算

|  | 大冶丰山尾矿 | 冬瓜山尾矿 | 铜山原矿 | 北矿5 | 北矿2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.00597 | 0.0251 | 0.106 | 0.456 | 0.896 |
| T1 | 0.41199 | 1.7394 | 0.9038 | 16.623 | 64.273 |
| T2 | 0.002461 | 0.04393 | 45.3454 | 219.7752 | 503.2852 |
| T3 | 69 | 69 | 80 | 80 | 80 |
| T4 | 703 | 703 | 824 | 824 | 824 |
| T5 | 4.85181E-06 | 6.52532E-05 | 0.000551279 | 0.00669119 | 0.009987945 |
| sr2 | 7.95378E-08 | 1.06973E-06 | 7.65666E-06 | 9.29332E-05 | 0.000138721 |
| sL2 | 1.09975E-08 | 1.33908E-06 | 1.00497E-06 | 0.000235901 | 0.000310108 |
| sR2 | 9.05352E-08 | 2.40881E-06 | 8.66162E-06 | 0.000328834 | 0.000448829 |
| sr | 0.000282024 | 0.001034275 | 0.002767066 | 0.009640186 | 0.011778007 |
| sR | 0.000300891 | 0.001552033 | 0.002943063 | 0.018133777 | 0.021185593 |
| r | 0.000789668 | 0.002895971 | 0.007747786 | 0.026992521 | 0.03297842 |
| R | 0.000842494 | 0.004345692 | 0.008240577 | 0.050774576 | 0.05931966 |

附件 3

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜原矿和尾矿化学分析方法 第3部分 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：

（4）没有回函的单位数：