中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.8—201X

铜原矿和尾矿化学分析方法

第8部分：镁量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of copper ores and tailings—

Part 8：Determination of magnesium content—

Flame atomic absorption spectrometric method

（审定稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 73.060

D 42

- 前    言

YS/T XXXX-201X 《铜原矿尾矿化学分析方法》共分为 14个部分：

——第1部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：钴量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第6部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：锰量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法；

——第10部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法；

——第11部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法；

——第12部分：铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁、锰量的测定 电感耦合等离子体-原子发射光谱法；

——第13部分：氟量的测定 离子选择电极法和离子色谱法；

——第14部分：砷量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法。

本部分为YS/TXXXX-201X的第8部分。

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分参加起草单位：连云港出入境检验检疫局、国家铜铅锌及制品质量监督检验中心、昆明冶金研究院、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、金川集团股份有限公司。

本部分主要起草人： 韩晓、张晨、夏新媛、李金凤、曹晓峰、刘英波、施宏娟、何娟、靳晓珠、陈祝海、喻生洁、马玉萍。

铜原矿和尾矿化学分析方法

第8部分：镁量的测定

火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了铜原矿和尾矿中镁量的测定方法。

本部分适用于铜原矿和尾矿中镁量的测定。测定范围：0.050%～2.00%。

2  方法提要

试料用盐酸、硝酸、氢氟酸和高氯酸分解。用盐酸溶解盐类，在稀盐酸和锶溶液介质中，于原子吸收光谱仪波长285.2nm处，使用空气-乙炔火焰，测量镁的吸光度，计算镁量。

3  试剂

除非另有说明外，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸（ρl.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρl.42g/mL）。

3.3  氢氟酸（ρl.15g/mL）。

3.4  高氯酸（ρl.67g/mL）。

3.5  硝酸（1＋1）。

3.6  锶溶液（200g/L）：称取氯化锶50g于400mL烧杯中，加水溶解，移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.7  镁标准贮存溶液：称取0.1658g氧化镁（wMgO≥99.99%，预先经800℃±5℃下灼烧至恒重，并在干燥器中，冷却至室温）置于250mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.5）溶解完全，加热煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有0.1mg镁。

3.8 镁标准溶液：移取20.00mL镁标准贮存溶液（3.7），置于200mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg镁。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附镁空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量试液基本一致的溶液中，镁的特征浓度应不大于0.02μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.85。

5  试样

试样粒度应小于100μm，于100℃~105℃烘干1h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.10g试样，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于300mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL盐酸（3.1），低温加热约10min，取下稍冷，加入5mL硝酸（3.2）、5mL氢氟酸（3.3）和3mL高氯酸（3.4），盖上聚四氟乙烯表皿，低温加热溶解约45min，取下稍冷，用水冲洗表皿及杯壁，继续加热至近干，冷却。加入5mL盐酸（3.1）和适量水，加热溶解盐类，取下冷至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  按表1分取试液（6.4.1）并补加盐酸（3.1）于200mL容量瓶中，加入2.00mL锶溶液(3.6)，用水稀释至刻度，混匀。

表1  分取试液体积和盐酸补加量

| 镁的质量分数/% | 分取试液体积/mL | 盐酸加入量/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.050～0.40 | 25.00 | 9.00 |
| >0.40～1.00 | 10.00 | 9.50 |
| >1.00～2.00 | 5.00 | 10.00 |

6.4.3  将试液（6.4.2）于原子吸收光谱仪285.2nm处，用空气-乙炔火焰，以水调零，测量试液及随同试料空白溶液的吸光度。从工作曲线上查得相应镁的质量浓度。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1  移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL镁标准溶液（3.8）置于一组100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.1），1.00mL锶溶液(3.6)，用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长285.2nm处，以水调零。测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零浓度”溶液的吸光度，以镁的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

镁量以镁的质量分数wMg计，数值以%表示，按公式（1）计算：

walignlMg=(ρ−ρ0)⋅V⋅V2×10−6V1⋅m×100·······················（1）

式中：

ρ0——自工作曲线上查得的空白溶液中镁的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ——自工作曲线上查得的测定溶液中镁的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位，小于0.1%时，表示到小数点后三位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，实验室内重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| wMg/% | 0.012 | 0.21 | 0.41 | 0.73 | 1.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限(R)，超过再现性限(R)的情况不超过5%，实验室间再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| wMg/% | 0.012 | 0.21 | 0.41 | 0.73 | 1.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.003 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |

9  试验报告

——试样；

——使用的标准YS/TXXXX.7-201X；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。