标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《有色金属材料 熔化和结晶热焓试验 差示扫描量热法》               承办人：张红菊                   共1页  第1页

标准项目负责起草单位：国家有色金属质量监督检验中心                         电话：010-82241376              2017年10月04日填写

| 序号 | 标准章 条遍号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | GB 8170 改为GB/T 8170 | 有色标委 | 采纳 | GB8170标准已修订为推荐性标准。 |
| 2 | 3 | 熔化、结晶、熔化焓及结晶焓和DSC曲线的定义参考GB/T 6425热分析术语 | 有色标委 | 采纳 | 已采用 |
| 3 | 4 | 原理改为“方法提要” | 有色标委 | 采纳 |  |
| 4 | 4 | 将“---与空白试样之间的热流差”改为“—与参比物之间的热流差或功率差” | 耐驰公司 | 采纳 | 功率补偿型DSC采集的信号是功率差；GB/T 6425中使用的是参比物。 |
| 6 | 5.1 | 为提高仪器准确度，应增加仪器指标的要求 | 宁波长振铜业 | 采纳 | 增加了炉体、温度传感器、差动传感器的要求。 |
| 7 | 5.1 | “若进行低温试验，应配备液氮冷却装置”，应增加机械制冷装置 | 中铝研究院 | 采纳 | 对于功率补偿型DSC有机械制冷装置。 |
| 8 | 5.3 | 条款中增加“铜坩埚” | 中铝研究院 | 采纳 | 增加“铜坩埚及高导热性的坩埚”。 |
| 9 | 6 | 将原编号7“危害和干扰”的相关条款放在6-样品章节中 | 有色标委 | 采纳 | 干扰的主要来源为样品的称量小，不均匀性影响试验结果。 |
| 10 | 7 | 校准按照JJG 936检定规程进行 | 有色标委 | 采纳 | 在校准章节中，细化了热流示值误差和重复性的校准要求。 |
| 11 | 8 | 增加了标样和样品的质量要求 | 计量院、耐驰、北理工 | 采纳 | 考虑到有色金属的特点。 |
| 11 | 附录A | 增加热焓标定的示例 | 中铝研究院 | 不采纳 | 仪器一般自带软件对不同类型的基线进行计算，目前没有比较明确的资料。所以不建议将经验的写入资料性附录。 |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：8  个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 6  个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6 个，有色标委会、中国计量院、耐驰、宁波长振同业、中铝研究院、北理工；

④没有回函的单位数： 2  个。美国PE公司、美国TA公司