标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《有色金属材料 熔融和结晶温度试验 热分析方法》                   承办人：张红菊                   共1页  第1页

标准项目负责起草单位：国家有色金属质量监督检验中心                           电话：010-82241376            2017年10月04日填写

| 序号 | 标准章 条遍号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | GB 8170 改为GB/T 8170 | 有色标委 | 采纳 | GB8170标准已修订为推荐性标准。 |
| 2 | 2 | 删除GB/T 6425 | 有色标委 | 采纳 | 标准中未提及此标准。 |
| 3 | 3.1 | 外推熔融温度改为“熔融温度” | 中国计量院 | 采纳 | 熔融温度更能直观反映物质的相变过程。 |
| 4 | 3.3 | 外推结晶温度改为“结晶温度” | 中国计量院 | 采纳 | 结晶温度更能直观反映物质的相变过程。 |
| 5 | 4 | 将热流差（DSC）或温度差（DTA）中的括号去掉 | 耐驰公司 | 采纳 |  |
| 6 | 5 | 将原编号5“意义和用途”放在编制说明中 | 有色标委 | 采纳 | 与标准的测试及试验条件无直接关系。 |
| 7 | 5.1 | 为提高仪器准确度，应增加仪器指标的要求 | 宁波长振铜业 | 采纳 | 增加了炉体、温度传感器、差动传感器及数据采集系统的要求。 |
| 8 | 6 | 将原编号6“干扰”中条款放在样品章节 | 有色标委 | 采纳 | 干扰的主要来源为样品的称量小，不均匀性影响试验结果。 |
| 9 | 5.3 | 条款中增加“铜坩埚” | 中铝研究院 | 采纳 | 增加“铜坩埚及高导热性的坩埚”。 |
| 10 | 7 | 校准按照JJG936检定规程进行 | 有色标委 | 采纳 | 在校准章节中，细化了温度示值误差和重复性的校准要求。 |
| 11 | 8.4 | 注后增加“---过冷度，将影响结晶温度的重复性的测定” | 有色标委 | 采纳 | 高纯度的金属的过冷度较大，影响结晶温度重复性的测定。 |
| 12 | 10.1 | 将样品质量由“5~20mg”改为“5~50mg” | 北京理工大学 | 采纳 | 考虑到有色金属种类多及密度大小不一。 |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：8  个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 6  个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6 个，有色标委会、中国计量院、耐驰、宁波长振同业、中铝研究院、北理工；

④没有回函的单位数： 2  个。美国PE公司、美国TA公司