YS

DAITI

前      言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：有研亿金新材料有限公司、有研医疗器械（北京）有限公司、西安思维金属材料有限公司。

本标准主要起草人：

冯昭伟、袁志山、贺昕、崔跃、熊晓东、李君涛、尚再艳。

镍钛形状记忆合金记忆性能测试方法 第2部分：弯曲测试方法

1 范围

本标准规定了镍钛形状记忆合金记忆性能弯曲测试方法。

本标准适用于镍钛形状记忆合金丝材、板材、管材等的记忆性能评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

### GB/T 10623 金属材料 力学性能试验术语

### YY/T 0641  热分析法测量NiTi合金相变温度的标准方法

### YS/T 1064  镍钛形状记忆合金术语

3 术语和定义

YS/T 1064 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

预变形量 pre-strain

(/%

试样直径或厚度，与试样及芯棒直径/厚度相加之和的比值的百分率。

3.2

可恢复应变/可回复应变 recoverable strain

(re/%

试样弯曲180゜后回弹后角度与加热完全恢复后角度的相对变化量，与弯曲角度180゜比值，再与预变形量乘积的百分率。

3.3

恢复率/回复率  recovery ratio

(/%

弯曲试样回弹角度与加热态角度差值，与弯曲试样回弹角的比值的百分率。

3.4

双程恢复应变/双程回复应变/双程记忆应变  two-way recoverable strain

(tw/%

弯曲试样加热后冷却位置角度与加热态角度差值，与弯曲试样回弹角度的比值的百分率。

4 方法与原理

预变形温度为低于（Mf-10）℃，将丝材、板材、管材绕芯棒弯曲180゜，测量试样回弹角、加热角、冷却角，弯曲法测试记忆恢复应变的示意图见图1。

预变形后加热温度应达到（Af′+50）℃温度以上。

图1  弯曲法测试记忆恢复应变的示意图

5 仪器

5.1使用特制夹具和芯棒进行弯曲试验。

5.2芯棒尺寸精度优于0.01mm。

5.3角度测量用使用精度优于0.01(的测量仪器。

5.4测试精度试验要求，测试方法如下：

A）正常情况下测试不同直径或厚度丝材、板材、管材的记忆合金性能，直径或厚度尺寸分别为0.2mm、0.5mm、2.5mm，每组样品测试得出5个结果，取其算术平均值，精确到小数点后一位。

B）每组5个测量结果（剔除异常值后）与算术平均值的相对误差不大于10%

C）根据用户的需求，需进行精密度试验时，试验按GB/T6379的规定进行，在重复性条件下测试3组不同直径的丝材、板材、管材，每组试样测试得出5个结果，由试验相关方共同得出重复性限（r）、再现性限（R）或允许差数据。

6样品

6.1样品直径或厚度为0.1-15mm，板材样品宽厚比为2：1-5：1。

6.2样品为直线型样品，100mm长直线度偏差小于0.1mm。

6.3样品长度应大于等于芯棒直径的2倍，弯曲180゜后样品两端距芯棒贴合点各需留出80mm长度。

6.4芯棒的材质选用热膨胀系数低、硬度高、耐腐蚀的量具钢。

6.5芯棒的直径优先选择5mm、7.5mm、10mm、15mm、20mm、25mm、30mm、40mm固定模具尺寸。应变量优先选择接近2%、4%、6%、8%、10%、12%、14%、16%、18%、20%变形量，实际变形量按下列方法计算给出，精确到小数点2位。

7试验方法

7.1试验条件

7.1.1样品的预变形温度为小于等于（Mf-10）℃，具体试验温度可由相关方协商确定，当Mf温度高于35℃时，推荐预变形测试温度设定为室温20~25℃，设定温度允许偏差为±2℃。芯棒应预先冷却至预变形温度。

7.1.2弯曲变形速率小于5%/min,弯曲180゜后样品需保持10秒以上。

7.1.3使用试验机温控箱或热风枪加热试验件，加热时应加热到（Af′+50）℃温度以上，保证试样完全恢复，记录角度值，并记录该角度值加热温度。

7.2 试验步骤

7.2.1夹持试样，弯曲180(预形变到合适应变，保持10秒以上；卸载，移除芯棒，记录弯曲试样弯曲180゜后的回弹角(d值；一侧保持夹持状态，加热至自由完全恢复，记录弯曲试样加热位置角(h值；冷却至变形温度，弯曲试样加热后冷却位置角(c值。

7.2.2测试参数的确定方法

7.2.2.1相变温度检测方法

马氏体逆相变结束温度Af′采用差示扫描量热法（DSC）检测，检验按YY/T 0641规定进行。

在低温变形后的丝材、板材上的变形区截取测试特征相变温度的试样。为降低切割对相变温度的影响，应选择有冷却液的慢速切割方法，如线切割法。

7.2.2.2 预变形量的确定方法

弯曲试样的预变形量采用如下公式计算。

(=(100%                                  （1）

式中：

d为弯曲试样的直径或厚度，单位为毫米（mm）。

D为弯曲芯棒直径，单位为毫米（mm）。

7.2.2.3可恢复应变

弯曲试样的可恢复应变采用如下公式计算。

(re=((×100%                                  （2）

式中：

(h为弯曲试样加热位置角，单位为度（゜）。

7.2.2.4恢复率

弯曲试样的恢复率采用如下公式计算。

(=×100%                                   （3）

式中：

(d为弯曲试样弯曲180゜后的回弹角，单位为度（゜）。

(h为弯曲试样加热位置角，单位为度（゜）

7.2.2.5双程恢复应变

弯曲试样的双程恢复应变采用如下公式计算。

(tw=((×100%                                   （4）

式中：

(d为弯曲试样弯曲180゜后的回弹角，单位为度（゜）。

(h为弯曲试样加热位置角，单位为度（゜）。

(c为弯曲试样加热后冷却位置角，单位为度（゜）。

8 报告

报告应包括下列内容：

—材质、型号、规格、热处理状态等；

—试样标识、试样类型、试样尺寸及标距、预变形量、预变形温度；

—可恢复应变和/或恢复率，和/或双程恢复应变；

—恢复测试温度；

—本标准编号；

—试验日期；

—所有未被本标准规定的操作，包括试验中的异常现象；

—与测试过程或测试结果相关的注解。

# Text boxes

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

201×-××-××实施

201×-××-××发布

镍钛形状记忆合金记忆性能测试方法

第2部分：弯曲测试方法

（预审稿）

Test method for shape memory properties of nickel-titanium shape memory alloys

—Part 2：Bending testing

（报批稿）

YS/T XX－XXXX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150

H 60