标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铅冶炼分银渣 第2部分 铅含量的测定 方法2  Na2EDTA滴定法

承办人：林叶                                                        共2页   第1页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

联系电话：0751-8399912                                          2018年12月23日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5.4.1 | 溶解试料的实验步骤中要求加入氢溴酸后冒烟至近干，在试验过程中发现样品杂质较多，会呈粘稠状，冒烟至近干溶样时间长且容易损失其中的铅，造成结果偏低。试验证明加热至冒硫酸烟即可。 | 北矿 | 不采纳 | 如果硫酸体积过大，试样不能彻底分解好，沉淀有夹杂，不清亮，影响滴定终点的判断和结果的准确度。 |
| 2 | 1.5.4.1 | 溶解步骤中要求反复加入氢溴酸3次，在此过程中不仅容易迸溅，而且溶样时间长。建议采用在高氯酸体系下赶一次氢溴酸，能够达到同样的效果。 | 北矿 | 不采纳 | 1. 高氯酸体系下赶氢溴酸试液迸溅更厉害；2.由于样品的复杂性（杂质多），经反复试验，试样在硫酸、高氯酸体系下共同分解才最彻底、结果才最准确。 |
| 3 | 2.3 | 在铋的消除试验中，酒石酸的加入量对测定结果没有产生明显的影响，当酒石酸加入量为0.5g时能满足铅的测定要求。 | 北矿 | 不采纳 | 0.5g酒石酸会加大巯基乙酸的加入量，为了降低巯基乙酸的加入量，本试验选择2g酒石酸。 |
| 4 | 1.3.17.2 | “1.3.17.2 标定：称取0.085g（精确至0.00001g）金属铅”，建议改为0.060g左右。因为测量范围最高点是40.00%，称样量为0.2g，最高换算出0.080g金属铅。 | 恒邦 | 部分采纳 | 为了准确标定标准溶液浓度，应提高滴定体积。本试验同意采用0.080g金属铅。 |
| 5 | 1.5.4.2 | “1.5.4.2 加入5mL酒石酸溶液（1.3.11），摇匀，用水吹洗表面皿及杯壁并加水至50mL～60mL”。建议先加水至50mL～60m,再加入5mL酒石酸溶液。 | 恒邦 | 不采纳 | 加入5mL酒石酸溶液是为了防止铋、锑、锡水解而残留在滤纸上，影响测定结果。 |
| 6 | 1.5.4.1 | 加10毫升硫酸冒烟至近干需要的时间过长 | 桂阳银星 | 不采纳 | 冒烟过程揭大盖，可以减少溶样时间。 |
| 7 | 1.5.4.1 | 加入10mL氢溴酸至再次冒起浓白烟，此部操作中要低温加热，电热板温度过高会使样品溅跳，影响实验结果。 | 韶关质计 | 采纳 |  |
| 8 | 1.5.4.1 | 需要重复是从加高氯酸开始还是只是加氢溴酸加3次？？ | 昆明西科 |  | 重复是指加氢溴酸 |
| 9 |  | 8#样和9#样处理后仍然有肉眼可见的不溶物。 | 株冶 |  | 没发现。是不是样品没处理好？ |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铅冶炼分银渣 第2部分 铅含量的测定 方法2  Na2EDTA滴定法

承办人：林叶                                                      共2页  第2页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

联系电话：0751-839912                                      2018年12月23日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.5.4.1 | 近干时需要剩多少体积较合适？？体积过少易发生飞溅 | 昆明西科 | 部分采纳 | 试液飞溅不是因为体积少，而是试样分解不彻底，粘杯底了。这种情况需反复加氢溴酸至无粘杯底现象。近干体积为1～2mL，已补充。 |
| 11 | 1.5.4.1 | 建议溶样时加硫酸及高氯酸不要盖表面皿，防止表面皿上的水蒸气滴到杯中样品会溅；反复加氢溴酸时再盖上表面皿，于低温加热至无粘杯底，取下表面皿，继续加热冒烟至近干，可减少溶样时间。 | 紫金矿业 | 部分采纳 | 冒烟过程揭大盖，同样可以减少溶样时间。 |
| 12 | 1.5.4.3 | 1.5.4.3用慢速定量滤纸过滤，滤液用烧杯承接，用硫酸洗涤液（1.3.12）洗涤烧杯和沉淀各5次，水洗涤烧杯和沉淀各1次，弃去滤液。 此处水洗至少3遍，否则终点不明显。 | 株冶 | 不采纳 | 水洗1遍没有终点不明显现象，如果是这样，应该是溶样的问题。水洗至少3遍不可取，这样会导致铅量流失而使测定结果偏低。 |
| 13 | 2.2 | 在滴定时加入1.5mL的巯基乙酸后滴定显色较慢，终点不明。考虑到巯基乙酸毒性大的问题，是否可以考虑用其他试剂代替? | 昆明西科 | 不采纳 | 经反复试验，巯基乙酸的加入量为1mL～2mL满足测定要求，试验选择加入1.5mL。至于取代试剂，目前好像没有。 |
| 14 |  | 回函同意，无意见！ | 桂林地矿 |  |  |
| 15 |  | 回函同意，无意见！ | 豫光 |  |  |
| 16 |  | 回函同意，无意见！ | 贵研铂业 |  |  |
| 17 |  | 回函同意，无意见！ | 长沙矿冶 |  |  |
| 18 |  | 回函同意，无意见！ | 江铜 |  |  |
| 19 |  | 补充碲的干扰试验；修改讨论稿文本格式。 | 讨论会 | 采纳 | 已补充、修改。 |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 13 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 13 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8 个；

（4）没有回函的单位数： 0 个。

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铅冶炼分银渣 第2部分 铅含量的测定 方法1 火焰原子吸收光谱法

承办人：顾丽                                                        共2页 第1页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

联系电话：0751-8398247                                          2018年12月23日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.4.2 | 试验报告的表1中，建议将“铅质量分数＞1.0~5.0时，定容体积为100 mL，分取体积为10 mL”改为“铅质量分数＞1.0~5.0时，定容体积为200 mL，分取体积为20 mL”，以方便未知铅含量样品的后续操作。 | 北矿检测 | 采纳 | 此建议便于未知低含量试料的分析，已改。 |
| 2 |  | 做样过程中样品盐分偏高，测试时间长了燃烧头容易出现盐的结晶，火焰出现锯齿，导致火焰不是很稳定，建议测量样品在短时间内完成。 | 河南豫光金铅 | 不采纳 | 火焰原子吸收分析的时间长短取决于样量多少和仪器稳定情况，方法中可以不用考虑。 |
| 3 |  | 对标准文本格式按新标准要求做修改。 | 株 冶 | 采纳 | 标准格式应按新标准文本要求规范。 |
| 4 | 6.4.1 | 验证试验发现适当增加高氯酸用量（2mL-3mL），有利于样品的溶解。 | 株 冶 | 已采纳 | 利于试样处理，已改。 |
| 5 | 6.5.1 | 为了保证被测样品的酸度介质和标准系列溶液的一致，标准系列溶液应补加10毫升盐酸。 | 山东恒邦 | 采纳 | 标准系列溶液补加10mL盐酸，用盐酸+酒石酸（3.7）定容，酸度与试样一致。 |
| 6 | 6.4.1 | 加入10mL氢溴酸至再次冒起浓白烟，此部操作中要低温加热，电热板温度过高会使样品溅跳，影响实验结果 | 韶关质量计所 | 已采纳 | 试样处理过程中加氢溴酸后，高温易使样品溅跳，易低温操作，已改。 |
| 7 | 1 | 建议测定范围:0.30%～5.0%改为：0.20%～5.00%。 | 富民薪冶 | 待讨论 | 本标准方法亦适用于0.20%，主要考虑铅分银渣中铅的含量范围。 |
| 8 | 6.4.1 | （若锑高，补加氢溴酸5mL 1次～3次至试样分解完全是否需要补加高氯酸没说清楚，有些样品只补加氢溴酸不补加高氯酸后边难以冒起弄白烟） | 富民薪冶 | 已采纳 | 方法中增加高氯酸利于试样溶解，已改。 |
| 9 | 6.4.1 | 高氯酸的剩余体积多少有影响吗？ | 富民薪冶 | 不采纳 | 高氯酸在冒烟过程中分解为气体，不影响试样测定。 |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铅冶炼分银渣 第2部分 铅含量的测定 方法1 火焰原子吸收光谱法

承办人：顾丽                                                         共2页 第2页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

联系电话：0751-8398247                                          2018年12月23日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 6.4.1 | 可与铜、铋的测定方法一样用盐酸-酒石酸溶液（3.7）稀释至刻度，表1就无需补加盐酸和酒石酸 | 富民薪冶 | 已采纳 | 利于系列方法的统一，已改。 |
| 11 | 6.4.1 | 溶样步骤中将试料置于300mL烧杯中，加入20mL盐酸，盖上表面皿，低温加热溶解约20 min，加入5mL硝酸，继续低温加热溶解至小体积，建议写明体积大约几毫升，不宜蒸至过干。 | 紫金矿业 | 已采纳 | 利于分析过程中控制，已改。 |
| 12 | 6.4.1 | 加入10mL氢溴酸至再次冒起浓白烟，此部操作中要低温加热，电热板温度过高会使样品溅跳，影响实验结果 | 紫金矿业 | 已采纳 | 此问题韶关质量计所也提出，已改。 |
| 13 |  | 回函同意，无意见！ | 桂林地矿 |  |  |
| 14 |  | 回函同意，无意见！ | 贵研铂业 |  |  |
| 15 |  | 回函同意，无意见！ | 桂阳银星 |  |  |
| 16 |  | 回函同意，无意见！ | 长沙矿冶 |  |  |
| 17 |  | 回函同意，无意见！ | 江铜 |  |  |
| 18 |  | 酸度应与标准溶液统一 | 讨论会 | 已采纳 |  |
| 19 |  | 母液酸度要保证最大量银存在时络合完全 | 讨论会 | 已采纳 |  |
| 20 |  | 补充样品处理前、后杂质的最大存在量的比对试验 | 讨论会 | 已采纳 |  |
| 21 |  | 6.4.1试样分解过程需重新组织语言加以描述（重点：括弧里面的内容） | 讨论会 | 已采纳 |  |
| 22 |  | 6.4.2试液分取部分“用蒸馏水稀释至刻度”改成“用酒石酸-盐酸稀释至刻度”； | 讨论会 | 已采纳 |  |
| 23 |  | 6.5.1中“该标准溶液对应的铅的浓度为……”这句话删除 | 讨论会 | 已采纳 |  |
| 24 |  | 测定试液全部采用分取液测定 | 讨论会 | 已采纳 |  |
| 25 |  | 条件试验中补加除杂之前与除杂之后的比较试验；补充碲的干扰试验 | 讨论会 | 已采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：12 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 12  个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：12个；

（4）没有回函的单位数： 0  个。