标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铅冶炼分银渣 第5部分 铋量的测定 方法1 火焰原子吸收光谱法

承办人：左鸿毅                                                 共3页 第1页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

联系电话：0751-8398247                                      2019年3月16日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.4.1 | 1、按试验方法6.4.1的描述加入20mL盐酸（3.2）溶解盐类至溶液透亮，2#、3#样品不能溶解至透亮。 | 株冶 | 不采纳 | 锑没除尽或者酸度不够，银没络合完全 |
| 2 | 6.4.2 | 2、按试验部分中6.4.2试液分取计算铋量不能测到5.0%，建议调整分取体积。 | 株冶、铜陵、恒邦、大冶、北矿、昆明西科 | 采纳 |  |
| 3 | 试验报告 | 3、报告2.4工作曲线线性考察，8.00μg/mL铋标准溶液的吸光度偏高。 | 株冶 | 部分采纳 | 各家仪器不同，会出现不同的偏移，稳定性和标准曲线线性满足分析要求即可。 |
| 4 | 试验报告 | 4、 试验报告3.1盐酸加入量影响实验，2.0mL铋标准溶液吸光度应为0.092左右。 | 株冶 | 采纳 | 笔误。应为4μg/mL |
| 5 | 3 | 在试剂中单独增加一项试剂酒石酸 | 铜陵 | 不采纳 | 新的编写要求，可以不单列 |
| 6 | 试验报告 | 样品溶解后，针对砷可完全挥发除去、锑大部分挥发除去、硒在冒烟时除去、少量硅加氟化铵挥发除去，应有实验数据做支撑，补充相关数据） | 铜陵 | 不采纳 | 见表10，方案1-方案6的比对。 |
| 7 | 6.5.1 | 6.5.1中标准系列的酸度条件与被测样品的酸度条件不一致。样品处理完全后，加入20毫升盐酸溶解盐类，而标准系列中仅加了5毫升盐酸。建议标准系列补加20毫升盐酸。 | 恒邦 | 待讨论 | 酸度影响不大。见3.1. 但是样品中含有大量的银，所以为了络合银，样品溶液提高了酸度。 |
| 9 | 6.4.1 | 铅冶炼分银渣试样不易溶解完全，建议是否可以考虑试样加酸前加入少量饱和氟化物溶液润湿 | 大冶 | 部分采纳 | 一般情况下吹少量水润湿，再加酸 |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铅冶炼分银渣 第5部分 铋量的测定 方法1 火焰原子吸收光谱法

承办人：左鸿毅                                                共3页   第2页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

联系电话：0751-8398247                                      2018年10月16日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 6.4.1 | 文中6.4.1“加入10mL氢溴酸（3.6）至再次冒起浓白烟至近干，取下，稍冷。”建议修改为“加入10mL氢溴酸（3.6）后继续加热，至再次冒起浓白烟至近干，取下，稍冷。 | 紫金 | 采纳 | 见文本 |
| 11 | 6.4.1 | 将试料（6.1））置于300mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解约20 min（建议写剩余体积），加入5mL硝酸（3.3 ），继续低温加热溶解至小体积（建议写清楚约剩多少毫升，低温范围）， | 昆明西科 | 部分采纳 | 剩余体积多少，对结果影响不大。主要是为了先赶部分砷，锑。 低温至不溅跳即可 |
| 12 | 6.4.1 | 加入5mL高氯酸（3.4），加热至冒高氯酸浓白烟，取下，稍冷。加入10mL氢溴酸（3.6）（氢溴酸用量是否可以减少点，可以少量多次加入）至再次冒起浓白烟，取下，稍冷。（应交待清楚冒浓白烟是刚刚冒起来就取下，还是冒几分钟后再取下。） | 昆明西科 | 不采纳 | 铅冶炼分银渣中的锑较难以挥发除去，一次性加少了，还没有起到作用，就挥发掉了。这也是部分单位样品总是溶不清的原因。 |
| 13 | 6.4.1 | （若锑含量高，如此重复操作一次，重复操作过程中应注明是否需要补加高氯酸）， | 昆明西科 | 采纳 | 高氯酸不够，可以补2mL |
| 14 | 3 | 测定介质中因加入酒石酸，容易造成燃烧头严重堵塞，建议减少酒石酸用量。 | 昆明西科 | 采纳 | 酒石酸量是笔误，已改 |
| 15 |  | 回函同意，无意见！ | 富冶/豫光/贵研铂业/长沙矿冶 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 13 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 13  个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9个；

（4）没有回函的单位数： 0  个。

标准项目名称：铅冶炼分银渣化学分析方法  第5部分（方法2）铋量的测定 Na2EDTA滴定法

承办人：袁齐                                               共3页   第3页

标准项目负责起草单位：韶关市质量计量监督检测所

联系电话：13719747590                                      2019年2月16日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.4.2 | “加入2滴二甲酚橙指示剂（2g/L）”，试验中发现溶液颜色太浅，终点不够敏锐，建议多加几滴指示剂或者配制更高浓度的指示剂。 | 北矿检测 | 采纳 |  |
| 2 | 13.4.2 | “用乙酸钠溶液和稀硝酸调节至pH1.5～2.0”， pH值范围太宽，一般此方法pH值范围在1.5~1.7之间。 | 北矿检测 | 采纳 |  |
| 3 | 13.1 | 最终样品滴定体积在3-30mL之间，是否通过降低标液浓度或增加待滴定液中的Bi含量的方式增大滴定体积，减小滴定误差。 | 株冶 | 采纳 |  |
| 4 | 13.4.1 | 少数几个经过HBr三次冒烟处理后结果稍高，但整体测定结果比起草报告实验数据要低。 | 株冶 | 不采纳 | （解释） |
| 5 | 13.4.1 | 没有注明溶解样品电炉的温度，建议注明溶解样品剩余体积 | 昆明西科 | 不采纳 | 控制温度不宜太高，盖上表皿体积减少不多 |
| 6 | 13.4.1 | 移至电热板低温处继续加热至氢溴酸颜色褪去（请注明这个过程中低温要有多低才合适） | 昆明西科 | 不采纳 | 可依照经验 |
| 7 | 13.4.1 | 黄色变浅这步有点不好掌握，容易滴过终点，是否可以直接加两滴二甲酚橙指示剂滴至终点？ | 昆明西科 | 不采纳 | （解释） |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 11

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：9

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 4

（4）没有回函的单位数： 2

附件 3