中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 745.2—201X

铅冶炼分银渣化学分析方法

第1部分：金和银含量的测定

火试金法

Methods for chemical analysis of silver separating residue from lead smelting —

Part 1：Determination of gold and silver contents—

Fire assay method

(预审稿)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.01

H 14

前    言

YS/T《铅冶炼分银渣化学分析方法》分为 X 个部分：

——第1部分：金和银含量的测定 火试金法；

——第2部分：铅量的测定 原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第3部分：铜量的测定 原子吸收光谱法和碘量法；

——第4部分：锑量的测定 原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法；

——第5部分：铋量的测定 原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第6部分：铅量、铜量、锑量和铋量的测定 电感耦合等离子体光谱法。

本部分为YS/TXXXX-201X的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分为首次起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：北矿检测技术有限公司。

本部分参加起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、中国有色桂林地质研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、贵研铂业股份有限公司、郴州金贵、紫金矿业集团股份有限公司、湖南桂阳银星股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、防城港市东途矿产检测有限公司、大冶有色设计院、浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司、江西铜业集团铅锌金属有限公司、湖南有色金属研究院

本部分主要起草人：王皓莹、刘秋波、王云杰、（韶关缺）、施意华、阳兆鸿、（恒邦缺）、孔令证、段金波、滕龙、金娅秋、（紫金缺）、欧江国、 宁宇飞、（长沙院缺）、黎钊昌、黄善鑫、（大冶缺）、（富冶缺）、唐华全、杨涛、李四红、谭平生。

铅冶炼分银渣化学分析方法

第1部分：金和银含量的测定

火试金法

1  范围

本部分规定了铅冶炼分银渣中金和银含量的测定方法。

本部分适用于铅冶炼分银渣中金和银含量的测定。测定范围：金0.50 g/t～40.00 g/t，银800 g/t～80000 g/t。

2  方法提要

试料与适量的熔剂熔融，以铅捕集金、银形成铅扣。其他杂质与熔剂生成易熔性熔渣，利用铅扣与熔渣的密度不同，使铅扣与熔渣分离。将铅扣灰吹，得到金银合粒，用称量法测定合粒质量。利用金不溶于硝酸的性质，使金与银及合粒中残留的微量杂质分离，称取金粒质量。用电感耦合等离子体发射光谱法测定分金液中杂质量和金量，合粒量减去金粒与合粒中杂质质量即为试料银质量，金粒质量补正分金液中金量即为试料金量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  无水碳酸钠，工业纯，粉状。

3.2  氧化铅，粉状。（wAu≤0.01 g/t，wAg≤0.5 g/t）

3.3  二氧化硅，工业纯，粉状。

3.4  硼砂，工业纯，粉状。

3.5  氯化钠，工业纯，粉状。

3.6  淀粉，粉状。

3.7  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.8  盐酸（1＋1）。

3.9  硝酸（ρ1.42 g/mL），优级纯。

3.10  硝酸（1＋1），不含氯离子。

3.11  硝酸（1＋7），不含氯离子。

3 12  乙酸（1＋3）。

3.13  混合酸：3份盐酸加1份硝酸，混合。

3.14  金标准贮存溶液：称取0.1000 g金（wAu≥99.99%）于100 mL烧杯中，加入2 mL硝酸（3.9）和6 mL盐酸（3.7），盖上表面皿，加热至完全溶解，蒸至近干，取下稍冷，加入20 mL盐酸（3.8），用少量水冲洗杯壁及表面皿，煮沸至驱尽氮的氧化物，取下冷却。将溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg金。

3.15  铅标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铅（wPb≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（3.10），低温加热至溶解完全，微沸驱除氮的氧化物，取下冷却。移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含2 mg铅。

3.16  铋标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铋（wBi≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（3.9），低温加热至溶解完全，微沸驱除氮的氧化物，取下冷却。移入500 mL容量瓶中，用硝酸（3.11）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含2 mg铋。

3.17  碲标准贮存溶液：称取0.1000 g碲粉（wTe≥99.99%）于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（3.9），在水浴中缓慢溶解，取下冷却。移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg碲。

3.18  混合标准溶液：分别移取10.00 mL金、铅、铋、碲标准贮存溶液（3.14～3.17）于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.7），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL分别含100 g金、200 g铅、200 g铋、100 g碲。

4  仪器设备

4.1  天平：超微量天平，感量 0.001 mg。

4 2  试金电炉：最高加热温度不低于 1350 ℃。

4.3  试金坩埚：材质为耐火粘土，容积为300 mL左右。

4.4  灰皿（骨灰灰皿或镁砂灰皿）：顶部内径约 35 mm，底部外径约 40 mm，高约 30 mm，深约17 mm。

4.5  瓷坩埚：容积为 30 mL。

4.6  铸铁模。

4.7  电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

——在仪器的最佳工作条件下，用1.0 μg/mL的铜标准溶液测量11次，其光强度的相对标准偏差不超过2.5%。

——各元素推荐的分析谱线见表1。

表1 各元素推荐的分析谱线

| 元素 | Au | Pb | Bi | Te |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 267.594 | 220.353 | 223.061 | 214.282 |

5  试样

试样粒度应不大于0.098 mm。试样应在 105 ℃±5 ℃烘干2 h，并置于干燥器中冷到室温备用。

6  试验步骤

6.1  试料

按表2称取试样，精确至0.0001 g。

表2 试料质量

| 银含量/(g/t) | 试料质量/g |
| --- | --- |
| 800~5000 | 5.00 |
| ≥5000~10000 | 3.00 |
| ≥10000~80000 | 2.00 |

6.2  平行试验

平行做两份试验。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

测定方法：称取200 g氧化铅（3.2）、40 g无水碳酸钠（3.1）、20 g 二氧化硅（3.3）、10 g硼砂（3.4）、3.0 g淀粉（3.6）于试金坩埚中，搅拌均匀，覆盖约10 mm厚的氯化钠（3.5），以下按6.4.2～6.5.2进行。

6.4  试金测定

6.4.1 配料

各项熔剂按表3用量配料。

表3  配料表

| 熔剂组分 | 碳酸钠 | 氧化铅 | 二氧化硅 | 硼砂 | 淀粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量/g | 30 | 100 | 10 | 15 | 3.0 |

将试料（6.1）及上述配料置于试金坩埚（4.3）中，搅拌均匀，覆盖约10 mm厚的氯化钠（3.5）。

6.4.2 熔融

将坩埚置于900 ℃的试金电炉（4.2）中，关闭炉门。在45 min~60 min内升温至1100 ℃，保温5 min后出炉。将坩埚平稳地旋动数次，并在铁板上轻轻敲击二、三下，小心将熔融物倒入已预热过且涂有深层机油的铁模中。冷却后将铅扣与熔渣分离，将铅扣捶成立方体，称重（保持铅扣25 g～40 g）。收集熔渣备用。

6.4.3 灰吹

将铅扣放入已在900 ℃试金炉中预热20 min的灰皿中，关闭炉门l min～2 min，待熔铅脱膜后，稍开炉门，同时控制炉温在880 ℃进行灰吹，当合粒出现光辉点，灰吹结束，把灰皿移至炉门口，放置l min。取出冷却后，用镊子取出合粒置于瓷坩埚（4.5）中。

6.4.4 二次试金

将熔渣及灰皿粉碎后（粒度＜0.104 mm），按以下方法配料，进行二次试金。

方法：将熔渣和灰皿（全部）、50 g无水碳酸钠（3.1）、50 g氧化铅（3.2）、50 g二氧化硅（3.3）、40 g硼砂（3.4）、4 g淀粉（3.6）置于原试金坩埚中，搅拌均匀后，覆盖约10 mm厚氯化钠（3.5），以下按6.4.2~6.4.3进行。

注：若熔渣量大可更换为大体积试金坩埚，也可采用熔渣与灰皿分开二次试金，两个铅扣合在一起灰吹。

6.4.5 分金

在瓷坩埚（4.5）中（含两颗合粒）加入10 mL乙酸（3.10），加热微沸3 min ~5 min，洗涤至合粒表面无附着物。用倾泻法倾出溶液，用温水冲洗合粒3次，洗涤液弃去，烤干瓷坩埚。冷却后，在天平（4.1）上称量，得合粒质量m1。将合粒压成薄片，置于瓷坩埚中，加入15 mL～20 mL热硝酸（3.11），于低温电热板上加热，保持近沸，使银溶解。待反应停止后继续加热5 min~10 min，取下稍冷，用倾泻法小心将溶液倒入100 mL烧杯中，用热水冲洗坩埚2次，洗涤液合并于烧杯中。加入15 mL热硝酸（3.10）于瓷坩埚中，于低温电热板上加热至近沸，并保持15 min～20 min，使银完全溶解。小心将溶液倒入上述100 mL烧杯中。用温水冲洗瓷坩埚及金粒3次，洗涤液合并于烧杯中。将瓷坩埚置于电热板上低温烤干，在约600 ℃马弗炉中进行退火约5 min。取出冷却后，将金粒置于天平（4.1）上称量，得金粒质量m2。

6.5  合粒补正测定

6.5.1分金溶液的处理

将盛有分金溶液的烧杯置于电热板上，低温加热至体积约3 mL~5 mL，取下，稍冷，加入5 mL盐酸（3.7），盖上表面皿，加热微沸，取下冷却至室温后，将溶液与沉淀转一并移至100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。静置澄清。

6.5.2  测定

于电感耦合等离子体发射光谱仪上，在仪器运行稳定后，在选定的仪器工作条件下，用配制好的系列标准溶液(6.5.3)进行标准化或校准标准工作曲线，各元素工作曲线相关系数应在0.999以上，否则需重新进行标准化或重新配制系列标准溶液进行标准化。

测定分金溶液（6.5.1)。仪器根据标准工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出各元素含量。按公式（1）、（2）分别计算出分金液中杂质量、金量。

m4=(ρ1+ρ2+ρ3+ρ4)×V1………………………………………………（1）

m5=ρ4×V1…………………………………………………………（2）

式中：

ρ1——分金液中铅的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

ρ2——分金液中铋的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

ρ3——分金液中碲的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

ρ4——分金液中金的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V1——分金液定容体积，单位为毫升（mL）；

m4——分金液中杂质质量，单位为微克（g）；

m5——分金液中金质量，单位为微克（g）；

6.5.3  工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL混合标准溶液（3.18），置于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.7），用水稀释至刻度，混匀。

在最佳仪器工作条件下，于选定的各元素的波长处，测定金、铅、铋、碲各元素的发射强度，减去标准系列溶液中“零”浓度溶液的强度，以金、铅、铋、碲各元素的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  试验数据处理

金和银含量以金、银的质量分数wAu、wAg计，单位g/t，按公式（3）、（4）分别计算：

wAg=m1−m2−m3−m4m0…………………………………………（3）

wAu=m2+m5−m6m0……………………………………………（4）

式中：

m0——试料质量，单位为克（g）；

m1——金银合粒质量，单位为微克（g）；

m2——金粒质量，单位为微克（g）；

m3——分析所用氧化铅总量中银的质量，单位为微克（g）；

m4——分金液中杂质的质量，单位为微克（g）；

m5——分金液中金的质量，单位为微克（g）；

m6——分析所用氧化铅总量中金的质量，单位为微克（g）；

计算结果金含量表示至小数点后2位；银含量表示至整数位。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得：

表4  重复性限

| wAu /(g/t) | 0.55 | 1.08 | 6.25 | 9.56 | 18.23 | 24.38 | 34.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/(g/t) | 0.21 | 1.12 | 1.08 | 1.01 | 1.82 | 2.48 | 2.87 |
| wAg /(g/t) | 817 | 3199 | 9321 | 16618 | 26800 | 40110 | 70527 |
| r/(g/t) | 35 | 82 | 149 | 264 | 450 | 706 | 412 |

8.2 再现性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重现性限（R），超过重现性限（R）的情况不超过5%，重现性限（R）按表5数据采用线性内插法求得：

表5  再现性限

| wAu /(g/t) | 0.55 | 1.08 | 6.25 | 9.56 | 18.22 | 24.38 | 34.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/(g/t) | 0.27 | 1.12 | 1.41 | 2.25 | 2.42 | 3.30 | 3.78 |
| wAg /(g/t) | 817 | 3199 | 9321 | 16618 | 26863 | 40189 | 70527 |
| R/(g/t) | 48 | 129 | 426 | 665 | 983 | 978 | 1953 |

9  试验报告

——试样；

——使用的标准YS/T-201X；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（规范性附录）

火焰原子吸收光谱法测定微量金粒

A.1 范围

本附录规定了在无千万分之天平条件下铅冶炼分银渣火试金法分析金含量时微量金粒的测定。

本附录适用于在铅冶炼分银渣火试金法分析金时金粒小于10 μg的铅冶炼分银渣。

A.2 试剂

A.2.1 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

A.2.2 硝酸（ρ1.42 g/mL），优级纯。

A.2.3 混合酸：3份盐酸加1份硝酸，混合。

A.2.4 金标准贮存溶液：称取0.1000 g金（wAu≥99.99%）于100 mL烧杯中，加入2 mL硝酸（A.2.2）和6 mL盐酸（A.2.1），盖上表面皿，加热至完全溶解，蒸至近干，取下稍冷，加入10 mL盐酸（A.2.1），用少量水冲洗杯壁及表面皿，煮沸至驱尽氮的氧化物，取下冷却。将溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg金。

A. 2.5 金标准溶液A：移取10.00 mL金标准贮存溶液（A.2.4）于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（A.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL分别含100 g金。

A. 2.6  金标准溶液B：移取20.00 mL金标准贮存溶液（A.2.5）于100 mL容量瓶中，加入8 mL盐酸（A.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL分别含20.00 g金。

A.3 仪器和设备

原子吸收光谱仪，附金空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，金的特征浓度莹不大于0.088 g/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测定10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是：“零”浓度标准溶液）测量10吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%；

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度分成五段，最高端的吸光度差值与最低端的吸光度差值之比，应不小于0.7。

A.4 测定

将盛有金粒的瓷坩埚加入2 mL混合酸（A.2.3），置于电热板上低温加热，待金粒溶解后，体积约为1mL时，拿下冷却至室温，移入10 mL比色管中，用水定容，混匀。

在原子吸收光谱仪上，于波长242.8 nm，用空气-乙炔火焰，以水调零，测定试液及随同空白的吸光度。在工作曲线上查出相应的金的浓度C。

A.5 工作曲线的绘制

A.5.1 移取0 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL金标准溶液B（2.6），置于一组100 mL容量瓶中，各加入10 mL混合酸（A.2.3），以水稀释至刻度，混匀。

A.5.2 使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长242.8 nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中：“零”浓度溶液的吸光度，以金的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

A.6 数据计算

金粒质量m金粒按下式（A.1）计算：

m金粒=C×V--------------------------------------------------------(A.1)

式中：

C——从工作曲线上查得的金粒浓度，单位为微克每毫升（g/mL）；

V——试液定容体积，单位毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后1位。