- YS

# 前    言

- YS/T ××××《铪化学分析方法》共分为12个部分：

- ——第1部分：铅量的测定  极谱法；

- ——第2部分：铀量的测定  极谱法；

- ——第3部分：硼量的测定  姜黄素分光光度法；

- ——第4部分：氯量的测定  氯化银分光光度法；

- ——第5部分：镉量的测定  极谱法；

- ——第6部分：磷量的测定  萃取分光光度法；

- ——第7部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

- ——第8部分：钠量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ——第9部分：氢量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第11部分：碳量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法。

- 本部分为YS/T ××××的第10部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：西安汉唐分析检测有限公司。

本部分主要起草人：

本部分是首次制定。

铪及铪合金化学分析方法

第10部分：氧量和氮量的测定

惰气熔融红外吸收法/热导法

1  范围

YS/T ××××的本部分规定了铪中氧量和氮量的测定方法。

本部分适用于铪中氧量和氮量的测定。测定范围：氧0.0010% ~ 0.30%；氮0.0005% ~ 0.050%。

2  原理

将试料与助熔剂加入石墨坩埚，在惰性气体（He气）保护下加热熔融，其中氧与坩埚中的碳结合形成大量CO和少量CO2，氮以N2形式释放。CO被转化为CO2后被载气带入红外池检测。气路中的CO2、H2O经碱石棉和高氯酸镁被吸收分离后，剩余氮气随载气（He气）进入热导池检测，检测器输出信号，计算系统根据样品质量计算氧氮含量，结果以质量分数显示。

3  试剂

3.1  丙酮或者其他有机试剂。

3.2  石墨坩埚。

3.3  镍篮。

3.4  无水高氯酸镁。

3.5  碱石棉。

3.6  稀土氧化铜。

3.7  纯铜丝。

3.8  氦气（体积分数≥99.99 %）。

3.9  酸洗液：氢氟酸（1+40）。

3.10  标准物质/样品：选择与试料成分，氧、氮含量相近的标准物质或其他适用标准物质/样品。

4  仪器设备

惰气熔融红外-热导检测系统（包括电极炉、吸尘装置、载气净化及分析气体转化系统、一氧化碳红外检测器和二氧化碳红外检测器、氮热导检测器、电脑及软件控制系统）。

5  样品

5.1  按照a)或b)方法处理试样表面：

a)  样品用酸洗液（3.9）洗1min，然后去离子水冲洗。

b)  机械加工锉掉或剪切除掉样品外表面，使表面保持新鲜。

5.2  经上述步骤处理过的样品再经丙酮或者其他试剂（3.1）清洗，取出后冷风吹干，这时的样品为0.10 g～0.15 g的块状或柱状样品。

5.3  处理好的试样在分析检测前不能有任何污染，检测过程中应使用干净的镊子进行夹取。

6  试验步骤

6.1  仪器准备

按仪器制造商的要求装配好所有部件，按要求连接电源、载气、动力气。根据要求更换化学试剂管和过滤装置。

6.2  仪器预热

仪器分析前要充分预热，使仪器的各项指标达到设定值。

6.3  仪器检漏

利用仪器检漏程序或其他辅助设备确定仪器无漏气现象。

6.4  空白检测

空白值包括坩埚（3.2）和镍篮（3.3）的空白。平行测定3～5次，取平均值，然后进行空白补偿。空白值不大于：氧0.0005 %，氮0.0001 %。

6.5  仪器校准

平行测试3～5个标准物质/样品（3.10），计算这些结果的平均值，进行仪器校准。平均值应与标准值相符，单个标样的测定值不能超出标准物质证书给定的不确定度范围。

6.6  试样分析

6.6.1  称取0.10 g～0.15 g样品（5），精确到0.1 mg。

6.6.2  将装有试料（6.6.1）的镍篮（3.3）加入加样器（镍篮与试料质量比不小于7:1），并将空石墨坩埚（3.2）放置在下电极上，进行样品分析，仪器根据所输入的称样量自动计算，直接显示样品中氧含量和氮含量。

7  精密度

7.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1、表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表1  氧的重复性限

| 氧的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% |  |  |  |  |

表2  氮的重复性限

| 氮的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限，% |  |  |  |  |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3、表4数据采用线性内插法或外延法求得.

表3  氧的再现性限

| 氧的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重再现限/% |  |  |  |  |

表4  氮的再现性限

| 氮的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限，% |  |  |  |  |

8  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 14

20××-××-××实施

20××-××-××发布

铪化学分析方法

第10部分：氧量和氮量的测定

惰气熔融红外吸收法/热导法

Methods for chemical analysis of hafnium—

Part10：Determination of oxygen and nitrogen—

Inert gas fusion-infrared absorption and conductivity method

（讨论稿）

YS/T XXXX—20XX

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布