GB/T 26416.2—202X

代替GB/T 26416.2—2010

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 26416《稀土铁合金化学分析方法》的第2部分。GB/T 26416已经发布了以下部分：

——第1部分：稀土总量的测定；

——第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：钙、镁、铝、镍、锰、硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第5部分：氧量的测定 脉冲-红外吸收法；

——第6部分：钼、钨、钛量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法；

——第8部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第9部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法。

本文件代替GB/T 26416.2-2010《镝铁合金化学分析方法 第2部分：稀土杂质含量的测定》，与GB/T 26416.2-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了镝铁中14个稀土杂质量的测定范围（见第1章 范围，2010年版的第1章 范围）；

- 增加了镧铁、铈铁、钆铁、钬铁、钇铁五种合金的测定方法及适用范围。（见第1章 范围）；

- 增加了规范性引用文件（见第2章）；

- 增加了术语和定义（见第3章）；

- 更改了镝基体溶液的配制（见5.24,2010年版的3.18）；

- 更改了适用仪器设备（见第6章,2010年版的第4章）；

- 更改了试料称取量由原方法2.7 g改为2.5 g（见8.1,2010年版的6.1）；

- 增加了空白试验（见8.3）

- 更改了系列标准溶液的配制（见8.8，2010年版的6.4）；

- 更改了部分分析谱线（见8.6.1，2010年版的6.5.1）；

- 增加了镧铁、铈铁、钆铁、钬铁、钇铁合金的分析谱线（见8.6.1）；

- 更改了分析结果的计算公式（见第9章，2010年版的第7章）；

- 更改了精密度（见第10章，2010年版的第8章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：江西南方稀土高技术股份有限公司、赣州有色冶金研究所、江苏金石稀土有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司检测中心、包头天和磁材科技股份有限公司。

本文件主要起草人：温世杰、陈绯宇、刘 鸿、刘志勇、胡梦桥、张海燕、董 义、周俊海、吴 英、曾雪花、郭才女、肖 强、李海霞、罗盈盈、张海英、秦 晴、张 雪。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2010年首次发布为GB/T 26416.2-2010；

——本次为第一次修订。

引　言

稀土铁合金是指含有铁和一种或多种稀土元素的合金，一般采用熔盐电解法或熔配法制得，主要用于钕铁硼永磁材料、磁致伸缩材料、光磁记录材料等磁性材料或钢铁材料的稀土添加剂。化学成分是稀土铁合金产品的重要考核指标。科学、准确的化学成分分析方法标准，通过明确适用范围，规范试剂和材料、试验设备和步骤，并经过反复多次的试验和验证给出精密度数据，可以增强不同试验室间数据的一致性和可比性，为稀土铁合金产品的品质核查提供严谨、规范的技术手段，有利于促进稀土铁合金产品的生产与贸易。在稀土铁合金产品化学成分分析领域，我国目前现行有效的分析标有GB/T26416-2010《镝铁合金化学分析方法》、XB/T 616-2012《钆铁合金化学分析方法》、XB/T 621-2016《钬铁合金化学分析方法》、XB/T 623-2018《铈铁合金化学分析方法》、XB/T 624-2018《钇铁合金化学分析方法》。

本系列标准GB/T26416《稀土铁合金化学分析方法》重点针对镧铁、铈铁、镧铈铁、钕铁、镝铁、钆铁、钬铁和钇铁等稀土铁合金的稀土总量、稀土杂质和非稀土杂质的检测，共由8个部分构成。

——第1部分：稀土总量的测定；

——第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：钙、镁、铝、镍、锰、硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第5部分：氧量的测定 脉冲-红外吸收法；

——第6部分：钼、钨、钛量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法；

——第8部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第9部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法。

本系列标准根据最新的标准化文件的结构和起草规则编写，所有标准方法均通过多家实验室试验、验证，修改“允许差”条款为“再现性”条款，在标准中给出了至少覆盖高、中、低的重复性、再现性限值，使方法的精密度要求更趋于完善。

本标准以GB/T26416-2010为基础，合并了XB/T 616-2012、XB/T 621-2016、XB/T 623-2018、XB/T 624-2018等标准，最后形成对镧铁、铈铁、镝铁、钆铁、钬铁和钇铁等稀土铁合金中稀土杂质含量的测定。经修订的本法标准引用了先进的检测方法，并覆盖了镧铁、铈铁、镝铁、钆铁、钬铁和钇铁等现有的稀土铁合金产品对稀土杂质含量的要求，为稀土铁合金化学成分的测定提供了快捷、准确的方法规范，具有良好的操作性。

稀土铁合金化学分析方法

第2部分：稀土杂质含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

## 范围

本文件规定了稀土铁合金（镧铁、铈铁、钆铁、镝铁、钬铁、钇铁）中稀土杂质含量的测定方法。

本文件适用于稀土铁合金（镧铁、铈铁、钆铁、镝铁、钬铁、钇铁）中稀土杂质含量的测定。

本文件不适用于上述稀土铁合金中主体元素（稀土与铁）配比，超出对应现行产品标准规定外稀土杂质含量的测定。测定元素及范围见表1。

表1  测定范围

| 元素 | 镧铁合金 | 铈铁合金 | 钆铁合金 | 镝铁合金 | 钬铁合金 | 钇铁合金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质 量 分 数 % | 镧 | / | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 铈 | 0.0050～0.25 | / | 0.0050～0.30 | 0.010～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 镨 | 0.0050～0.25 | 0.010～0.25 | 0.010～0.30 | 0.010～0.30 | 0.010～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 钕 | 0.0050～0.25 | 0.010～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 钐 | 0.0050～0.25 | 0.010～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.010～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 铕 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 钆 | 0.0050～0.25 | 0.010～0.25 | / | 0.010～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 铽 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.010～0.30 | 0.010～0.30 | 0.010～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 镝 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | / | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 钬 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.010～0.30 | 0.0050～0.30 | / | 0.0050～0.25 |
|  | 铒 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 铥 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 镱 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 镥 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.25 |
|  | 钇 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.25 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | 0.0050～0.30 | / |

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

用于本文件。

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14666  分析化学术语

GB/T 15676  稀土术语

JJG 768-2005  发射光谱仪器

## 3  术语和定义

GB/T 14666《分析化学术语》界定的术语和定义适用于本文件。

GB/T 15676《稀土术语》界定的术语和定义适用于本文件。

## 4　原理

用盐酸溶解铈铁、钆铁、镝铁、钬铁、钇铁合金试样，用硝酸溶解镧铁合金试样，在稀盐酸或稀硝酸介质中，以近似基体匹配法校正基体对测定的影响，直接以氩等离子体光源激发，用标准曲线法进行光谱测定。

## 5  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5.1  过氧化氢（30%）。

5.2  盐酸（1+1）。

5.3  硝酸（1+1）。

5.4  盐酸（1+19）。

5.5  硝酸（2+18）。

5.6 镧标准贮存溶液：准确称取0.1173 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镧[ω(REO)≥99.5%，ω(La2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2）低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镧。

5.7  铈标准贮存溶液：准确称取0.1228 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铈[ω(REO)≥99.5%，ω(CeO2/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（5.3），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铈。

5.8  镨标准贮存溶液：准确称取0.1208 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镨[ω(REO)≥99.5%，ω(Pr6O11/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镨。

5.9  钕标准贮存溶液：准确称取0.1166 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钕[ω(REO)≥99.5%，ω(Nd2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钕。

5.10  钐标准贮存溶液：准确称取0.1160 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钐[ω(REO)≥99.5%，ω(Sm2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钐。

5.11  铕标准贮存溶液：准确称取0.1158 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铕[ω(REO)≥99.5%，ω(Eu2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铕。

5.12  钆标准贮存溶液：准确称取0.1153 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钆[ω(REO)≥99.5%，ω(Gd2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钆。

5.13  铽标准贮存溶液：准确称取0.1176 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铽[ω(REO)≥99.5%，ω(Tb4O7/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（5.3），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铽。

5.14  镝标准贮存溶液：准确称取0.1148 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镝[ω(REO)≥99.5%，ω(Dy2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镝。

5.15  钬标准贮存溶液：准确称取0.1146 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钬[ω(REO)≥99.5%，ω(Ho2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钬。

5.16  铒标准贮存溶液：准确称取0.1144 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铒[ω(REO)≥99.5%，ω(Er2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铒。

5.17  铥标准贮存溶液：准确称取0.1142 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铥[ω(REO)≥99.5%，ω(Tm2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铥。

5.18  镱标准贮存溶液：准确称取0.1139 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镱[ω(REO)≥99.5%，ω(Yb2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镱。

5.19  镥标准贮存溶液：准确称取0.1137 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镥[ω(REO)≥99.5%，ω(Lu2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镥。

5.20  钇标准贮存溶液：准确称取0.1270 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钇[ω(REO)≥99.5%，ω(Y2O3/REO)≥99.99%]置于100 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钇。

5.21  镧基体贮存溶液：准确称取1.7591 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镧[ω(REO)≥99.5%，ω(La2O3/REO)≥99.999%]置于250 mL烧杯中，加入25 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含15 mg镧。

5.22  铈基体贮存溶液：准确称取1.8425 g经950 ℃灼烧1 h的氧化铈[ω(REO)≥99.5%，ω(CeO2/REO)≥99.999%]置于250 mL烧杯中，加入25 mL硝酸（5.3），加5 mL过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含15 mg铈。

5.23  钆基体贮存溶液：准确称取4.1494 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钆[ω(REO)≥99.5%，ω(Gd2O3/REO)≥99.999%]置于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含36 mg钆。

5.24  镝基体贮存溶液：准确称取4.5908 g经950 ℃灼烧1 h的氧化镝[ω(REO)≥99.5%，ω(Dy2O3/REO)≥99.999%]置于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含40 mg镝。

5.25  钬基体贮存溶液：准确称取4.6964 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钬[ω(REO)≥99.5%，ω(Ho2O3/REO)≥99.999%]置于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含41 mg钬。

5.26  钇基体贮存溶液：准确称取7.9375 g经950 ℃灼烧1 h的氧化钇[ω(REO)≥99.5%，ω(Y2O3/REO)≥99.999%]置于250 mL烧杯中，加入80 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含31.25 mg钇。

5.27  铁基体贮存溶液Ⅰ（镧铁、铈铁合金基体用）：称取6.0762 g经110 ℃烘干1 h的三氧化二铁[ω(Fe2O3)≥99.99%]置于300 mL烧杯中，加入60 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含42.5 mg铁。

5.28  铁基体贮存溶液Ⅱ（钆铁合金基体用）：称取2.0016 g经110 ℃烘干1 h的三氧化二铁[ω(Fe2O3)≥99.99%]置于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含14 mg铁。

5.29  铁基体贮存溶液Ⅲ（镝铁合金基体用）：称取1.4297 g经110 ℃烘干1 h的三氧化二铁[ω(Fe2O3)≥99.99%]置于200 mL烧杯中，加入15 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 mg铁。

5.30 铁基体贮存溶液Ⅳ（钬铁合金基体用）：称取1.2867 g经110 ℃烘干1 h的三氧化二铁[ω(Fe2O3)≥99.99%]置于200 mL烧杯中，加入15 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含9 mg铁。

5.31  铁基体贮存溶液Ⅴ（钇铁合金基体用）：称取2.6807 g经110 ℃烘干1 h的三氧化二铁[ω(Fe2O3)≥99.99%]置于250 mL烧杯中，加入25 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含18.75 mg铁。

5.32  混合稀土标准贮存溶液Ⅰ：分别移取标准贮存溶液（5.6～5.20）各10.00 mL于100 mL容量瓶中，以盐酸(5.4)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥各100 μg/mL。

5.33  混合稀土标准贮存溶液Ⅱ：分别移取标准贮存溶液（5.6～5.20）各10.00 mL于200 mL容量瓶中，以盐酸(5.4)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥各50 μg/mL。

5.34  混合稀土标准贮存溶液Ⅲ：移取混合稀土标准贮存溶液Ⅱ（5.33）10.00 mL于100 mL容量瓶中，以盐酸(5.4)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含钇、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥各5 μg/mL。

5.35  氩气（体积分数≥99.99%）。

6　仪器设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

在仪器正常工作状态下，凡达到下列指标均可使用：

——分辨率：小于0.006 nm（200 nm处），波长范围200 nm～800 nm。

——重复性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，连续10次测量标准溶液，计算10次测量值的相对标准偏差（RSD）≤1.5 %。

——稳定性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，在不少于2 h内，间隔15 min以上，重复6次测量标准溶液，计算6次测量值的相对标准偏差（RSD）≤2.0 %。

7　样品

将稀土铁合金样品去掉表面氧化层，取样后立即称量。

8　试验步骤

8.1  试料

称取2.50 g样品（7），精确至0.000 1 g。

8.2  平行试验

平行做两份试验。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

8.4  分析试液的制备

8.4.1  铈铁、钆铁、镝铁、钬铁、钇铁合金分析试液的制备：将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，用水润湿，缓慢加入25 mL盐酸（5.2），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.1.1 钆铁、镝铁、钬铁合金分析试液的稀释：移取10.00 mL试液（8.4.1）于100 mL容量瓶中，用盐酸（5.4）稀释至刻度，混匀。

8.4.1.2 铈铁、钇铁合金分析试液的稀释：移取20.00 mL试液（8.4.1）于100 mL容量瓶中，用盐酸（5.4）稀释至刻度，混匀。

8.4.2  镧铁合金分析试液的制备：将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，用水润湿，缓慢加入25 mL硝酸（5.3），滴加过氧化氢（5.1），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.2.1 镧铁合金分析试液的稀释：移取20.00 mL试液（8.4.2）于100 mL容量瓶中，用硝酸（5.5）稀释至刻度，混匀。

8.5  系列标准溶液的配制

8.5.1  空白系列标准溶液的配制

在不加稀土基体与铁基体的前提下，按表2标准溶液标号1、2、3量，用酸（5.4、5.5）与混合标准储备溶液（5.32～5.34），分别配制成各对应空白系列标准溶液。

8.5.2  分析系列标准溶液的配制

按表2量，用酸（5.4、5.5）与稀土基体标准贮存液（5.21～5.26）、铁基体标准贮存液（5.27～5.31）和混合稀土标准贮存溶液（5.32～5.34），分别配制成各对应分析系列标准溶液。

表2  系列标准溶液配制

单位为 μg/mL

| 标准溶液标号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钇铁合金基体浓度 | 钇 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
|  | 铁 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| 镧铁合金基体浓度 | 镧 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  | 铁 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 铈铁合金基体浓度 | 铈 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  | 铁 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇各浓度为 | 0 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 12.50 |
| 标准溶液标号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 钆铁合金基体浓度 | 钆 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
|  | 铁 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 镝铁合金基体浓度 | 镝 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | 铁 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 钬铁合金基体浓度 | 钬 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
|  | 铁 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇各浓度为 | 0 | 0.125 | 0.25 | 1.25 | 2.50 | 7.50 |

8.6  测定

8.6.1  推荐分析谱线为单线，此线对于正常共存元素的影响可以忽略。若为多线，此组线均能满足测定要求或未能选到单条理想的谱线，利用双线或多线互补，作为备用线避开个别元素的干扰。具体应根据实际情况参考选用。各推荐分析线见表3。

表3  分析谱线波长

单位为 nm

| 元素 | 各稀土铁合金中推荐分析谱线 |
| --- | --- |
|  | 镧铁合金 | 铈铁合金 | 钆铁合金 | 镝铁合金 | 钬铁合金 | 钇铁合金 |
| La | / | 333.749 399.575 | 333.749 412.323 | 408.672 379.477 | 408.672 | 408.672 |
| Ce | 418.660 | / | 418.660 446.020 | 428.994 429.668 | 413.380 | 413.765 418.660 |

表3  分析谱线波长（续）

单位为 nm

| 元素 | 各稀土铁合金中推荐分析谱线 |
| --- | --- |
|  | 镧铁合金 | 铈铁合金 | 钆铁合金 | 镝铁合金 | 钬铁合金 | 钇铁合金 |
| Pr | 422.293 511.077 | 410.072 | 410.072 417.939 | 417.939 511.076 | 390.843 417.939 | 440.882 417.937 |
| Nd | 401.225 | 430.357 406.109 | 401.225 | 410.946 417.732 | 430.357 410.946 | 401.225 444.639 |
| Sm | 443.432 | 359.260 388.528 | 442.434 363.427 | 442.434 | 443.432 446.734 | 428.097 443.432 |
| Eu | 381.965 | 381.966 412.974 | 381.966 | 381.966 272.778 | 381.966 420.504 | 381.967 390.710 |
| Gd | 376.840 | 310.051 335.048 | / | 376.840 385.098 | 385.098 354.936 | 335.047 376.839 |
| Tb | 332.440 | 332.440 | 356.174 332.440 384.873 | 384.873 332.440 | 384.873 370.285 | 400.547 350.917 |
| Dy | 353.170 | 340.784 | 353.602 353.170 | / | 394.469 407.797 | 353.170 |
| Ho | 345.600 | 345.600 | 345.600 404.544 | 404.544 345.600 | / | 339.898 345.600 |
| Er | 369.265 | 337.275 323.059 | 369.265 | 369.265 390.631 | 369.265 | 390.631 |
| Tm | 313.126 | 313.125 | 313.126 | 379.575 | 313.126 | 313.126 |
| Yb | 328.937 | 328.937 | 289.138 | 369.420 328.937 | 369.420 328.937 | 328.937 |
| Lu | 261.542 | 261.542 | 261.542 | 261.542 | 261.542 | 261.542 |
| Y | 371.029 | 377.433 371.029 | 371.029 | 377.433 371.029 | 360.192 371.029 | / |

8.6.2  工作曲线的绘制

在选定仪器工作条件下，将空白系列标准溶液（8.5.1）或分析系列标准溶液（8.5.2），用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。以光信号强度为纵坐标，系列标准溶液质量浓度为横坐标，绘制工作曲线，线性相关系数应≥0.9995。

8.6.3  分析试液的测定

在工作曲线绘制条件下，将空白溶液（8.3）或分析试液（8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.2.1），用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出空白溶液或分析试液中待测稀土元素的质量浓度。

9　试验数据处理

待测稀土元素含量以待测稀土元素的质量分数ω计，按公式（1）计算：

………………………………………………………（1）

式中：

ρ1 ——分析试液（8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.2.1）中待测稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0 ——空白试液（8.3）中待测稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0 ——试液（8.4.1、8.4.2）总体积，单位为毫升（mL）；

——分析试液（8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.2.1）总体积，单位为毫升（mL）；

——移取试液（8.4.1、8.4.2）体积，单位为毫升（mL）；

——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留2位有效数字，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

10　精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表4、表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表4  重复性限

| 元素 | 镧铁合金 | 铈铁合金 | 钆铁合金 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| La | / | / | 0.014 | 0.00050 | 0.011 | 0.00060 |
|  |  |  | 0.055 | 0.0017 | 0.063 | 0.0024 |
|  |  |  | 0.11 | 0.0029 | 0.11 | 0.0041 |
|  |  |  | 0.20 | 0.0081 | 0.21 | 0.0076 |
| Ce | 0.0054 | 0.00038 | / | / | / | / |
|  | 0.015 | 0.00048 |  |  | 0.011 | 0.00066 |
|  | 0.055 | 0.0017 |  |  | 0.062 | 0.0024 |
|  | 0.11 | 0.0033 |  |  | 0.11 | 0.0039 |
|  | 0.21 | 0.0045 |  |  | 0.20 | 0.0046 |
| Pr | 0.011 | 0.00053 | 0.012 | 0.00063 | 0.013 | 0.00096 |
|  | 0.050 | 0.0025 | 0.052 | 0.0027 | 0.063 | 0.0026 |
|  | 0.10 | 0.0037 | 0.100 | 0.0040 | 0.11 | 0.0045 |
|  | 0.20 | 0.0042 | 0.20 | 0.013 | 0.21 | 0.0071 |
| Nd | / | / | / | / | 0.0094 | 0.00064 |
|  | 0.011 | 0.00040 | 0.010 | 0.00058 | 0.019 | 0.0010 |
|  | 0.051 | 0.0016 | 0.050 | 0.0019 | 0.068 | 0.0028 |
|  | 0.10 | 0.0030 | 0.10 | 0.0030 | 0.11 | 0.0037 |
|  | 0.20 | 0.0045 | 0.20 | 0.0079 | 0.21 | 0.0058 |
| Sm | 0.011 | 0.00044 | 0.0099 | 0.00072 | 0.012 | 0.00085 |
|  | 0.051 | 0.0024 | 0.050 | 0.0023 | 0.062 | 0.0025 |
|  | 0.10 | 0.0033 | 0.10 | 0.0060 | 0.11 | 0.0053 |
|  | 0.20 | 0.0065 | 0.20 | 0.011 | 0.21 | 0.0070 |

表4  重复性限（续一）

| 元素 | 镧铁合金 | 铈铁合金 | 钆铁合金 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| Eu | 0.0099 | 0.00021 | 0.010 | 0.00059 | 0.010 | 0.00037 |
|  | 0.050 | 0.0011 | 0.051 | 0.0015 | 0.061 | 0.0021 |
|  | 0.10 | 0.0034 | 0.10 | 0.0041 | 0.10 | 0.0036 |
|  | 0.20 | 0.0043 | 0.20 | 0.0065 | 0.21 | 0.0059 |
| Gd | 0.010 | 0.00027 | 0.0098 | 0.00075 | / | / |
|  | 0.050 | 0.0012 | 0.050 | 0.0028 |  |  |
|  | 0.10 | 0.0032 | 0.10 | 0.0055 |  |  |
|  | 0.20 | 0.0056 | 0.20 | 0.0085 |  |  |
| Tb | / | / | / | / | 0.035 | 0.0021 |
|  | 0.010 | 0.00032 | 0.0096 | 0.00065 | 0.044 | 0.0019 |
|  | 0.050 | 0.0012 | 0.050 | 0.0018 | 0.096 | 0.0034 |
|  | 0.10 | 0.0027 | 0.11 | 0.0040 | 0.14 | 0.0049 |
|  | 0.20 | 0.0057 | 0.20 | 0.0059 | 0.24 | 0.0059 |
| Dy | / | / | / | / | 0.050 | 0.0018 |
|  | 0.011 | 0.00028 | 0.0096 | 0.0063 | 0.060 | 0.0024 |
|  | 0.050 | 0.0013 | 0.050 | 0.0021 | 0.11 | 0.0045 |
|  | 0.10 | 0.0038 | 0.10 | 0.0038 | 0.16 | 0.0045 |
|  | 0.20 | 0.0045 | 0.20 | 0.0064 | 0.26 | 0.0078 |
| Ho | / | / | / | / | 0.018 | 0.0014 |
|  | 0.010 | 0.00052 | 0.010 | 0.0010 | 0.027 | 0.0014 |
|  | 0.050 | 0.0025 | 0.051 | 0.0035 | 0.075 | 0.0028 |
|  | 0.10 | 0.0043 | 0.10 | 0.0080 | 0.12 | 0.0070 |
|  | 0.20 | 0.0082 | 0.20 | 0.014 | 0.21 | 0.0073 |
| Er | 0.010 | 0.00034 | 0.011 | 0.00088 | 0.012 | 0.00067 |
|  | 0.050 | 0.0015 | 0.051 | 0.0034 | 0.062 | 0.0023 |
|  | 0.10 | 0.0027 | 0.10 | 0.0055 | 0.10 | 0.0043 |
|  | 0.20 | 0.0048 | 0.20 | 0.0069 | 0.20 | 0.0060 |
| Tm | 0.0099 | 0.00028 | 0.0098 | 0.00085 | 0.012 | 0.00052 |
|  | 0.050 | 0.0011 | 0.051 | 0.0021 | 0.062 | 0.0018 |
|  | 0.10 | 0.0033 | 0.10 | 0.0054 | 0.10 | 0.0033 |
|  | 0.20 | 0.0074 | 0.20 | 0.013 | 0.20 | 0.0060 |
| Yb | 0.0098 | 0.00022 | 0.010 | 0.00082 | 0.010 | 0.00042 |
|  | 0.050 | 0.0018 | 0.052 | 0.0020 | 0.059 | 0.0025 |
|  | 0.098 | 0.0032 | 0.10 | 0.0059 | 0.10 | 0.0035 |
|  | 0.20 | 0.0051 | 0.21 | 0.017 | 0.20 | 0.0065 |
| Lu | 0.010 | 0.00026 | 0.010 | 0.00062 | 0.012 | 0.00059 |
|  | 0.050 | 0.0015 | 0.053 | 0.0024 | 0.063 | 0.0021 |
|  | 0.10 | 0.0033 | 0.10 | 0.0060 | 0.11 | 0.0029 |
|  | 0.20 | 0.0064 | 0.20 | 0.0090 | 0.20 | 0.0044 |

表4  重复性限（续二）

| 元素 | 镧铁合金 | 铈铁合金 | 钆铁合金 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| Y | / | / | / | / | 0.0072 | 0.00050 |
|  | 0.010 | 0.00031 | 0.011 | 0.00063 | 0.017 | 0.00082 |
|  | 0.050 | 0.0013 | 0.052 | 0.0019 | 0.068 | 0.0025 |
|  | 0.10 | 0.0033 | 0.10 | 0.0056 | 0.11 | 0.0049 |
|  | 0.20 | 0.0061 | 0.20 | 0.0072 | 0.21 | 0.0047 |

表5  重复性限

| 元素 | 镝铁合金 | 钬铁合金 | 钇铁合金 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| La | / | / | / | / | 0.0057 | 0.00025 |
|  | 0.011 | 0.00047 | 0.010 | 0.00059 | 0.016 | 0.00073 |
|  | 0.060 | 0.0019 | 0.061 | 0.0022 | 0.057 | 0.0025 |
|  | 0.10 | 0.0038 | 0.10 | 0.0036 | 0.11 | 0.0039 |
|  | 0.21 | 0.0057 | 0.21 | 0.0048 | 0.21 | 0.0074 |
| Ce | / | / | / | / | 0.0067 | 0.00034 |
|  | 0.010 | 0.00091 | 0.0089 | 0.00072 | 0.017 | 0.00091 |
|  | 0.060 | 0.0030 | 0.061 | 0.0021 | 0.057 | 0.0024 |
|  | 0.10 | 0.0034 | 0.10 | 0.0041 | 0.11 | 0.0052 |
|  | 0.21 | 0.0066 | 0.20 | 0.0047 | 0.21 | 0.0093 |
| Pr | 0.014 | 0.0010 | 0.014 | 0.00084 | 0.014 | 0.0011 |
|  | 0.064 | 0.0024 | 0.063 | 0.0025 | 0.056 | 0.0031 |
|  | 0.10 | 0.0041 | 0.10 | 0.0046 | 0.11 | 0.0047 |
|  | 0.21 | 0.0071 | 0.21 | 0.0058 | 0.21 | 0.0092 |
| Nd | 0.017 | 0.0012 | 0.018 | 0.0012 | 0.024 | 0.00096 |
|  | 0.028 | 0.0017 | 0.028 | 0.0013 | 0.034 | 0.0019 |
|  | 0.079 | 0.0039 | 0.078 | 0.0031 | 0.075 | 0.0032 |
|  | 0.12 | 0.0045 | 0.12 | 0.0058 | 0.13 | 0.0053 |
|  | 0.22 | 0.0066 | 0.22 | 0.0091 | 0.22 | 0.010 |
| Sm | / | / | / | / | 0.0079 | 0.00040 |
|  | 0.0095 | 0.00084 | 0.010 | 0.00096 | 0.018 | 0.00091 |
|  | 0.063 | 0.0036 | 0.059 | 0.0028 | 0.058 | 0.0022 |
|  | 0.10 | 0.0039 | 0.10 | 0.0035 | 0.11 | 0.0035 |
|  | 0.21 | 0.0051 | 0.21 | 0.0051 | 0.21 | 0.0067 |
| Eu | 0.010 | 0.00046 | 0.0098 | 0.00056 | 0.0099 | 0.00020 |
|  | 0.060 | 0.0024 | 0.061 | 0.0018 | 0.050 | 0.0015 |
|  | 0.10 | 0.0047 | 0.10 | 0.0031 | 0.10 | 0.0035 |
|  | 0.21 | 0.0051 | 0.21 | 0.0057 | 0.21 | 0.0062 |

表5  重复性限（续一）

| 元素 | 镝铁合金 | 钬铁合金 | 钇铁合金 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| Gd | 0.015 | 0.0011 | 0.011 | 0.00083 | 0.013 | 0.00073 |
|  | 0.066 | 0.0029 | 0.065 | 0.0040 | 0.054 | 0.0026 |
|  | 0.11 | 0.0052 | 0.10 | 0.0040 | 0.11 | 0.0038 |
|  | 0.22 | 0.0073 | 0.20 | 0.0057 | 0.21 | 0.0057 |
| Tb | 0.011 | 0.00085 | / | / | / | / |
|  | 0.021 | 0.0011 | 0.0099 | 0.0011 | 0.011 | 0.00033 |
|  | 0.071 | 0.0021 | 0.061 | 0.0032 | 0.051 | 0.0019 |
|  | 0.11 | 0.0029 | 0.10 | 0.0047 | 0.10 | 0.0046 |
|  | 0.21 | 0.0053 | 0.21 | 0.0061 | 0.21 | 0.0067 |
| Dy | / | / | 0.034 | 0.0011 | 0.0084 | 0.00028 |
|  |  |  | 0.045 | 0.0017 | 0.019 | 0.00084 |
|  |  |  | 0.094 | 0.0039 | 0.059 | 0.0020 |
|  |  |  | 0.14 | 0.0050 | 0.11 | 0.0052 |
|  |  |  | 0.23 | 0.0066 | 0.21 | 0.0077 |
| Ho | 0.018 | 0.0016 | / | / | / | / |
|  | 0.027 | 0.0012 |  |  | 0.014 | 0.00069 |
|  | 0.078 | 0.0022 |  |  | 0.055 | 0.0021 |
|  | 0.12 | 0.0043 |  |  | 0.10 | 0.0041 |
|  | 0.22 | 0.013 |  |  | 0.20 | 0.0045 |
| Er | / | / | 0.012 | 0.00079 | / | / |
|  | 0.011 | 0.00058 | 0.022 | 0.00088 | 0.010 | 0.00072 |
|  | 0.060 | 0.0026 | 0.073 | 0.0029 | 0.051 | 0.0022 |
|  | 0.10 | 0.0045 | 0.11 | 0.0032 | 0.10 | 0.0041 |
|  | 0.20 | 0.0058 | 0.22 | 0.0051 | 0.20 | 0.0080 |
| Tm | 0.011 | 0.00061 | 0.0099 | 0.00056 | 0.010 | 0.00079 |
|  | 0.062 | 0.0015 | 0.056 | 0.0038 | 0.052 | 0.0030 |
|  | 0.10 | 0.0035 | 0.10 | 0.0057 | 0.10 | 0.0056 |
|  | 0.20 | 0.0052 | 0.20 | 0.0071 | 0.20 | 0.010 |
| Yb | 0.011 | 0.00046 | 0.010 | 0.00073 | 0.010 | 0.00042 |
|  | 0.060 | 0.0017 | 0.061 | 0.0023 | 0.052 | 0.0028 |
|  | 0.10 | 0.0023 | 0.10 | 0.0033 | 0.10 | 0.0044 |
|  | 0.20 | 0.0054 | 0.21 | 0.0041 | 0.20 | 0.0087 |
| Lu | 0.015 | 0.00053 | 0.014 | 0.00045 | 0.010 | 0.00070 |
|  | 0.065 | 0.0024 | 0.064 | 0.0021 | 0.052 | 0.0020 |
|  | 0.10 | 0.0031 | 0.11 | 0.0034 | 0.10 | 0.0056 |
|  | 0.21 | 0.0049 | 0.21 | 0.0066 | 0.20 | 0.0073 |

表5  重复性限（续二）

| 元素 | 镝铁合金 | 钬铁合金 | 钇铁合金 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| Y | / | / | 0.0082 | 0.0075 | / | / |
|  | 0.011 | 0.00044 | 0.019 | 0.0074 |  |  |
|  | 0.061 | 0.0026 | 0.069 | 0.0021 |  |  |
|  | 0.10 | 0.0051 | 0.11 | 0.0030 |  |  |
|  | 0.20 | 0.0055 | 0.21 | 0.0058 |  |  |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表6、表7数据采用线性内插法或外延法求得。

表6  再现性限

| 元素 | 镧铁合金 | 铈铁合金 | 钆铁合金 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% | 重复性限(R)/% | 质量分数/% | 重复性限(R)/% | 质量分数/% | 重复性限(R)/% |
| La | / | / | 0.014 | 0.0016 | 0.011 | 0.0012 |
|  |  |  | 0.055 | 0.0055 | 0.063 | 0.0081 |
|  |  |  | 0.11 | 0.0089 | 0.11 | 0.013 |
|  |  |  | 0.20 | 0.020 | 0.21 | 0.018 |
| Ce | 0.0054 | 0.00093 | / | / | / | / |
|  | 0.015 | 0.0011 |  |  | 0.011 | 0.0015 |
|  | 0.055 | 0.0020 |  |  | 0.062 | 0.0034 |
|  | 0.11 | 0.0045 |  |  | 0.11 | 0.014 |
|  | 0.21 | 0.0091 |  |  | 0.20 | 0.022 |
| Pr | 0.011 | 0.0011 | 0.012 | 0.0012 | 0.013 | 0.0018 |
|  | 0.050 | 0.0031 | 0.052 | 0.0048 | 0.063 | 0.0067 |
|  | 0.10 | 0.0050 | 0.100 | 0.0082 | 0.11 | 0.012 |
|  | 0.20 | 0.017 | 0.20 | 0.014 | 0.21 | 0.019 |
| Nd | / | / | / | / | 0.0094 | 0.0031 |
|  | 0.011 | 0.0035 | 0.010 | 0.00095 | 0.019 | 0.0037 |
|  | 0.051 | 0.0018 | 0.050 | 0.0033 | 0.068 | 0.0058 |
|  | 0.10 | 0.0038 | 0.10 | 0.0066 | 0.11 | 0.015 |
|  | 0.20 | 0.020 | 0.20 | 0.013 | 0.21 | 0.021 |
| Sm | 0.011 | 0.0012 | 0.0099 | 0.0011 | 0.012 | 0.0020 |
|  | 0.051 | 0.0039 | 0.050 | 0.0058 | 0.062 | 0.0048 |
|  | 0.10 | 0.0064 | 0.10 | 0.0093 | 0.11 | 0.014 |
|  | 0.20 | 0.020 | 0.20 | 0.015 | 0.21 | 0.020 |
| Eu | 0.0099 | 0.00047 | 0.010 | 0.00068 | 0.010 | 0.00050 |
|  | 0.050 | 0.0027 | 0.051 | 0.0048 | 0.061 | 0.0037 |
|  | 0.10 | 0.0048 | 0.10 | 0.0090 | 0.10 | 0.012 |
|  | 0.20 | 0.017 | 0.20 | 0.0071 | 0.21 | 0.015 |

表6  再现性限（续）

| 元素 | 镧铁合金 | 铈铁合金 | 钆铁合金 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% | 重复性限(R)/% | 质量分数/% | 重复性限(R)/% | 质量分数/% | 重复性限(R)/% |
| Gd | 0.010 | 0.0015 | 0.0098 | 0.00094 | / | / |
|  | 0.050 | 0.0046 | 0.050 | 0.0028 |  |  |
|  | 0.10 | 0.0088 | 0.10 | 0.0073 |  |  |
|  | 0.20 | 0.021 | 0.20 | 0.013 |  |  |
| Tb | / | / | / | / | 0.035 | 0.0047 |
|  | 0.010 | 0.0015 | 0.0096 | 0.00094 | 0.044 | 0.0063 |
|  | 0.050 | 0.0035 | 0.050 | 0.0044 | 0.096 | 0.011 |
|  | 0.10 | 0.0059 | 0.11 | 0.0055 | 0.14 | 0.017 |
|  | 0.20 | 0.016 | 0.20 | 0.014 | 0.24 | 0.017 |
| Dy | / | / | / | / | 0.050 | 0.0039 |
|  | 0.011 | 0.0017 | 0.0096 | 0.0013 | 0.060 | 0.0079 |
|  | 0.050 | 0.0055 | 0.050 | 0.0062 | 0.11 | 0.0065 |
|  | 0.10 | 0.0096 | 0.10 | 0.0076 | 0.16 | 0.015 |
|  | 0.20 | 0.023 | 0.20 | 0.0086 | 0.26 | 0.016 |
| Ho | / | / | / | / | 0.018 | 0.0077 |
|  | 0.010 | 0.00062 | 0.010 | 0.0018 | 0.027 | 0.0045 |
|  | 0.050 | 0.0035 | 0.051 | 0.0048 | 0.075 | 0.0068 |
|  | 0.10 | 0.0082 | 0.10 | 0.0099 | 0.12 | 0.018 |
|  | 0.20 | 0.013 | 0.20 | 0.023 | 0.21 | 0.025 |
| Er | 0.010 | 0.0020 | 0.011 | 0.0017 | 0.012 | 0.0010 |
|  | 0.050 | 0.0072 | 0.051 | 0.0063 | 0.062 | 0.0037 |
|  | 0.10 | 0.013 | 0.10 | 0.0094 | 0.10 | 0.014 |
|  | 0.20 | 0.024 | 0.20 | 0.0083 | 0.20 | 0.013 |
| Tm | 0.0099 | 0.0020 | 0.0098 | 0.0010 | 0.012 | 0.0013 |
|  | 0.050 | 0.0059 | 0.051 | 0.0063 | 0.062 | 0.0026 |
|  | 0.10 | 0.010 | 0.10 | 0.013 | 0.10 | 0.013 |
|  | 0.20 | 0.032 | 0.20 | 0.013 | 0.20 | 0.014 |
| Yb | 0.0098 | 0.00097 | 0.010 | 0.0012 | 0.010 | 0.0013 |
|  | 0.050 | 0.0046 | 0.052 | 0.0044 | 0.059 | 0.0040 |
|  | 0.098 | 0.010 | 0.10 | 0.010 | 0.10 | 0.014 |
|  | 0.20 | 0.027 | 0.21 | 0.024 | 0.20 | 0.022 |
| Lu | 0.010 | 0.0026 | 0.010 | 0.0017 | 0.012 | 0.0012 |
|  | 0.050 | 0.0077 | 0.053 | 0.0036 | 0.063 | 0.0088 |
|  | 0.10 | 0.014 | 0.10 | 0.012 | 0.11 | 0.019 |
|  | 0.20 | 0.037 | 0.20 | 0.016 | 0.20 | 0.021 |
| Y | / | / | / | / | 0.0072 | 0.00096 |
|  | 0.010 | 0.0010 | 0.011 | 0.00089 | 0.017 | 0.0016 |
|  | 0.050 | 0.0046 | 0.052 | 0.0051 | 0.068 | 0.0039 |
|  | 0.10 | 0.0082 | 0.10 | 0.0084 | 0.11 | 0.016 |
|  | 0.20 | 0.016 | 0.20 | 0.0078 | 0.21 | 0.014 |

表7  再现性限

| 元素 | 镝铁合金 | 钬铁合金 | 钇铁合金 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% | 重复性限(R)/% | 质量分数/% | 重复性限(R)/% | 质量分数/% | 重复性限(R)/% |
| La | / | / | / | / | 0.0057 | 0.00056 |
|  | 0.011 | 0.0010 | 0.010 | 0.0012 | 0.016 | 0.0010 |
|  | 0.060 | 0.0052 | 0.061 | 0.0027 | 0.057 | 0.0039 |
|  | 0.10 | 0.0076 | 0.10 | 0.0066 | 0.11 | 0.0067 |
|  | 0.21 | 0.012 | 0.21 | 0.015 | 0.21 | 0.015 |
| Ce | / | / | / | / | 0.0067 | 0.00054 |
|  | 0.010 | 0.0010 | 0.0089 | 0.0030 | 0.017 | 0.0010 |
|  | 0.060 | 0.0059 | 0.061 | 0.0044 | 0.057 | 0.0047 |
|  | 0.10 | 0.0093 | 0.10 | 0.0085 | 0.11 | 0.014 |
|  | 0.21 | 0.017 | 0.20 | 0.018 | 0.21 | 0.016 |
| Pr | 0.014 | 0.0015 | 0.014 | 0.0036 | 0.014 | 0.0022 |
|  | 0.064 | 0.0058 | 0.063 | 0.012 | 0.056 | 0.0050 |
|  | 0.10 | 0.0090 | 0.10 | 0.013 | 0.11 | 0.0056 |
|  | 0.21 | 0.014 | 0.21 | 0.017 | 0.21 | 0.019 |
| Nd | 0.017 | 0.0021 | 0.018 | 0.0020 | 0.024 | 0.0034 |
|  | 0.028 | 0.0024 | 0.028 | 0.0020 | 0.034 | 0.0026 |
|  | 0.079 | 0.0081 | 0.078 | 0.0031 | 0.075 | 0.0041 |
|  | 0.12 | 0.0088 | 0.12 | 0.0098 | 0.13 | 0.018 |
|  | 0.22 | 0.015 | 0.22 | 0.014 | 0.22 | 0.020 |
| Sm | / | / | / | / | 0.0079 | 0.00049 |
|  | 0.0095 | 0.0032 | 0.010 | 0.0015 | 0.018 | 0.0025 |
|  | 0.063 | 0.0092 | 0.059 | 0.0034 | 0.058 | 0.0054 |
|  | 0.10 | 0.0097 | 0.10 | 0.0058 | 0.11 | 0.0092 |
|  | 0.21 | 0.012 | 0.21 | 0.013 | 0.21 | 0.019 |
| Eu | 0.010 | 0.00077 | 0.0098 | 0.0014 | 0.0099 | 0.00040 |
|  | 0.060 | 0.0075 | 0.061 | 0.0045 | 0.050 | 0.0035 |
|  | 0.10 | 0.012 | 0.10 | 0.0087 | 0.10 | 0.0044 |
|  | 0.21 | 0.014 | 0.21 | 0.015 | 0.21 | 0.012 |
| Gd | 0.015 | 0.0020 | 0.011 | 0.00088 | 0.013 | 0.0015 |
|  | 0.066 | 0.0083 | 0.065 | 0.0055 | 0.054 | 0.0029 |
|  | 0.11 | 0.0098 | 0.10 | 0.0079 | 0.11 | 0.0052 |
|  | 0.21 | 0.019 | 0.20 | 0.012 | 0.21 | 0.013 |
| Tb | 0.011 | 0.0017 | / | / | / | / |
|  | 0.021 | 0.0016 | 0.0099 | 0.0029 | 0.011 | 0.0028 |
|  | 0.071 | 0.0063 | 0.061 | 0.0052 | 0.051 | 0.0032 |
|  | 0.11 | 0.017 | 0.10 | 0.0068 | 0.10 | 0.0051 |
|  | 0.21 | 0.018 | 0.21 | 0.016 | 0.21 | 0.016 |

表7  再现性限（续）

| 元素 | 镝铁合金 | 钬铁合金 | 钇铁合金 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量分数/% | 重复性限(R)/% | 质量分数/% | 重复性限(R)/% | 质量分数/% | 重复性限(R)/% |
| Dy | / | / | 0.034 | 0.0020 | 0.0084 | 0.00093 |
|  |  |  | 0.045 | 0.0027 | 0.019 | 0.0032 |
|  |  |  | 0.094 | 0.0049 | 0.059 | 0.0036 |
|  |  |  | 0.14 | 0.013 | 0.11 | 0.014 |
|  |  |  | 0.23 | 0.024 | 0.21 | 0.015 |
| Ho | 0.018 | 0.0015 | / | / | / | / |
|  | 0.027 | 0.0022 |  |  | 0.014 | 0.0022 |
|  | 0.078 | 0.0051 |  |  | 0.055 | 0.0037 |
|  | 0.12 | 0.018 |  |  | 0.10 | 0.0078 |
|  | 0.22 | 0.023 |  |  | 0.20 | 0.015 |
| Er | / | / | 0.012 | 0.0016 | / | / |
|  | 0.011 | 0.0013 | 0.022 | 0.0013 | 0.010 | 0.00088 |
|  | 0.060 | 0.0039 | 0.073 | 0.0042 | 0.051 | 0.0026 |
|  | 0.10 | 0.0054 | 0.11 | 0.0063 | 0.10 | 0.0048 |
|  | 0.20 | 0.016 | 0.22 | 0.014 | 0.20 | 0.010 |
| Tm | 0.011 | 0.00072 | 0.0099 | 0.0011 | 0.010 | 0.0010 |
|  | 0.062 | 0.0064 | 0.056 | 0.011 | 0.052 | 0.0061 |
|  | 0.10 | 0.0051 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.014 |
|  | 0.20 | 0.012 | 0.20 | 0.017 | 0.20 | 0.020 |
| Yb | 0.011 | 0.0028 | 0.010 | 0.0010 | 0.010 | 0.0010 |
|  | 0.060 | 0.0077 | 0.061 | 0.0040 | 0.052 | 0.0053 |
|  | 0.10 | 0.0096 | 0.10 | 0.0065 | 0.10 | 0.0068 |
|  | 0.20 | 0.014 | 0.21 | 0.011 | 0.20 | 0.018 |
| Lu | 0.015 | 0.0013 | 0.014 | 0.00076 | 0.010 | 0.0010 |
|  | 0.065 | 0.0046 | 0.064 | 0.0038 | 0.052 | 0.0046 |
|  | 0.10 | 0.011 | 0.11 | 0.0080 | 0.10 | 0.0087 |
|  | 0.21 | 0.018 | 0.21 | 0.020 | 0.20 | 0.014 |
| Y | / | / | 0.0082 | 0.0020 | / | / |
|  | 0.011 | 0.00066 | 0.019 | 0.0020 |  |  |
|  | 0.061 | 0.0065 | 0.069 | 0.0041 |  |  |
|  | 0.10 | 0.010 | 0.11 | 0.0047 |  |  |
|  | 0.20 | 0.016 | 0.21 | 0.0097 |  |  |

# Text boxes

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

稀土铁合金化学分析方法

第2部分：稀土杂质含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of rare earth ferroalloy－

Part 2:Determination of rare earth impurity contents－

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

CCS H 14

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布