YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.3—202X

高熵合金粉化学分析方法

第 3部分：氧、氮含量的测定

脉冲加热红外吸收法、热导法

Methods for chemical analysis of high entropy alloy powders-

Part 3: Determination of oxygen and nitrogen contents by pulse heating-infrared absorption method，thermal conductivity method

(预审稿)

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- ICS 77.160

- CCS H 16

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T  XXXX-202X 《高熵合金粉化学分析方法》的第3部分。YS/T XXXX-202X已经发布了以下部分：

——第1部分： 铁、钴、镍、铬、锰、钛、铝、钼、磷含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分： 碳、硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法；

——第3部分： 氧、氮含量的测定  脉冲加热红外吸收法、热导法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：广东省科学院工业分析检测中心、江苏威拉里新材料有限公司、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

引    言

高熵合金粉具有高硬度、高强度、高抗高温软化性、良好的耐磨性、耐腐蚀性等，得到国内外学者的广泛关注与研究。作为新型高温结构材料、耐磨性材料、抗辐照材料，增材制造用高熵合金粉末已应用于矿山机械、能源、生物医学等领域。目前国内外尚未有高熵合金粉的检验标准，YS/T XXXX 旨在通过实验研究建立一套完整、切实可行的增材制造用高熵合金粉末化学分析方法标准。

《高熵合金粉化学分析方法》由3个部分组成，具体如下：

——第1部分： 铁、钴、镍、铬、锰、钛、铝、钼、磷含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分： 碳、硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法；

——第3部分： 氧、氮含量的测定  脉冲加热红外吸收法、热导法。

本文件填补了我国高熵合金粉检测领域的空白，对完善高熵合金粉的检测方法具有积极的指导意义 。

高熵合金粉化学分析方法

第3 部分：氧、氮含量的测定

脉冲加热红外吸收法、热导法

- 范围

本文件规定了高熵合金粉中氧、氮含量的测定方法。

本文件适用于高熵合金粉中氧、氮含量的测定。测定范围：氧：0.010%～0.10%；氮：0.0050%～0.10%。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

试料置于惰性气体保护下的石墨坩埚中，在脉冲加热炉中高温熔融，其中氧与石墨坩埚中碳结合形成一氧化碳和少量二氧化碳，氮以氮气形式释放。混合气体直接或被催化氧化后，氧以一氧化碳、二氧化碳的形式进入红外检测器，一氧化碳、二氧化碳吸收特定波长的红外能，其吸收能与其浓度成正比，根据检测器接收能量的变化测定氧含量。混合气体中一氧化碳、二氧化碳经吸收分离后，氮气进入热导检测器，根据热导池检测器电流的变化测得氮含量。

- 试剂或材料

5.1  锡囊：Φ5×11mm，约0.15g（ωO≤0.0020 %）。

5.2  镍助熔剂：镍囊（ωO≤0.0010 %，ωN≤0.0001 %）、镍箔（ωO≤0.0020 %，ωN≤0.0002 %）、镍篮（ωO≤0.0005 %，ωN≤0.0001 %）。

5.3  石墨坩埚：光谱纯。

5.4  标准样品/标准物质：选择与试样成分、氧氮含量相近的有证标准样品/标准物质，或钢铁类标准样品/标准物质。

5.5  惰性气体（氦气、氩气）：体积分数不小于99.995 %。

6  仪器设备

同时或分别配备脉冲加热红外、热导检测系统，包括电极炉、吸尘装置、载气净化和分析气流转化系统、红外检测器、热导检测器、电脑及软件控制系统。

7  样品

样品为粉末状。

8  试验步骤

8.1  仪器预热

仪器分析前应预热，确认仪器处于正常状态，检查设备各连接件已处于工作状态。

8.2  仪器检漏

利用仪器检漏程序或其他辅助设备确定仪器无漏气现象。

8.3  空白试验

随同试料进行空白试验，至少测定3次，以输入质量1.0000 g计算，氧、氮含量极差不大于0.0001 %，取平均值，进行空白校准；不能进行空白校准的，记录空白值。

8.4  校准试验

称取标准样品/标准物质（5.4），在与测定（8.5.3）相同的分析方法/通道进行测定并校准，用另一标准样品/标准物质（5.4）进行验证，所得结果应在标准样品/标准物质证书给出的允许范围内，否则应找到原因并重新校准。

8.5  试样分析

8.5.1  试料

称取0.05 g～0.10 g样品，精确至0.0001 g，将试样质量输入计算机。

8.5.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.5.3  测定

8.5.3.1  选择仪器最佳分析条件，如积分时间、比较水平的设置等。

8.5.3.2  按照表1，用锡囊(5.1)或镍助熔剂(5.2)包裹试料（8.5.1）。

8.5.3.3  将包裹好的试料置于仪器加料装置，将石墨坩埚（5.3）置于坩埚座上开始分析，分析结束仪器自动显示结果。

表1 助熔剂推荐表

| 类 别 | 助熔剂 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氧 | 氮 |
| 铁钴镍铬铝、铁钴镍铬钼 | 锡囊 | 镍助熔剂：试料质量比≥2：1 |
| 铁钴镍铬 | 镍助熔剂：试料质量≥2：1 |  |
| 铁钴镍铬钛、铁钴镍铬锰 | 镍助熔剂：试料质量≥7：1 |  |

9  试验数据处理

从测定数据（8.5.3.3）读取结果；未进行空白校准的，在测定数据中减去相应的空白值（8.3），保留两位有效数字，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度试验原始数据参见附录A，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  重复性限

| ωo/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |
| ωN/% |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度试验原始数据参见附录A，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3  再现性限

| ωo/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |
| ωN/% |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |

11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在202X年由x家实验室对氧、氮含量x个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平氧、氮含量在重复性条件下独立测定7次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据