高纯钴化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

编制说明

（送审稿）

金川集团股份有限公司

甘肃精普检测科技有限公司

二〇二四年七月

高纯钴化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

一、工作简况

（一）、任务来源

1.1 计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、编制组成员（单位）

根据全国有色金属标准化技术委员会2023年6月26日在辽宁省沈阳市召开了《混合铅锌精矿化学分析方法 第8部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法》等5项行业标准任务落实会议的要求，金川集团股份有限公司负责 YS/T 1011-2014《高纯钴化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》行业标准的修订任务，国标（北京）检验认证有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、江西铜业股份有限公司、贵研铂业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、新疆众和股份有限公司、深圳市万泽中南研究院有限公司共同制定。标准性质为推荐性行业标准，标准计划号为 2023-0407T-YS，项目起止时间为 2023 年 9 月～2024 年 7 月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.2 项目编制组单位变化情况

预审会前，根据标准编制工作任务量，重新调整了编制组构成，具体为：金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、江西铜业股份有限公司、贵研铂业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、新疆众和股份有限公司、有研亿金新材料有限公司（山东）负责起草。

（二）、主要参加单位和工作成员及其所做的工作

2.1 主要编制单位情况

本标准主要编制单位及工作分工见表1。

表1 主要起草单位及工作职责

| 序号 | 编制单位名称 | 任务分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金川集团股份有限公司、 甘肃精普检测科技有限公司 | 标准第一起草单位，负责整个标准修订项目的各项工作统筹和推进。负责提供样品、标准草案的起草、修改、审定和报批等一系列工作。负责组织标准相关内容和技术参数的调研考察，征求多家企业意见建议，带领编制组完成标准的编制工作。 |
| 2 | 国标（北京）检验认证有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、江西铜业股份有限公司 | 积极参与标准编写和调研工作，配合开展资料信息查询、技术数据审核落实，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，负责标准中主要试验条件以及精密度、准确度的验证和对标准文本编写把关。 |
| 3 | 贵研铂业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、新疆众和股份有限公司、有研亿金新材料有限公司（山东） | 按照标准项目的任务要求和时间节点，安排阶段性工作，召开相关会议，完成会议指定任务，对标准编制工作提出指导性意见建议。 |

2.2  主要工作成员及其所负责的工作情况

本标准主要起草人及所做工作见表2。

表2 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 胡家彦、马旭利、徐艳燕、朱国忠 | 负责标准的工作指导、标准的编写、试验方案确定及组织协调 |
|  | 负责国内外相关标准调研和试验方案的实施及试验数据整理 |
|  | 负责对标准进行验证并对标准方法文本规范化编写提出修改意见 |

（三）、主要工作过程

3.1 预研阶段

2022年1月，全国有色金属标准化技术委员会组织项目主编制单位牵头讨论标准的修订工作，并开展标准调研及征求相关企业的意见，由主编单位整理后初步形成行业标准建议书并提交全国有色金属标准化技术委员会讨论。

由全国有色金属标准化技术委员会组织召开标准工作会议。会议对金川集团股份有限公司提出制定高纯钴行业标准修订计划进行认真讨论，并提出进一步修改意见。

3.2 立项阶段

2022年5月，金川集团股份有限公司向全体委员会议提交了《高纯钴化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》标准项目修订建议书、标准草案及立项说明等材料。全体委员会议论证为同意行业标准修订立项。

2023年6月，工业和信息化部下达了修订《高纯钴化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》行业标准的任务，计划号为2023-0407T-YS，完成年限为2024年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。在辽宁省沈阳市召开了任务落实会。

3.3 起草阶段

2024年5月，标准主编制单位开始向验证单位发放验证样品及征求意见稿，在本标准的试验过程中，考虑高纯金属中部分元素含量低于仪器检测限，不能给出具体数值，无法统计重复性限和再现性限，以各单位一起对同一验证试样进行测试的标准偏差为依据，并考虑辉光放电质谱法分析测试误差，协商后达成共识给出方法的允许相对偏差。根据返回的验证数据，继续修改标准中的一些相关试验内容，于2024年7月形成标准讨论稿Ⅰ及编制说明。2024年 7 月 24-27日，山西大同，有色金属标委会组织对《高纯钴化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》标准草案进行详细讨论，会议邀请了国标（北京）检验认证有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、江西铜业股份有限公司、贵研铂业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、新疆众和股份有限公司、有研亿金新材料有限公司（山东）等多家单位， 多位企业技术人员、行业专家、高校老师等，对本标准进行了详细充分的讨论，具体意见如下：

1 、

2 、

3 、

4 、

5 、

3.4 征求意见阶段

3.5 审查阶段

3.6 报批阶段

二、标准编制原则

本标准采用辉光放电质谱法测定高纯钴中73种杂质元素含量。各元素测定范围：0.1µg/Kg～100000µg/Kg。方法采用固体进样，无需溶解样品，达到杂质元素快速准确测定的目的。

三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

3.1 样品的制备技术

常规样品指棒状或片状金属样品，制备成直径约2mm~3mm、长约22mm的细棒，或者厚度约1mm ~40 mm、直径约15mm~70mm的片状，保持样品表面光洁和平整，测试前用冰醋酸（6.1）和无水乙醇（6.2）清洗，自然晾干，装入辉光放电离子源中。

粉末样品不用腐蚀和清洗，可以采用压片机将粉末压成片状，也可以采用铟粘附法来辅助装载样品：将高纯铟压成片状，再将高纯金粉末置于铟片的中间位置，压实压紧避免粉末脱落，装入辉光放电离子源中。

3.2 测定技术

将制备好的样品置于样品架上，推入辉光放电室中，将辉光放电离子源溅射条件调节到适当的工作状态开始辉光放电，对片状金属样品进行预溅射5 ~20min，进一步去除表面沾污。调出编辑好的方法，开始收集待测元素的离子信号，在每一元素质量数处以扫描时间对质谱峰积分，所得面积为谱峰强度，被测元素含量(将单元素基体元素含量设为1)可以由下式给出：

CX/M=RSFX/MIX/IM

式中：IX 、IM分别是待测元素和基体元素的同位素丰度校正后的离子强度， RSFX/M为相对灵敏度因子。

3.3 分析元素同位素选择及分辨率

分析元素同位素选择以丰度大、干扰小为原则。辉光放电质谱干扰主要有来自放电气体氩复合离子的干扰，来自碳、氮、氧和氯化物离子的干扰、氧化物离子干扰、多电荷离子干扰、多原子分子干扰等。大多数质谱干扰可以在中分辨率3000的条件下得到分离降低，少部分可选择高分辨率降低干扰。各测定元素同位素选择见表2。

表2 测定元素同位素及分辨率选择

| 元素 | 质量数 | 分辨率 | 元素 | 质量数 | 分辨率 | 元素 | 质量数 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 7 | 中分辨率 | Ge | 74 | 高分辨率 | Nd | 146 | 中分辨率 |
| Be | 9 | 中分辨率 | As | 75 | 高分辨率 | Sm | 152 | 中分辨率 |
| B | 11 | 中分辨率 | Br | 79 | 高分辨率 | Eu | 153 | 中分辨率 |
| F | 19 | 中分辨率 | Se | 82 | 高分辨率 | Gd | 158 | 中分辨率 |
| Na | 23 | 中分辨率 | Rb | 85 | 中分辨率 | Tb | 159 | 中分辨率 |
| Mg | 24 | 中分辨率 | Sr | 88 | 中分辨率 | Dy | 162 | 中分辨率 |
| Al | 27 | 中分辨率 | Y | 89 | 中分辨率 | Ho | 165 | 中分辨率 |
| Si | 28 | 中分辨率 | Zr | 90 | 中分辨率 | Er | 167 | 中分辨率 |
| P | 31 | 中分辨率 | Nb | 93 | 中分辨率 | Tm | 169 | 中分辨率 |
| S | 32 | 中分辨率 | Mo | 98 | 中分辨率 | Yb | 174 | 中分辨率 |
| Cl | 35 | 中分辨率 | Ru | 102 | 中分辨率 | Lu | 175 | 中分辨率 |
| K | 39 | 高分辨率 | Rh | 103 | 中分辨率 | Hf | 178 | 中分辨率 |
| Ca | 44 | 中分辨率 | Pd | 105 | 中分辨率 | Ta | 181 | 中分辨率 |
| Sc | 45 | 中分辨率 | Ag | 109 | 中分辨率 | W | 184 | 中分辨率 |
| Ti | 48 | 中分辨率 | Cd | 114 | 中分辨率 | Re | 187 | 中分辨率 |
| V | 51 | 中分辨率 | In | 115 | 中分辨率 | Os | 189 | 中分辨率 |
| Cr | 52 | 中分辨率 | Sn | 119 | 中分辨率 | Ir | 193 | 中分辨率 |
| Mn | 55 | 中分辨率 | Sb | 121 | 中分辨率 | Pt | 195 | 中分辨率 |
| Fe | 56 | 中分辨率 | I | 127 | 中分辨率 | Hg | 200 | 中分辨率 |
| Co | 59 | 中分辨率 | Te | 130 | 中分辨率 | Tl | 205 | 中分辨率 |
| Co | 59 | 高分辨率 | Cs | 133 | 中分辨率 | Pb | 208 | 中分辨率 |
| Ni | 60 | 中分辨率 | Ba | 138 | 中分辨率 | Bi | 209 | 中分辨率 |
| Cu | 63 | 中分辨率 | La | 139 | 中分辨率 | Th | 232 | 中分辨率 |
| Zn | 66 | 中分辨率 | Ce | 140 | 中分辨率 | U | 238 | 中分辨率 |
| Ga | 69 | 中分辨率 | Pr | 141 | 中分辨率 | / | / | / |

3.4 仪器参数选择

放电条件直接影响测定的进行，对离子源的放电气流和放电电流分别进行调谐，当放电电流较大时，作为阴极的样品温度快速升高，溅射速度加快，从而导致短路，当放电电压和放电电流较低时，样品的信号峰有较大拖尾，而且灵敏度不够。经反复调谐，使59Co基体峰在中分辨率下强度不小于5*109cps，峰的对称性良好。仪器的参数如表3中所示。调节其它Lenses参数使中分辨率达到3000，在高分辨率分辨率达到10000左右。

表3  Element GD工作参数

| 放电电流 | 35.0mA |
| --- | --- |
| 放电电流 | ≤1200V |
| 辉光气体流量 | 431mL/min |
| 高分辨控制压力 | 5.66bar |
| 提取电压 | -2000V |
| 聚焦电压 | -1037V |
| X方向聚焦电压 | -7.59V |
| Y方向聚焦电压 | 4.22V |
| 整形电压 | 131V |
| 滤质透镜电压 | 4.00V |

产生辉光放电的工作条件通常有放电电压、放电电流及放电气流，这三个参数相互关联。Element GD型GDMS采用调节放电电流、放电气流的方法，放电电压随着放电电流和放电气流的变化而自行变化，在确定仪器条件时不需调节优化。

3.5  精密度

3.5.1  重复性

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象进行测试获得的两次独立测试结果的相对偏差不超过表4所列允许相对偏差。

- 3.5.2  再现性

在不同的实验室，由不同的操作者使用不同的设备，按相同的测试方法，对同一被测对象进行测试获得的两次独立测试结果的相对偏差不超过表4所列允许相对偏差。

表4 允许相对偏差

| - 含量范围(µg/kg) | - 实验室内允许相对偏差(%) | - 实验室间允许相对偏差(%) |
| --- | --- | --- |
| - 0.1～1 | 250 | - 300 |
| >1～10 | 200 | - 250 |
| >10～100 | 150 | - 200 |
| >100～1000 | 60 | - 150 |
| >1000～10000 | 35 | - 90 |
| >100000～100000 | 15 | - 30 |

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

（一）、项目的必要性简述

（二）、项目的可行性简述

（三）、标准的先进性、创新性、标准实施后经济效益和社会效益

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

无采用。

七、与现行法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况

目前并未检索到国内相关国家标准或行业标准。本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

根据标准化法和有关规定，建议本标准作为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

1.首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个检测机构以及相关单位等都能及时获得本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

2.本次制定的《高纯钴化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》，不仅与检测机构有关，而且与产品生产、使用企业相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

3.可以对相关部门进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

4.建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行有关标准的建议

本标准为替代标准，替代现行标准YS/TYS/T 1011-2014《高纯钴化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》。

十二、其他应予说明的事项

无