标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《混合铅锌精矿化学分析方法 第9部分：银和金含量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法》         共1页 第1页

标准项目负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂

承办人：左鸿毅                    联系电话：13640186771                                                                   2024年7月17日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验报告 | 实验过程中发现含炭高的样品，在溶样时易附着在表面皿上，需要在冒高氯酸烟时，用水冲洗下去，否则结果偏低。溶样温度对Ag的检测结果也有一定影响，溶样温度过高，某些样品会飞溅易使检测结果产生差异。 | 广东先导先进材料股份有限公司 | 采纳 | 操作细节，如果发现表面皿有碳，宜用高氯酸或水洗下去 |
| 2 | 前言 | 定容体积的修订应在前言的主要技术变化中体现。 | 富民薪冶工贸有限公司五华分公司 | 采纳 | 见文本 |
| 3 | 5.4.4.1 | 配料部分可参照铜精矿化学分析方法GB/T3884.2-2012，可将配料的硅酸度要求添加进来 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 采纳 | 已在文本的条件实验中增加硅酸度实验 |
| 4 | 试验报告 | 骨灰灰皿和镁砂灰皿的补正配料方法也应明确区分 | 先导薄膜材料（广东）有限公司 | 不采纳 | 目前有镁砂灰皿的行业标准，镁砂灰皿的质量统一利于标准方法测定的稳定 |
| 5 | 试验报告 | 方法1原子吸收光谱法中，测定介质为15%的盐酸。我们试验了在10%的盐酸介质中测定，测定数据与15%盐酸介质比较，并没有明显差异。参考锌精矿化学分析方法GB/T8151.12银的测定用的10%盐酸介质，建议改方法测定介质改用10%盐酸。 | 江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司 | 不采纳 | 混合铅锌精矿的银比锌精矿银含量高，酸度高能确保银络合完全。实际操作时，各家自己掌握，保证样品和标准酸度一致就可以。 |
| 6 | 5.5.4.7.2.2 | 5.5.4.7.2.2中，计算公式（3）中ρ4和ρ5说明元素有误。 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 | 采纳 | 见文本 |
| 7 | 试验报告 | 方法一中“加入0.2g氟化铵”，建议修改为加入氟化铵溶液，便于操作。 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 采纳 | 见文本 |
| 8 | 试验报告 | 方法一中银的计算公式“wAg=ρ1−ρ0⋅V⋅10−4m”有误，应更改为“” | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 | 采纳 | - 见文本 |
| 9 | 试验报告 | 建议方法二中一次配料碳酸钠用量可增至40克；二次配料可根据所使用灰皿情况适当调整配料。此次验证中，二次配料建议采用碳酸钠30克、二氧化硅15克、硼砂40克、氧化铅80克、面粉4克，渣和扣分离效果好，铅扣不粘渣。 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 | 部分采纳 | - 二次配料可以根据自家使用的灰皿进行调整 |
| 10 | 试验报告 | 方法二中滴定法检测≤1000g/t的银，滴定终点浅红色较难判别，建议增加电位滴定法。 | 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 不采纳 | - 分金液中的杂质不会影响终点的判断，更换烧杯承接分金液后滴定终点更容易观察 |
| 11 | 4.5.4.2 | 加入15mL盐酸（4.2.2）、50 mL水，转移进容量瓶时，要清洗烧杯，体积过大容易超过100 mL容量瓶的上限，建议少加点水，加30mL左右水 | 广西德邦科技有限公司 |  | - 个人操作问题，文本中不做强制要求 |
| 12 | 试验报告 | 增加火试金部分针对银：金小于3:1样品的分析方法 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 采纳 | - 见文本 |
| 13 | 5.5.4.5 | 文本“5.5.4.5 分金 洗涤液合并于上述瓷坩埚(5.3.7)中。保留烧杯中的分金溶液。” 建议更改为“洗涤液合并于上述瓷坩埚(5.3.7)中，保留瓷坩埚中的分金溶液” | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 不采纳 | - 已改为保留至烧杯，方便后续滴定及终点判断 |
| 14 | 5.5.4.7.2.2 | 5.5.4.7.2.2中ρ4和ρ5表明的元素有误 | 柳州华锡设计院有限责任公司 | 采纳 | 已更改，见文本 |
| 15 |  |  | 广西壮族自治区冶金产品质量检验站 |  |  |
| 16 |  |  | 广西晶联光电材料有限责任公司 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 15个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：13个；

(4）没有回函的单位数：0个。