意 见 汇 总 处 理 表                             共  1  页  第  1  页

标准名称：锂离子电池正极材料 水分含量的测定 卡尔费休库伦法

负责编制单位：贝特瑞新材料集团股份有限公司

承办人：张楠            电话：17801051765            2024年 6 月 29日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位（人） | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 测试范围需修改。 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 接受，下限由空白瓶的多次测试计算定量限给出。 |  |
| 2 | 5.1 | 有证标准物质上限太低。 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 接受，改为1%。 |  |
| 3 | 5.2 | 卡尔费休试剂是否可以自行配制？ | 天津赛孚瑞科技有限公司 | 接受，增加按GB/T 6283进行配制。 |  |
| 4 | 6.1 | 水分仪温度上限是否需要≥250℃？ | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 接受，修改为≥170℃。 |  |
| 5 | 6.4 | 烘箱无要求。 | 万华化学（烟台）电池产业有限公司 | 接受，增加描述，加热温度≥110℃。 |  |
| 6 | 8.1 | 测试环境可以不和称样环境那样严格要求湿度。 | 万华化学（烟台）电池产业有限公司 | 接受，称样环境和测试环境分别描述。 |  |
| 7 | 8.1 | 无环境温度要求。 | 万华化学（烟台）电池产业有限公司 | 接受，增加环境温度要求。 |  |
| 8 | 9.3 | 未规定测试平行样，但后面又说要测试平行样取平均值。 | 有色金属标委会粉末冶金分技术委员会 | 接受，增加平行测试描述。 |  |
| 9 | 10 | 公式中无空白描述。 | 有色金属标委会粉末冶金分技术委员会 | 接受，增加扣除空白。 |  |

说明：1、发送《征求意见稿》的单位数         个。

2、收到《征求意见稿》后，回函的单位数：          个。

3、收到《片求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：               个。

4、没有收到回函的单位数             个。

（注：上述说明附在最后一页下面。）