ICS 77.120.99

CCS H 14

中华人民共和国国家标准

稀土精矿化学分析方法

第8部分：稀土氧化物量和配分量的测定

Chemical analysis methods of rare earth concentrates –

Part 8:Determination of rare earth oxcide contents and rare earth oxcide relative contents

（预审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

GB/T18114.8—202X

代替GB/T 18114.3—2010

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 18114《稀土精矿化学分析方法》 的第8部分，GB/T 18114已经发布了以下部分：

——第1部分：稀土氧化物总量的测定  重量法；

——第2部分：氧化钍量的测定；

——第3部分：氧化钙量的测定；

——第4部分：氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

——第5部分：氧化铝量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第6部分：二氧化硅量的测定；

——第7部分：氧化铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第8部分：稀土氧化物量和配分量的测定；

——第9部分：五氧化二磷量的测定；

——第10部分：水分的测定  重量法；

——第11部分：氟量的测定。

本文件代替GB/T 18114.8-2010《稀土精矿化学分析方法 第8部分：十五个稀土元素氧化物配分量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法》，与GB/T 18114.8-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 增加X射线荧光光谱法测定稀土氧化物量。

b)

c)

d)

e)

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院、虔东稀土集团股份有限公司(赣州艾科锐检测技术有限公司)、

湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心、国标（北京）检验认证有限公司。

本部分主要起草人：**** **** **** ****

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 18114.8-2010；

——本次为第二次修订。

引  言

稀土精矿是指稀土矿石经选矿富集后，稀土含量达到冶炼要求的产品。其稀土元素自然配分不发生变化。包括氟碳铈矿精矿、独居石精矿、氟碳铈矿-独居石混合精矿、氟碳铈镧矿精矿等。稀土有工业“黄金”之称，由于其具有优良的光电磁等物理特性，能与其他材料组成性能各异、品类繁多的新型原材料，能大幅度的提高其他产品的质量和性能。化学成分是稀土精矿产品的重要考核指标。制定科学、准确的化学成分分析方法标准，通过明确适用范围，规范试剂和材料、试验设备和步骤，并经过反复多次的试验和验证给出精密度数据，可以增强不同试验室间数据的一致性和可比性，为稀土精矿产品的品质核查提供严谨、规范的技术手段，有利于促进稀土精矿产品的生产与贸易。

本系列标准GB/T 18114《稀土精矿化学分析方法》重点针对稀土精矿中稀土氧化物总量、十五个稀土元素氧化物配分量、共存非稀土元素的检测，共由11个部分构成。

——第1部分：稀土氧化物总量的测定  重量法；

——第2部分：氧化钍量的测定；

——第3部分：氧化钙量的测定；

——第4部分：氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

——第5部分：氧化铝量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第6部分：二氧化硅量的测定；

——第7部分：氧化铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第8部分：稀土氧化物量和配分量的测定；

——第9部分：五氧化二磷量的测定；

——第10部分：水分的测定  重量法；

——第11部分：氟量的测定。

…………

本系列标准根据最新的标准化文件的结构和起草规则编写，所有标准方法均通过多家实验室试验、验证，修改“允许差”条款为“再现性”条款，在标准中给出了至少覆盖高、中、低的重复性、再现性限值，使方法的精密度要求更趋于完善。

本系列标准第8部分修订以GB/T 18114.8-2010为基础，增加了方法1-X射线荧光光谱法测定稀土氧化物量，覆盖现有稀土精矿产品中关注的各稀土元素量指标，为稀土精矿化学成分的测定提供了快捷、准确的方法规范，具有良好的操作性。

稀土精矿化学分析方法

第8部分 方法1：稀土氧化物量的测定

- 范围

本文件描述了稀土精矿中稀土氧化物量测定方法。

本文件适用于稀土精矿中稀土氧化物量的测定。方法1测定范围见表 1。

- 表1  方法1测定范围

| 稀土氧化物 | 测定范围 % |
| --- | --- |
| 氧化镧 | 3.00～30.00 |
| 氧化铈 | 5.00～40.00 |
| 氧化镨、氧化钕 | 1.00～15.00 |
| 氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化钇 | 0.050～5.00 |

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T16597  冶金产品分析方法  X射线荧光光谱法通则

JJG 810     波长色散X射线荧光光谱仪

- 术语和定义

- 本文件中没有需要界定的术语和定义

- 4  稀土氧化物量的测定  X射线荧光光谱法

- 4.1 方法提要

试料经熔融法制成玻璃样片，通过X射线管产生初级X射线照射到样片表面上，产生特征X射线经晶体分光后，检测器在选择的特征波长相对应得2θ角处测定X射线荧光强度，根据工作曲线和测量的X射线荧光强度，计算出样品中各稀土氧化物的含量。

4.2 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级及以上蒸馏水或去离子水或纯度相当的水。

4.2.1 无水四硼酸锂。

4.2.2 偏硼酸锂。

4.2.3 硝酸锂。

4.2.4 氧化硼。

4.2.5 溴化铵（分析纯）。

4.2.6 溴化铵溶液：称取溴化铵（4.2.5）4 g溶于200 ml容量瓶里加水至刻度摇匀，此溶液含溴化铵20 mg/mL。

4.2.7 铂黄坩埚（95 % Pt+5 % Au）。

4.2.8 氧化镧w（REO）≥99.50%，w（La2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

4.2.9 氧化铈w（REO）≥99.50%，w（CeO2/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

4.2.10　氧化镨w（REO）≥99.50%，w（Pr6O11/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

4.2.11　氧化钕w（REO）≥99.50%，w（Nd2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

4.2.12　氧化钐w（REO）≥99.50%，w（Sm2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

4.2.13　氧化铕w（REO）≥99.50%，w（Eu2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

4.2.14　氧化钆w（REO）≥99.50%，w（Gd2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

4.2.15  氧化钇w（REO）≥99.50%，w（Y2O3/REO）>99.99%，经950 ℃灼烧l h，冷却至室温。

4.2.16  氧化镧-氧化铈-氧化镨-氧化钕混合物（La-Nd混合REO）：氧化镧（4.2.8 ）2.4 g、氧化铈（4.2.9）4g、氧化谱（4.2.10）0.4 g、氧化钕（4.2.11）1.2 g，混匀。

4.2.17  氧化钐-氧化铕-氧化钆-氧化钇混合物（Sm-Y混合REO）：氧化钐（4.2.12）1.0 g、氧化铕（4.2.13）1.0g、氧化钆（4.2.14）1.0 g、氧化钇（4.2.15）1.0 g，混匀。

4.2.18 包头矿基体：Li2CO3：0.5191 g，MgO：0.1748 g，Al2O3：0.0981 g，SiO2：0.3887 g，KH2PO4：1.5053 g，ZnSO4：0.4882 g，CaF：2.7732 g，CaO：2.0629 g，TiO2：0.0394 g，MnO2：0.0710 g，Fe2O3：1.5183 g，SrCO3：0.0265 g，ZrO2：0.0044 g，Nb2O3：0.0189 g，Pb3O4+Th2O3：0.0807 g，BaCl2：0.2345 g，混匀。

4.2.19  四川矿基体：Li2CO3：0.9608 g，NaF：2.2368 g，MgO：0.0904 g，Al2O3：0.4378 g，SiO2：1.0861 g，KH2PO4：0.0860 g，ZnSO4：0.2602 g，CaO：0.3194 g，TiO2：0.1990 g，MnO2：0.0593 g，Fe2O3：2.0753 g，SrCO3：0.0524 g，ZrO2：0.0189 g，Nb2O3：0.0195 g，Pb3O4+Th2O3：0.4548 g，BaCl2：1.6434 g，混匀。

4.2.20  独居石基体：MgO：0.0368 g，Al2O3：0.4489 g，SiO2：1.3961 g，KH2PO4：2.5017 g，CaO：0.4362 g，TiO2：1.1100 g，Fe2O3：0.6024 g，ZnSO4：0.0231 g，ZrO2：1.3522 g，Pb3O4+Th2O3：2.0742 g，SrCO3：0.0185 g，混匀。

4.3  仪器设备

4.3.1 X射线荧光光谱仪：Rh靶端窗X光管（功率4 kW）。

4.3.2 熔样机：自动电热熔样机或高频电感熔样机或自动火焰熔样机，熔样机最高温度不小于1250 ℃。

4.3.3 分析天平：感量0.1 mg。

4.3.4铂黄坩埚（95%Pt+5%Au）：要求坩埚底面及内壁平整光滑。

4.3.5氩甲烷气：含90 %的氩，10 %的甲烷。

4.4  试样

4.4.1 样品的粒度应研磨至通过0.074 mm筛。

4.4.2 样品经105 ℃~110 ℃干燥2 h，置于干燥器中冷却至室温。

4.5 试验步骤

4.5.1  试料

称取0.6 g试样（4.4），精确至0.0001 g。

4.5.2  平行试验

平行做两份试验

4.5.3仪器工作条件

样品杯自旋，真空光路；钇和铅用细准直器，其他元素用中准直器；峰位测量时间均为20 s，背景测量时间为10 s。其他条件见表2。

| 表2 元素测量条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 谱线 | 探测器 | 光管电压 kV | 光管电流 mA | 峰位 /° | 背景1 /° | 背景2 /° |
| La | LA | Flow | 60 | 60 | 82.88 | 84.26 | / |
| Ce | LB1 | Flow | 60 | 60 | 71.60 | 72.96 | / |
| Pr | LB1 | Flow | 60 | 60 | 68.22 | 68.70 | / |
| Nd | LB1 | Flow | 60 | 60 | 65.09 | 65.78 | / |
| Sm | LB1 | Flow | 60 | 60 | 59.48 | 59.98 | / |
| Eu | LB2 | Flow | 60 | 60 | 53.46 | 54.00 | / |
| Gd | LB1 | Flow | 60 | 60 | 54.58 | 54.14 | / |
| Y | KA | Scint. | 60 | 30 | 23.78 | / | / |
| Pb | LB1 | Scint. | 60 | 60 | 28.24 | 27.94 | 28.54 |
| 注：谱线重叠校正：Nd干扰Ce、Eu（浓度校正），Pb干扰Y（强度校正），基体吸收主要用La2O3校正。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.5.4  测定

4.5.4.1 样片制备

准确称取4 g无水四硼酸锂（4.2.1）和2 g偏硼酸锂（4.2.2）于铂黄坩埚（4.2.7）中，均匀覆盖0.5 g硝酸锂（4.2.3）、称取试料（4.5.1）均匀覆盖在其上（试料不可接触埚壁），随后于试料表面均匀覆盖0.5 g氧化硼（4.2.4），滴加0.5 mL溴化铵溶液（4.2.6）。将坩埚放进预加热到1050 ℃的熔样机内熔融19 min，取出坩埚，置于水平耐火材料板上冷却至室温，将已成型样片与坩埚剥离、编号待测。每个样品制备2片样片。熔样机应在熔样过程中自动摇摆、转动坩埚，将气泡赶尽，使样片均匀。

4.5.4.2 标准样片的制备

由于包头矿、四川矿、独居石基体差异大，根据基体不同分别配制系列标准样品，各稀土氧化物的含量见表3。

| 表3 稀土精矿系列标样氧化物含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m/m% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基体 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Y2O3 | 合计 |
| 标样01 | 33.80 | 20.00 | 40.00 | 3.00 | 3.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100.00 |
| 标样02 | 35.60 | 18.00 | 30.00 | 8.00 | 8.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 100.00 |
| 标样03 | 44.20 | 15.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100.00 |
| 标样04 | 47.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 100.00 |
| 标样05 | 44.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 标样06 | 64.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 标样07 | 71.00 | 5.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| 标样08 | 70.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 标样09 | 52.00 | 14.00 | 25.00 | 2.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样10 | 60.00 | 11.00 | 22.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样11 | 27.00 | 25.00 | 37.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 标样12 | 22.00 | 30.00 | 33.00 | 6.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

由此得到配制时基体和氧化物的称样量见表4

| 表4 稀土精矿系列标样氧化物称样量 |  |  |  |  |  |  | /g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基体 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3-Eu2O3-Gd2O3-Y2O3混合物 | 合计 |
| 标样01 | 0.2028 | 0.1200 | 0.2400 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0012 | 0.6000 |
| 标样02 | 0.2136 | 0.1080 | 0.1800 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0024 | 0.6000 |
| 标样03 | 0.2652 | 0.0900 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0048 | 0.6000 |
| 标样04 | 0.2820 | 0.0720 | 0.0900 | 0.0720 | 0.0720 | 0.0120 | 0.6000 |
| 标样05 | 0.2640 | 0.0600 | 0.0720 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0240 | 0.6000 |
| 标样06 | 0.3840 | 0.0480 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0480 | 0.6000 |
| 标样07 | 0.4260 | 0.0300 | 0.0480 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0720 | 0.6000 |
| 标样08 | 0.4200 | 0.0180 | 0.0300 | 0.0060 | 0.0060 | 0.1200 | 0.6000 |
| 标样09 | 0.3120 | 0.0840 | 0.1500 | 0.0150 | 0.0390 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样10 | 0.3600 | 0.0660 | 0.1320 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样11 | 0.1620 | 0.1500 | 0.2220 | 0.0240 | 0.0420 | 0.0000 | 0.6000 |
| 标样12 | 0.1320 | 0.1800 | 0.1980 | 0.0360 | 0.0540 | 0.0000 | 0.6000 |

标样样片制备方法：准确称取无水四硼酸锂（4.2.1）和偏硼酸锂（4.2.2）（质量比2：1）6 g于铂黄坩埚（4.2.7）中，均匀覆盖0.5 g硝酸锂（4.2.3）、按表4各标样编号所示量，分别加入基体和氧化物量（基体和氧化物不可接触埚壁），再均匀覆盖0.5 g氧化硼（4.2.4），滴加0.5 mL溴化铵溶液（4.2.6）。将坩埚放进预加热到1050 ℃的熔样机内熔融19 min，取出坩埚，置于水平耐火材料板上冷却至室温，将已成型样片与坩埚剥离、编号待测。

根据基体不同，分别制备包头矿基体标样、四川矿基体标样和独居石基体标样。

4.5.4.3 工作曲线的绘制

将按4.5.4.2制备的标准样片放入样品杯，按仪器工作条件（4.5.3）测量，选定数学模型进行回归分析，确定工作曲线。

4.5.4.4  试样片测定

将按4.5.4.1制备的标准样片放入样品杯，按仪器工作条件（4.5.3）进行测定，取平均值。

4.6  精密度

4.6.1 精密度原始数据及统计分析

精密度数据是在2024年由5家试验室对3个不同稀土元素氧化物量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的稀土元素氧化物量在重复性条件下独立测定6次。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

4.6.2  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外推法求得。

表5  重复性限

| 氧化物 | 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 12.47 | 0.38 |
|  | 15.09 | 0.31 |
|  | 26.15 | 0.40 |
| 氧化铈 | 26.48 | 0.63 |
|  | 27.21 | 0.51 |
|  | 34.63 | 0.57 |
| 氧化镨 | 2.43 | 0.09 |
|  | 2.45 | 0.09 |
|  | 2.73 | 0.10 |
| 氧化钕 | 7.05 | 0.29 |
|  | 7.27 | 0.19 |
|  | 9.27 | 0.21 |
| 氧化钐 | 0.57 | 0.04 |
|  | 0.59 | 0.03 |
|  | 1.77 | 0.06 |
| 氧化铕 | 0.07 | 0.03 |
|  | 0.12 | 0.02 |
|  | 0.28 | 0.03 |
| 氧化钆 | 0.23 | 0.02 |
|  | 0.23 | 0.02 |
|  | 1.07 | 0.07 |
| 氧化钇 | 0.13 | 0.02 |
|  | 0.16 | 0.02 |
|  | 1.61 | 0.06 |

4.6.3  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外推法求得。

表6  再现性限

| 氧化物 | 质量分数/% | 再现性限(r)/% |
| --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 12.47 | 0.42 |
|  | 15.09 | 0.61 |
|  | 26.15 | 0.81 |
| 氧化铈 | 26.48 | 0.84 |
|  | 27.21 | 0.88 |
|  | 34.63 | 0.78 |
| 氧化镨 | 2.43 | 0.15 |
|  | 2.45 | 0.22 |
|  | 2.73 | 0.10 |
| 氧化钕 | 7.05 | 0.30 |
|  | 7.27 | 0.29 |
|  | 9.27 | 0.36 |
| 氧化钐 | 0.57 | 0.08 |
|  | 0.59 | 0.11 |
|  | 1.77 | 0.18 |
| 氧化铕 | 0.07 | 0.03 |
|  | 0.12 | 0.03 |
|  | 0.28 | 0.06 |
| 氧化钆 | 0.23 | 0.06 |
|  | 0.23 | 0.05 |
|  | 1.07 | 0.12 |
| 氧化钇 | 0.13 | 0.05 |
|  | 0.16 | 0.06 |
|  | 1.61 | 0.12 |