铜铅锌原矿和尾矿化学分析方法

第4部分 硫量的测定

高频红外吸收法、燃烧中和滴定法和硫酸钡重量法预审稿编制说明

紫金矿业集团股份有限公司

2024.09

一 、工作简况

1.1 任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2023年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2023〕291号）精神，全国有色金属标准化技术委员会于2023年12月下达了计划号2023-1538T-YS《铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第4部分：硫量的测定  高频红外吸收法、燃烧中和滴定法和硫酸钡重量法》行业标准修订计划，项目完成时间为2025年4月23日。本标准的技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，起草单位为紫金矿业集团股份有限公司有限公司，验证单位为：北矿检测技术股份有限公司、北方铜业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、紫金铜业有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、昆明治金研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、葫芦岛锌业股份有限公司、江西铜业股份有限公司。

1.2 标准编制主要参加单位及任务分工

表1 主要参加单位及任务分工

| 参加单位 | 任务分工 |
| --- | --- |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 负责标准的工作指导、组织协调及编写的技术把关，以及样品收集、起草试验研究，数据处理；标准文本、试验报告和编制说明的撰写。 |
| （一验单位）北矿检测技术股份有限公司、北方铜业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 参与试验方案和试验条件的验证；提供精密度和准确度测试数据；对标准文本提出修改意见。 |
| （二验单位）国标(北京)检验认证有限公司、紫金铜业有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、昆明治金研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、葫芦岛锌业股份有限公司、江西铜业股份有限公司 | 提供精密度测试数据；对标准文本提出修改意见。 |

1.3 标准编制过程

紫金矿业集团股份有限公司在接到本标准制订任务后，组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。主要编制过程分为四个阶段：

1.3.1 调研阶段

起草小组向涉及铜、铅、锌矿石采选的主要单位发出关于铜、铅、锌原矿尾矿中硫含量的调研表，同时查阅了国内外相关硫含量检测方法资料。通过有关资料对比，设计的方法草案为：方法1高频红外吸收法，测定0.10 %～10.0 %的硫。试样于高频感应炉的氧气流中加热燃烧，生成的二氧化硫由氧气载入红外线分析器的测量室，二氧化硫吸收某特定波长的红外能，其吸收能与其浓度成正比，根据检测器接受能量的变化可测得硫质量；方法2 燃烧中和滴定法，测定1.00 %～40.0 %的硫：试样在1250 ℃空气流中燃烧，使各种形态的硫转化为二氧化硫，用过氧化氢溶液吸收并氧化成硫酸，以甲基红与次甲基蓝混合溶液为指示剂，用氢氧化钠标准溶液滴定至溶液由紫色变为亮绿色为终点，根据消耗氢氧化钠的体积计算试样中硫的含量；方法3 硫酸钡重量法，测定0.10 %～40.0 %的硫：试样在780 ℃～800 ℃经无水碳酸钠、氧化锌混合熔剂半熔后,将全部硫转化为可溶性硫酸盐，用水提取,过滤。在稀盐酸介质中，加入氯化钡溶液使硫酸盐生成硫酸钡沉淀,沉淀经过滤、洗涤、灼烧后称重，按硫酸钡的质量计算试样中硫的含量。

1.3.2 任务落实阶段

2023年12月19日，全国有色金属标准化技术委员会在四川省成都市召开了《铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第4部分：硫量的测定 高频红外吸收法、燃烧中和滴定法和硫酸钡重量法》等11项国家和行业标准项目任务落实会议。来自大冶有色设计研究院有限公司、北矿检测技术股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、金川集团股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、昆明冶金研究院有限公司、江西铜业股份有限公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司等50多家单位的70余位代表参加了现场会议。会议落实了参与该标准的一验单位5家，二验单位8家。时间安排为：2024年2月底前，主编单位完成样品准备；6月底前，主编单位完成试验报告，寄送样品，开始验证；8月底，验证的提交验证报告；9月预审；12月审定。

1.3.3 起草阶段

试验人员按照制定的试验计划系统地进行了各项工作。2024年1月底完成样品准备。3月完成试验报告、草案编写，寄送样品。各验证单位开始验证。6月分析验证数据，收集验证单位反馈意见；7月编写预审稿、编制说明等材料。按计划完成起草阶段。

1.3.4 预审阶段

2024年9月24日-26日，全国有色金属标准化技术委员会在柳州召开了标准会议，对《铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第4部分：硫量的测定高频红外吸收法、燃烧中和滴定法和硫酸钡重量法》项目进行了预审。预审主要内容如下：

......

二、标准编制原则

2.1 符合性

本标准是根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定编写。

2.2 适用性和先进性

本标准通过充分调研，结合铜铅锌原矿和尾矿的生产和使用的实际需求，确定测定方法和测定范围，提高了标准的适用性。采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确好、在行业内普及的分析方法，能很好地满足行业铜铅锌原矿和尾矿中硫量的分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

三、确定标准主要内容的论据

编制本标准时，对铜、铅、锌原矿和尾矿组成及含量等进行了全面的调研，样品组成及含量见表2。

表2 铜铅锌原尾矿样品组成表

| 元素 | Al | As | Bi | Ca | Cd | Co | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量范围（%） | 0.62～7.66 | 0～0.95 | 0～0.005 | 0.042～7.20 | 0～0.031 | 0～0.029 | 0～0.071 |
| 元素 | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo | Ni | Pb |
| 含量范围（%） | 0～18.37 | 0.26～41.33 | 0.046～2.37 | 0～0.33 | 0～1.42 | 0～0.060 | 0.～0.78 |
| 元素 | Sb | Sn | Te | Ti | Zn | F | V |
| 含量范围（%） | 0～0.048 | 0～0.006 | 0～0.0044 | 0～0.21 | 0.006～5.75 | 0～0.20 | 0～0.012 |
| 元素 | C | Se | P | In | Ga | Ge | Tl |
| 含量范围（%） | 0～4.5 | 0～0.008 | 0～0.065 | 0～0.002 | 0～0.004 | 0～0.002 | 0～0.004 |

3.1 方法1：高频红外吸收法

3.1.1 试样

根据调研表及方法测定范围，共制备了6个铜、铅、锌原尾矿石试验样品，硫含量0.1%～10 %。为了解试验样品的组成，对试验样品进行了主要成分的分析。按照GB/T 14505《岩石和矿石化学分析方法 总则及一般规定》的相关要求，制备样品粒度不大于0.074 mm。将制备好的样品平摊，按网格法选择9个不同位置点样品，采用本法进行均匀性检查，该试验样均匀性满足此次方法制定所需要求。

3.1.2仪器条件试验

对本试验所用碳硫仪的重要参数进行正交试验，并综合仪器优化程序，选择了本实验室的最佳仪器测量参数。在最优参数条件下，进行灵敏度、检出限、测定下限、线性范围等性能测试。试验结果表明，仪器性能满足测试要求。起草方使用四川赛恩思HCS-808高频红外碳硫仪，优化后仪器参数为清洗时间20 s、加热时间20 s、分析时间35 s、氧气流量2 L/min、分析氧气压力0.055 MPa。

3.1.3 方法条件优化试验

3.1.3.1 助熔剂选择试验

试验结果表明，选用铁＋钨+锡为助熔剂，样品熔融彻底，熔渣表面光滑，分析结果稳定。因此本方法选择钨粒+纯铁+锡粒为助熔剂。

3.1.3.2 助熔剂加入顺序试验

试验结果表明，样品包裹在铁屑中，更利于产生电磁感应涡流，使燃烧充分。因此本方法选择纯铁+样品+纯钨+纯锡的加入顺序。

3.1.4 干扰试验

3.1.4.1单元素干扰试验

高频红外吸收法测定硫，主要存在某些金属氧化物（如铅和锰）对SO2的吸附造成结果偏低，试验结果表明试料中5 mg以下的铅和锰对测定无干扰。

3.1.4.2混合元素干扰试验

根据表2中铜、铅、锌原矿和尾矿样品中各主要金属及非金属含量范围，按表3配制混合干扰物。以硫标准样品S3、S8、硫试验样4#、6#为试样，根据表3加入混合干扰元素进行全流程干扰试验。表4数据结果表明，表3中干扰元素对测定无影响。

表3 混合干扰物的配制

| 干扰物元素 | 杂质含量范围（%） | 杂质最高含量（%） | 加入倍数 | 按0.15g试样量计算干扰物加入量（mg） | 加入物质形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 0～0.95 | 0.95 | 1.5 | 2.82 | 三氧化二砷 |
| Co | 0～0.029 | 0.029 | 1.5 | 0.09 | 三氧化二钴 |
| Fe | 0.26～41.33 | 41.33 | 1.5 | 93.0 | 铁粉 |
| Mn | 0～0.33 | 0.33 | 1.5 | 0.74 | 锰粉 |
| Mo | 0.～1.42 | 1.42 | 1.5 | 4.80 | 三氧化钼 |
| Pb | 0～0.78 | 0.78 | 1.5 | 1.89 | 氧化铅 |
| Sb | 0～0.048 | 0.05 | 1.5 | 0.11 | 锑粉 |
| Se | 0～0.006 | 0.05 | 1.5 | 0.11 | 硒粉 |
| Te | 0～0.0044 | 0.05 | 1.5 | 0.11 | 碲粉 |
| Ti | 0.034～0.21 | 0.21 | 1.5 | 0.79 | 二氧化钛 |
| V | 0.005～0.012 | 0.012 | 1.5 | 0.05 | 五氧化二钒 |

表4 混合干扰试验

| 序号 | 样品编号 | 是否加入混合干扰物 | 硫测试值1(%) | 硫测试值2(%) | 硫平均值（%） | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫标准样品S 3 | 否 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2 |  | 是 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 3 | 硫标准样品S 8 | 否 | 2.72 | 2.64 | 2.68 | 2.11 |
| 4 |  | 是 | 2.65 | 2.69 | 2.67 | 1.06 |
| 5 | 硫试验样4# | 否 | 2.18 | 2.11 | 2.15 | 2.31 |
| 6 |  | 是 | 2.17 | 2.15 | 2.16 | 0.65 |
| 7 | 硫试验样6# | 否 | 6.25 | 6.29 | 6.27 | 0.45 |
| 8 |  | 是 | 6.26 | 6.25 | 6.26 | 0.11 |

3.1.5精密度试验

3.1.5.1 精密度试验数据

10家实验室对6个梯度试验样品，按样品处理方法连续测定5次。表5数据表明，1#样品硫含量较低，2家验证单位测定结果RSD为5%～ 7%之间；其余样品检测结果RSD均小于5 %。说明该方法精密度良好，能够满足分析要求。

表5 各单位精密度试验数据

| 1#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 1# | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.004 | 3.15 |
| 2 | 1# | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.004 | 2.83 |
| 3 | 1# | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.003 | 1.69 |
| 4 | 1# | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.008 | 5.65 |
| 5 | 1# | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.008 | 5.00 |
| 6 | 1# | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.005 | 3.12 |
| 7 | 1# | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.010 | 6.93 |
| 8 | 1# | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.003 | 1.97 |
| 9 | 1# | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.002 | 1.19 |
| 10 | 1# | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.005 | 3.10 |
| 2#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 2# | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.011 | 2.14 |
| 2 | 2# | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.015 | 2.84 |
| 3 | 2# | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.006 | 1.09 |
| 4 | 2# | 0.47 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.024 | 4.76 |
| 5 | 2# | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.008 | 1.64 |
| 6 | 2# | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.013 | 2.59 |
| 7 | 2# | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.007 | 1.29 |
| 8 | 2# | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.003 | 0.61 |
| 9 | 2# | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.008 | 1.38 |
| 10 | 2# | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.010 | 1.77 |
| 3#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 3# | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.005 | 0.56 |
| 2 | 3# | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 1.00 | 0.034 | 3.45 |
| 3 | 3# | 0.99 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.023 | 2.25 |
| 4 | 3# | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.013 | 1.31 |
| 5 | 3# | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.011 | 1.06 |
| 6 | 3# | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 0.010 | 0.93 |
| 7 | 3# | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.037 | 3.58 |
| 8 | 3# | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.008 | 1.00 |
| 9 | 3# | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.012 | 1.23 |
| 10 | 3# | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.011 | 1.10 |
| 5#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 5# | 3.36 | 3.35 | 3.40 | 3.36 | 3.40 | 3.37 | 0.024 | 0.71 |
| 2 | 5# | 3.48 | 3.52 | 3.50 | 3.56 | 3.45 | 3.50 | 0.041 | 1.18 |
| 3 | 5# | 3.45 | 3.44 | 3.48 | 3.41 | 3.49 | 3.46 | 0.032 | 0.92 |
| 4 | 5# | 3.55 | 3.46 | 3.49 | 3.52 | 3.57 | 3.52 | 0.044 | 1.26 |
| 5 | 5# | 3.48 | 3.45 | 3.46 | 3.47 | 3.41 | 3.46 | 0.028 | 0.80 |
| 6 | 5# | 3.34 | 3.34 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | 3.33 | 0.011 | 0.33 |
| 7 | 5# | 3.25 | 3.29 | 3.36 | 3.28 | 3.32 | 3.30 | 0.041 | 1.24 |
| 8 | 5# | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 3.03 | 0.005 | 0.17 |
| 9 | 5# | 3.45 | 3.47 | 3.43 | 3.51 | 3.53 | 3.48 | 0.044 | 1.27 |
| 10 | 5# | 3.48 | 3.62 | 3.60 | 3.52 | 3.48 | 3.54 | 0.067 | 1.89 |
| 6#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 6# | 6.24 | 6.27 | 6.26 | 6.24 | 6.26 | 6.25 | 0.013 | 0.21 |
| 2 | 6# | 6.46 | 6.47 | 6.51 | 6.39 | 6.42 | 6.45 | 0.046 | 0.72 |
| 3 | 6# | 6.42 | 6.41 | 6.40 | 6.41 | 6.45 | 6.42 | 0.017 | 0.27 |
| 4 | 6# | 6.30 | 6.21 | 6.15 | 6.25 | 6.19 | 6.22 | 0.057 | 0.92 |
| 5 | 6# | 6.35 | 6.31 | 6.35 | 6.33 | 6.38 | 6.34 | 0.026 | 0.41 |
| 6 | 6# | 6.41 | 6.58 | 6.56 | 6.45 | 6.51 | 6.50 | 0.071 | 1.09 |
| 7 | 6# | 6.22 | 6.19 | 6.37 | 6.25 | 6.31 | 6.27 | 0.072 | 1.15 |
| 9 | 6# | 6.45 | 6.51 | 6.47 | 6.52 | 6.44 | 6.48 | 0.039 | 0.60 |
| 10 | 6# | 6.44 | 6.41 | 6.42 | 6.36 | 6.42 | 6.25 | 0.031 | 0.49 |
| 7#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 7# | 10.62 | 10.59 | 10.59 | 10.60 | 10.59 | 10.60 | 0.013 | 0.12 |
| 2 | 7# | 10.56 | 10.58 | 10.54 | 10.60 | 10.49 | 10.55 | 0.042 | 0.40 |
| 3 | 7# | 10.80 | 10.78 | 10.88 | 10.90 | 10.79 | 10.83 | 0.056 | 0.51 |
| 4 | 7# | 10.35 | 10.49 | 10.43 | 10.42 | 10.50 | 10.44 | 0.061 | 0.58 |
| 5 | 7# | 10.87 | 10.83 | 10.79 | 10.86 | 10.81 | 10.83 | 0.032 | 0.29 |
| 6 | 7# | 10.74 | 10.76 | 10.80 | 10.72 | 10.90 | 10.78 | 0.073 | 0.68 |
| 7 | 7# | 10.88 | 10.95 | 11.35 | 11.06 | 10.98 | 11.04 | 0.183 | 1.66 |
| 9 | 7# | 10.89 | 10.86 | 10.82 | 10.85 | 10.84 | 10.85 | 0.022 | 0.21 |
| 10 | 7# | 10.43 | 10.61 | 10.60 | 10.57 | 10.47 | 10.54 | 0.081 | 0.77 |

3.1.5.2 重复性和再现性

根据GB/T 6379.2—2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》对10家实验室精密度数据进行统计、分析和处理，同时结合同类型标准方法重复性限与再现性限对部分数据进行剔除，计算重复性限和再现性限，结果见表6和表7。

表6 重复性限

| ω（S）/% | 0.15 | 0.52 | 1.00 | 3.44 | 6.37 | 10.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| 建议调整r/% | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |

表7再现性限

| ω（S）/% | 0.15 | 0.52 | 1.00 | 3.44 | 6.37 | 10.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.26 | 0.32 | 0.41 |
| 建议调整R/% | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.26 | 0.35 | 0.45 |

3.1.6 准确度试验

3.1.6.1 试验样加纯标准的全过程加标回收试验

选择硫试验样4#、6#加入一定量硫酸钾基准物质进行全流程加标回收试验，回收率在99.1%～101.3 %，准确度较好。

3.1.6.2 标准物质检测结果

按照试验步骤对不同类型的标准物质进行测定。表8数据表明，本方法具有较高的准确度。

表8 标准物质测定结果

| 样品名称 | 样品编号 | 硫标准值（%） | 硫测试值（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳素比色钢 | GBW01201 | 0.031 | 0.031 |
| 铜矿石 | GBW07234 | 0.14 | 0.14 |
| 铅矿石 | GBW07236 | 0.38 | 0.38 |
| 铜矿石 | GBW07233 | 0.72 | 0.73 |
| 钼矿石 | GBW07238 | 1.64 | 1.65 |
| 钨矿石 | GBW07240 | 3.12 | 3.13 |
| 多金属贫矿石 | GBW07163 | 6.74 | 6.74 |

3.1.6.3 不同方法检测结果比对

选择5个实验样品，采用本方法与方法2燃烧中和滴定法和方法3硫酸钡重量法比对。表9数据表明，本方法具有较高的准确度。

表9 方法对比                     单位：%（质量分数）

| 方法 | 硫试验样1# | 硫试验样2# | 硫试验样3# | 硫试验样5# | 硫试验样7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本方法（高频红外吸收法） | 0.14 | 0.51 | 0.98 | 3.37 | 10.60 |
| 硫酸钡重量法 | 0.15 | —— | 0.99 | 3.33 | 10.51 |
| 燃烧-中和滴定法 | —— | 0.52 | 0.97 | 3.41 | 10.60 |

3.1.7 验证单位反馈意见

表10 意见内容及处理意见表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频红外吸收法试验报告 2.5.6.1 标准配制 | ## 1.因标准样品的配制会直接影响测定结果，建议细化标准样品制定过程，增加标准样品的均匀性测试及定值过程 ## 2.建议采用留样定值后，用作标准样品绘制曲线。 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 1.采纳。 2.不采纳。留样定值后可作为内部监控样品。绘制曲线的应选择可溯源的标准物质。 |
|  |  | 1.增加标准物质选择的条件试验； 2.直接使用合适的标准物质或标准样品进行实验。减少实验中引入的不确定度和误差。 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 1.采纳。 2.不采纳。现有标准物质的覆盖面不够，需配制标准曲线。 |
|  |  | 配置低浓度曲线时，硫酸钾称样量太小，硫酸钾和二氧化硅称样量相差太大，两种药品不容易混匀，影响实验效率。 | 北矿检测技术有限公司 | 配置的最低点0.05%硫标准样品，经多次混匀后均匀性检查合格。 |
| 2 | 高频红外吸收法试验报告 3.3.1 助熔剂选择 | 由数据得知，不改变另外两种助熔剂加入量的情况下，纯铁助熔剂加入量变为0.3g，不影响测量数据。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳。 |
| 3 | 高频红外吸收法试验报告 3.4.3 混合干扰 | 配置混合干扰物时，部分物质称样量太少，难以准确称量，物质质量不准容易影响实验结论。 | 北矿检测技术有限公司 | 实际配置时按比例配制大份量的混合干扰物，减少称量误差。 |

3.2 方法2 燃烧中和滴定法

3.2.1 试样

根据调研表及方法测定范围，共制备了7个铜、铅、锌原矿尾矿试验样品，硫含量0.5 %～40 %。为了解试验样品的组成，特对试验样品进行了主要成分的分析。按照GB/T 14505《岩石和矿石化学分析方法 总则及一般规定》的相关要求，制备样品粒度不大于0.074 mm。将制备好的样品平摊，按网格法选择9个不同位置点样品，采用本法进行均匀性检查，该试验样均匀性满足此次方法制定所需要求。

3.2.2 方法条件试验

对本方法的试样量、燃烧温度、标定物质选择等进行条件试验。试验结果表明，为确保样品代表性、滴定体积合理，根据试样中硫含量选择试样量为0.1 g～0.5 g。燃烧温度1200 ℃～1300 ℃时，样品测定结果基本一致，考虑瓷管的耐高温特性和使用寿命，本方法选择燃烧温度为1250 ℃。测定不同类型矿石国家标准物质中硫，采用邻苯二甲酸氢钾基准物质为标定物质，检测结果明显偏低；采用硫酸铅基准物质，测定结果与标准值符合。本方法选择硫酸铅基准物质作为标定物质。

3.2.3干扰试验

3.2.3.1单元素干扰试验

燃烧中和滴定法测定硫，主要的干扰元素为碳、氟。试验结果表明：试料中小于30 mg的碳对硫的测定无影响；试料中氟含量大于1 mg时干扰硫的测定，应选择其它方法测定硫的含量。

3.2.3.2混合元素干扰

根据表2中铜、铅、锌原矿和尾矿样品中各主要金属及非金属含量范围，按表11配制混合干扰物。以硫试验样4#、8#为试样，根据表11加入混合干扰元素进行全流程干扰试验。表12数据结果表明，表11 中干扰元素对测定无影响。

表11 混合干扰物的配制

| 干扰物元素 | 杂质含量范围（%） | 杂质最高含量（%） | 加入倍数 | 按0.5g试样量计算干扰物加入量（mg） | 加入物质形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 0～0.95 | 0.95 | 1.5 | 9.4 | 三氧化二砷 |
| Co | 0～0.029 | 0.029 | 1.5 | 0.3 | 三氧化二钴 |
| Fe | 0.26～41.33 | 41.33 | 1.5 | 310.0 | 铁粉 |
| Mn | 0～0.33 | 0.33 | 1.5 | 2.5 | 锰粉 |
| Mo | 0.～1.42 | 1.42 | 1.5 | 16.0 | 三氧化钼 |
| Pb | 0～0.78 | 0.78 | 1.5 | 6.3 | 氧化铅 |
| Sb | 0～0.048 | 0.05 | 1.5 | 0.4 | 锑粉 |
| Se | 0～0.006 | 0.05 | 1.5 | 0.4 | 硒粉 |
| Te | 0～0.0044 | 0.05 | 1.5 | 0.4 | 碲粉 |
| Ti | 0.034～0.21 | 0.21 | 1.5 | 2.6 | 二氧化钛 |
| V | 0.005～0.012 | 0.012 | 1.5 | 0.2 | 五氧化二钒 |

表12 混合干扰试验

| 序号 | 样品编号 | 试验现象 | 是否加入混合干扰物 | 硫测试值1(%) | 硫测试值2(%) | 硫平均值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫试验样4# | 无 | 否 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| 2 |  | 燃烧时间延长，此结果为燃烧时间约15min | 是 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| 3 | 硫试验样8# | 无 | 否 | 16.71 | 16.70 | 16.71 |
| 4 |  | 燃烧时间延长，此结果为燃烧时间约15min | 是 | 16.68 | 16.71 | 16.70 |

3.2.4 精密度试验

3.2.4.1 精密度试验数据

11家实验室对7个梯度试验样品，按样品处理方法连续测定5次。如表13数据表明，仅有1家实验室2#样品测定结果RSD为5.53 %，其余检测结果RSD均小于5 %。说明该方法精密度良好，能够满足分析要求。

表13 各单位精密度试验数据

| 2#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 2# | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.004 | 0.86 |
| 2 | 2# | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.019 | 3.65 |
| 3 | 2# | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.003 | 0.53 |
| 4 | 2# | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.011 | 2.24 |
| 5 | 2# | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.001 | 0.28 |
| 6 | 2# | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.005 | 0.93 |
| 7 | 2# | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.012 | 2.32 |
| 8 | 2# | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.008 | 1.60 |
| 9 | 2# | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.030 | 5.53 |
| 10 | 2# | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.009 | 1.68 |
| 11 | 2# | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.004 | 0.86 |
| 3#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 3# | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.005 | 0.56 |
| 2 | 3# | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.013 | 1.39 |
| 3 | 3# | 1.03 | 1.05 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 0.025 | 2.44 |
| 4 | 3# | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.008 | 0.86 |
| 5 | 3# | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.006 | 0.60 |
| 6 | 3# | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.005 | 0.49 |
| 7 | 3# | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.10 | 1.05 | 1.07 | 0.022 | 2.01 |
| 8 | 3# | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 0.022 | 2.11 |
| 9 | 3# | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.016 | 1.72 |
| 10 | 3# | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 0.014 | 1.35 |
| 11 | 3# | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.005 | 0.57 |
| 5#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 5# | 3.40 | 3.38 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.41 | 0.022 | 0.64 |
| 2 | 5# | 3.37 | 3.37 | 3.40 | 3.41 | 3.42 | 3.39 | 0.023 | 0.68 |
| 3 | 5# | 3.42 | 3.41 | 3.41 | 3.43 | 3.41 | 3.41 | 0.008 | 0.24 |
| 4 | 5# | 3.45 | 3.51 | 3.49 | 3.58 | 3.47 | 3.50 | 0.047 | 1.33 |
| 5 | 5# | 3.45 | 3.45 | 3.47 | 3.44 | 3.48 | 3.46 | 0.014 | 0.42 |
| 6 | 5# | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.42 | 3.42 | 3.43 | 0.011 | 0.33 |
| 7 | 5# | 3.40 | 3.45 | 3.37 | 3.45 | 3.35 | 3.40 | 0.046 | 1.35 |
| 8 | 5# | 3.45 | 3.44 | 3.35 | 3.25 | 3.38 | 3.37 | 0.081 | 2.40 |
| 9 | 5# | 3.54 | 3.61 | 3.57 | 3.57 | 3.53 | 3.56 | 0.031 | 0.88 |
| 10 | 5# | 3.45 | 3.47 | 3.46 | 3.47 | 3.46 | 3.46 | 0.009 | 0.25 |
| 11 | 5# | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.52 | 3.51 | 3.51 | 0.005 | 0.16 |
| 7#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 7# | 10.61 | 10.58 | 10.59 | 10.61 | 10.59 | 10.60 | 0.013 | 0.13 |
| 2 | 7# | 10.43 | 10.44 | 10.40 | 10.49 | 10.36 | 10.42 | 0.048 | 0.46 |
| 3 | 7# | 10.87 | 10.82 | 10.82 | 10.83 | 10.86 | 10.84 | 0.022 | 0.20 |
| 4 | 7# | 10.35 | 10.47 | 10.49 | 10.38 | 10.44 | 10.42 | 0.056 | 0.54 |
| 5 | 7# | 10.86 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.84 | 10.85 | 0.008 | 0.08 |
| 6 | 7# | 10.71 | 10.65 | 10.72 | 10.70 | 10.67 | 10.69 | 0.029 | 0.27 |
| 7 | 7# | 10.86 | 10.76 | 10.95 | 10.79 | 10.80 | 10.83 | 0.075 | 0.69 |
| 8 | 7# | 10.87 | 10.95 | 11.00 | 10.73 | 11.03 | 10.92 | 0.120 | 1.10 |
| 9 | 7# | 10.52 | 10.68 | 10.65 | 10.80 | 10.59 | 10.65 | 0.105 | 0.98 |
| 10 | 7# | 10.87 | 10.51 | 10.65 | 10.71 | 11.03 | 10.75 | 0.198 | 1.84 |
| 11 | 7# | 10.70 | 10.74 | 10.64 | 10.76 | 10.67 | 10.70 | 0.049 | 0.46 |
| 9#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 9# | 24.50 | 24.45 | 24.53 | 24.49 | 24.48 | 24.49 | 0.029 | 0.12 |
| 2 | 9# | 24.12 | 24.10 | 24.24 | 24.29 | 24.19 | 24.19 | 0.080 | 0.33 |
| 3 | 9# | 24.47 | 24.41 | 24.50 | 24.48 | 24.40 | 24.45 | 0.045 | 0.18 |
| 4 | 9# | 24.36 | 24.26 | 24.34 | 24.41 | 24.34 | 24.34 | 0.057 | 0.23 |
| 5 | 9# | 24.39 | 24.33 | 24.36 | 24.34 | 24.36 | 24.35 | 0.022 | 0.09 |
| 6 | 9# | 24.54 | 24.42 | 24.40 | 24.45 | 24.40 | 24.44 | 0.059 | 0.24 |
| 7 | 9# | 24.72 | 24.79 | 24.63 | 24.65 | 24.63 | 24.68 | 0.068 | 0.28 |
| 8 | 9# | 24.32 | 24.50 | 24.21 | 24.43 | 24.35 | 24.36 | 0.110 | 0.45 |
| 9 | 9# | 24.58 | 24.56 | 24.53 | 24.35 | 24.54 | 24.51 | 0.093 | 0.38 |
| 10 | 9# | 24.17 | 24.19 | 24.21 | 24.37 | 24.19 | 24.23 | 0.083 | 0.34 |
| 11 | 9# | 24.64 | 24.69 | 24.70 | 24.62 | 24.76 | 24.68 | 0.055 | 0.22 |
| 10#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 10# | 34.40 | 34.44 | 34.52 | 34.55 | 34.58 | 34.50 | 0.076 | 0.22 |
| 2 | 10# | 34.96 | 34.77 | 34.77 | 34.95 | 34.76 | 34.84 | 0.103 | 0.30 |
| 3 | 10# | 34.42 | 34.47 | 34.43 | 34.52 | 34.48 | 34.46 | 0.042 | 0.12 |
| 4 | 10# | 34.49 | 34.34 | 34.39 | 34.43 | 34.48 | 34.42 | 0.060 | 0.17 |
| 5 | 10# | 34.74 | 34.81 | 34.82 | 34.77 | 34.77 | 34.78 | 0.031 | 0.09 |
| 6 | 10# | 34.58 | 34.57 | 34.59 | 34.62 | 34.63 | 34.60 | 0.023 | 0.07 |
| 7 | 10# | 34.50 | 34.54 | 34.60 | 34.50 | 34.46 | 34.52 | 0.054 | 0.16 |
| 8 | 10# | 34.38 | 34.45 | 34.23 | 34.19 | 34.38 | 34.33 | 0.111 | 0.32 |
| 9 | 10# | 34.70 | 34.63 | 34.69 | 34.60 | 34.56 | 34.64 | 0.059 | 0.17 |
| 10 | 10# | 34.24 | 34.20 | 34.19 | 34.37 | 34.26 | 34.25 | 0.069 | 0.20 |
| 11 | 10# | 34.78 | 34.89 | 34.81 | 34.85 | 34.94 | 34.85 | 0.063 | 0.18 |
| 11#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 11# | 42.55 | 42.48 | 42.48 | 42.51 | 42.52 | 42.51 | 0.029 | 0.07 |
| 2 | 11# | 42.54 | 42.50 | 42.61 | 42.63 | 42.62 | 42.58 | 0.057 | 0.13 |
| 3 | 11# | 42.92 | 42.97 | 42.91 | 42.94 | 42.97 | 42.94 | 0.029 | 0.07 |
| 4 | 11# | 42.20 | 42.24 | 42.26 | 42.35 | 42.28 | 42.26 | 0.059 | 0.14 |
| 5 | 11# | 43.12 | 43.11 | 43.18 | 43.15 | 43.09 | 43.13 | 0.036 | 0.08 |
| 6 | 11# | 42.38 | 42.42 | 42.50 | 42.45 | 42.43 | 42.44 | 0.044 | 0.10 |
| 7 | 11# | 42.75 | 42.60 | 42.78 | 42.68 | 42.65 | 42.69 | 0.072 | 0.17 |
| 8 | 11# | 42.46 | 42.39 | 42.43 | 42.29 | 42.09 | 42.33 | 0.150 | 0.35 |
| 9 | 11# | 42.41 | 42.27 | 42.40 | 42.28 | 42.54 | 42.38 | 0.111 | 0.26 |
| 10 | 11# | 42.23 | 42.29 | 42.37 | 42.32 | 42.40 | 42.32 | 0.067 | 0.16 |
| 11 | 11# | 42.76 | 42.62 | 42.61 | 42.66 | 42.67 | 42.66 | 0.059 | 0.14 |

3.2.4.2重复性和再现性

根据GB/T 6379.2—2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》对11家实验室精密度数据进行统计、分析和处理，同时结合同类型标准方法重复性限与再现性限对部分数据进行人工剔除，计算重复性限和再现性限，结果见表14和表15。

表14 重复性限

| ω（S）/% | 0.52 | 1.00 | 3.46 | 10.72 | 24.40 | 34.56 | 42.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.19 |
| 调整r/% | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |

表15 再现性限

| ω（S）/% | 0.52 | 1.00 | 3.46 | 10.72 | 24.40 | 34.56 | 42.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.43 |
| 调整R/% | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |

3.2.5准确度试验

3.2.5.1试验样加纯标准的全过程加标回收试验

选择硫试验样7#、8#加入一定量硫酸铅基准物质进行全流程加标回收试验，回收率在99.1%～101.3%，准确度较好。

3.2.5.2 标准物质检测结果

按照试验步骤对不同类型矿石标准物质进行测定。表16数据表明，本方法具有较高的准确度。

表16 标准物质测定结果比对

| 样品名称 | 样品编号 | 硫测定值（%） | 硫标准值（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 多金属贫矿石成分标准物质 | GBW07162 | 2.66 | 2.67 |
| 多金属矿石成分标准物质 | GBW07163 | 6.75 | 6.74 |
| 富铜（银）矿石成分标准物质 | GBW07164 | 5.96 | 5.95 |
| 富铅锌矿石成分标准物质 | GBW07165 | 29.03 | 29.00 |
| 锑矿石成分标准物质 | GBW07176 | 14.38 | 14.39 |
| 菱铁矿成分标准物质 | GBW07222a | 1.47 | 1.46 |
| 钼矿石成分标准物质 | GBW07285 | 4.07 | 4.06 |

3.2.5.2 不同方法检测结果比对

选择5个试验样品，采用本方法与方法1高频红外吸收法和方法3硫酸钡重量法比对。表17数据表明，本方法具有较高的准确度。

表17 方法对比                     单位：%（质量分数）

| 方法 | 硫试验样2# | 硫试验样3# | 硫试验样5# | 硫试验样7# | 硫试验样9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高频红外吸收法 | 0.51 | 0.98 | 3.37 | 10.60 | —— |
| 本方法（燃烧-中和法） | 0.52 | 0.97 | 3.41 | 10.60 | 24.49 |
| 硫酸钡重量法 | —— | 0.99 | 3.33 | 10.51 | 24.38 |

3.2.6 验证单位反馈意见

表18 意见内容及处理意见表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧中和滴定法范围 | 滴定含量0.5%的硫，滴定体积较小且燃烧时间长，对结果稳定性存在影响，建议提高方法范围下限。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳。 |
| 2 | 燃烧中和滴定法试验报告 3.2条件试验 | - 试验现象中指出了具体的燃烧时间，说明燃烧时间对测定结果也存在影响，建议增加燃烧时间的影响试验。 | 北矿检测技术有限公司 | - 不采纳。不同燃烧温度，会导致不同燃烧时间。试验结果表明，燃烧温度1200℃～1300℃时样品测定结果基本一致。本试验选择燃烧温度为1250℃。方法以吸收液变为亮绿色不再变紫红色为止作为终点，不是以燃烧多长时间为终点。 |
|  |  | - 称样量0.5g时，是否对燃烧效果存在影响，也建议进行称样量的燃烧试验。 |  | - 采纳。 |
| 3 | 燃烧中和滴定法试验报告 3.3干扰实验 | 干扰试验中，根据样品中氯、碳的含量，建议是否补充其干扰试验。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳。 |

3.3 方法3 硫酸钡重量法

3.3.1 试样

根据调研表及方法测定范围，共制备了7个铜、铅、锌原矿尾矿试验样品，硫含量在0.1%～40 %。为了解试验样品的组成，特对试验样品进行了主要成分的分析。按照GB/T 14505《岩石和矿石化学分析方法 总则及一般规定》的相关要求，制备样品粒度不大于0.074 mm。为检查硫试验样品的均匀性，将制备好的样品平摊，按网格法选择9个不同位置点样品，采用本法进行均匀性检查，该试验样均匀性满足此次方法制定所需要求。

3.3.2 方法条件试验

本方法对试样烧结温度进行了条件试验。试验结果表明：烧结温度750 ℃～850 ℃，检测结果一致，但850 ℃时样品结块较严重。本试验选择烧结温度为780 ℃～800 ℃。

3.3.3干扰试验

3.3.3.1单元素干扰试验

硫酸钡重量法测定硫，主要的干扰元素包括钼、钨、氟。试验结果表明，试料中小于10 mg的钼、钨、氟对硫测定无影响。

3.3.3.2混合元素干扰试验

根据表2中铜、铅、锌原矿和尾矿样品中各主要金属及非金属含量范围，按表19配制混合干扰物。以硫试验样7#、8#为试样，根据表19加入混合干扰元素进行全流程干扰试验。表20数据结果表明，表19中干扰元素对测定无影响。

表19 混合干扰物的配制

| 干扰物元素 | 杂质含量范围（%） | 杂质最高含量（%） | 加入倍数 | 按1g试样量计算干扰物加入量（mg） | 加入物质形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 0～0.95 | 0.95 | 1.5 | 18.8 | 三氧化二砷 |
| Co | 0～0.029 | 0.029 | 1.5 | 0.6 | 三氧化二钴 |
| Fe | 0.26～41.33 | 41.33 | 1.5 | 620.0 | 铁粉 |
| Mn | 0～0.33 | 0.33 | 1.5 | 4.9 | 锰粉 |
| Mo | 0.～1.42 | 1.42 | 1.5 | 32.0 | 三氧化钼 |
| Pb | 0～0.78 | 0.78 | 1.5 | 12.6 | 氧化铅 |
| Sb | 0～0.048 | 0.05 | 1.5 | 0.7 | 锑粉 |
| Se | 0～0.006 | 0.05 | 1.5 | 0.7 | 硒粉 |
| Te | 0～0.0044 | 0.05 | 1.5 | 0.7 | 碲粉 |
| Ti | 0.034～0.21 | 0.21 | 1.5 | 5.3 | 二氧化钛 |
| V | 0.005～0.012 | 0.012 | 1.5 | 0.3 | 五氧化二钒 |

表20 混合干扰试验

| 序号 | 样品编号 | 试验现象 | 是否加入混合干扰物 | 硫测试值1(%) | 硫测试值2(%) | 硫平均值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫试验样7# | 无 | 否 | 10.44 | 10.40 | 10.42 |
| 2 |  | 无 | 是 | 10.43 | 10.42 | 10.43 |
| 3 | 硫试验样8# | 无 | 否 | 16.47 | 16.63 | 16.55 |
| 4 |  | 无 | 是 | 16.55 | 16.61 | 16.58 |

3.3.4 精密度试验

3.3.4.1 精密度试验数据

9家实验室对7个梯度试验样品，按样品处理方法连续测定5次。表21数据表明，1#样品硫含量较低，2家验证单位测定结果RSD为7%～ 15%；1家验证单位2#样品测定结果RSD为5.14 %；其余样品检测结果RSD均小于5 %。说明该方法精密度良好，能够满足分析要求。

表21 各单位精密度试验数据

| 1#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 1# | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.004 | 2.94 |
| 2 | 1# | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.004 | 3.02 |
| 3 | 1# | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.004 | 2.42 |
| 4 | 1# | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.007 | 4.71 |
| 5 | 1# | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.006 | 4.42 |
| 6 | 1# | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.002 | 1.57 |
| 7 | 1# | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.003 | 2.15 |
| 8 | 1# | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.011 | 7.92 |
| 9 | 1# | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.021 | 14.40 |
| 3#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 3# | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.011 | 1.15 |
| 2 | 3# | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.011 | 1.18 |
| 3 | 3# | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.015 | 1.50 |
| 4 | 3# | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 0.024 | 2.48 |
| 5 | 3# | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.018 | 1.79 |
| 6 | 3# | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.012 | 1.20 |
| 7 | 3# | 1.03 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 0.014 | 1.36 |
| 8 | 3# | 1.11 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.08 | 1.04 | 0.054 | 5.14 |
| 9 | 3# | 0.95 | 0.99 | 0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.93 | 0.046 | 4.99 |
| 5#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 5# | 3.34 | 3.32 | 3.30 | 3.35 | 3.33 | 3.33 | 0.019 | 0.58 |
| 2 | 5# | 3.45 | 3.41 | 3.48 | 3.40 | 3.42 | 3.43 | 0.033 | 0.95 |
| 3 | 5# | 3.45 | 3.35 | 3.39 | 3.45 | 3.35 | 3.40 | 0.051 | 1.50 |
| 4 | 5# | 3.47 | 3.68 | 3.51 | 3.49 | 3.64 | 3.56 | 0.095 | 2.68 |
| 5 | 5# | 3.46 | 3.41 | 3.49 | 3.42 | 3.42 | 3.44 | 0.032 | 0.93 |
| 6 | 5# | 3.43 | 3.42 | 3.40 | 3.41 | 3.42 | 3.42 | 0.013 | 0.38 |
| 7 | 5# | 3.26 | 3.25 | 3.21 | 3.18 | 3.21 | 3.22 | 0.033 | 1.03 |
| 8 | 5# | 3.25 | 3.27 | 3.26 | 3.40 | 3.32 | 3.30 | 0.062 | 1.88 |
| 9 | 5# | 3.37 | 3.42 | 3.40 | 3.44 | 3.40 | 3.41 | 0.026 | 0.77 |
| 7#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 7# | 10.44 | 10.66 | 10.43 | 10.55 | 10.49 | 10.51 | 0.094 | 0.90 |
| 2 | 7# | 10.51 | 10.45 | 10.43 | 10.48 | 10.42 | 10.46 | 0.037 | 0.35 |
| 3 | 7# | 10.82 | 10.89 | 10.82 | 10.85 | 10.67 | 10.81 | 0.085 | 0.79 |
| 4 | 7# | 10.47 | 10.68 | 10.70 | 10.54 | 10.66 | 10.61 | 0.100 | 0.94 |
| 5 | 7# | 10.47 | 10.43 | 10.52 | 10.44 | 10.53 | 10.48 | 0.046 | 0.44 |
| 6 | 7# | 10.72 | 10.67 | 10.63 | 10.68 | 10.65 | 10.67 | 0.034 | 0.32 |
| 7 | 7# | 10.70 | 10.75 | 10.81 | 10.72 | 10.80 | 10.75 | 0.047 | 0.44 |
| 8 | 7# | 10.70 | 10.65 | 10.78 | 10.83 | 10.50 | 10.69 | 0.128 | 1.20 |
| 9 | 7# | 10.86 | 10.94 | 10.81 | 10.97 | 10.70 | 10.86 | 0.108 | 0.99 |
| 9#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 9# | 24.42 | 24.43 | 24.34 | 24.39 | 24.32 | 24.38 | 0.048 | 0.20 |
| 2 | 9# | 24.57 | 24.38 | 24.26 | 24.55 | 24.17 | 24.39 | 0.176 | 0.72 |
| 3 | 9# | 24.46 | 24.43 | 24.44 | 24.44 | 24.46 | 24.45 | 0.012 | 0.05 |
| 4 | 9# | 24.66 | 24.57 | 24.21 | 24.19 | 24.30 | 24.39 | 0.215 | 0.88 |
| 5 | 9# | 24.41 | 24.27 | 24.32 | 24.39 | 24.31 | 24.34 | 0.060 | 0.25 |
| 6 | 9# | 24.39 | 24.61 | 24.44 | 24.35 | 24.35 | 24.43 | 0.107 | 0.44 |
| 7 | 9# | 24.36 | 24.42 | 24.41 | 24.50 | 24.57 | 24.45 | 0.083 | 0.34 |
| 8 | 9# | 24.38 | 24.57 | 24.31 | 24.41 | 24.46 | 24.43 | 0.097 | 0.40 |
| 9 | 9# | 24.56 | 24.32 | 24.21 | 24.52 | 24.29 | 24.38 | 0.152 | 0.62 |
| 10#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 10# | 34.52 | 34.18 | 34.21 | 34.30 | 34.34 | 34.31 | 0.134 | 0.39 |
| 2 | 10# | 34.83 | 34.78 | 34.97 | 34.98 | 34.93 | 34.90 | 0.089 | 0.25 |
| 3 | 10# | 34.52 | 34.47 | 34.57 | 34.55 | 34.50 | 34.52 | 0.038 | 0.11 |
| 4 | 10# | 34.12 | 34.49 | 34.28 | 34.67 | 34.55 | 34.42 | 0.220 | 0.64 |
| 5 | 10# | 34.75 | 34.67 | 34.93 | 34.73 | 34.68 | 34.75 | 0.105 | 0.30 |
| 6 | 10# | 34.73 | 34.54 | 34.63 | 34.67 | 34.60 | 34.63 | 0.074 | 0.21 |
| 7 | 10# | 34.82 | 34.75 | 34.80 | 34.95 | 34.98 | 34.86 | 0.100 | 0.29 |
| 8 | 10# | 34.22 | 34.44 | 34.39 | 34.33 | 34.45 | 34.37 | 0.094 | 0.27 |
| 9 | 10# | 35.13 | 35.11 | 34.76 | 34.78 | 34.99 | 34.95 | 0.176 | 0.50 |
| 11#样品精密度试验数据（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室i | 样品编号 | n |  |  |  |  | 平均值 | SD | RSD% |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | 11# | 42.17 | 42.40 | 42.49 | 42.48 | 42.37 | 42.38 | 0.129 | 0.30 |
| 2 | 11# | 42.25 | 42.42 | 43.04 | 42.91 | 42.69 | 42.66 | 0.329 | 0.77 |
| 3 | 11# | 42.82 | 42.79 | 42.81 | 42.73 | 42.70 | 42.77 | 0.056 | 0.13 |
| 4 | 11# | 43.07 | 42.82 | 42.57 | 42.94 | 42.67 | 42.81 | 0.201 | 0.47 |
| 5 | 11# | 42.96 | 43.07 | 43.13 | 43.14 | 43.10 | 43.08 | 0.074 | 0.17 |
| 6 | 11# | 42.39 | 42.62 | 42.54 | 42.46 | 42.44 | 42.49 | 0.091 | 0.21 |
| 7 | 11# | 42.84 | 42.81 | 42.88 | 42.93 | 43.01 | 42.89 | 0.079 | 0.18 |
| 8 | 11# | 42.43 | 42.59 | 42.26 | 42.34 | 42.31 | 42.39 | 0.130 | 0.31 |
| 9 | 11# | 42.36 | 42.37 | 42.64 | 42.22 | 42.66 | 42.45 | 0.192 | 0.45 |

3.3.4.2重复性和再现性

根据GB/T 6379.2—2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》对9家实验室精密度数据进行统计、分析和处理，同时结合同类型标准方法重复性限与再现性限对部分数据进行人工剔除，计算重复性限和再现性限，结果见表22和表23。

表22 重复性限

| ω（S）/% | 0.15 | 1.00 | 3.39 | 10.62 | 24.40 | 34.64 | 42.55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.40 |
| 建议调整r/% | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.22 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |

表23 再现性限

| ω（S）/% | 0.15 | 1.00 | 3.39 | 10.62* | 24.40 | 34.64 | 42.55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.42* | 0.35 | 0.59 | 0.66 |
| 建议调整R/% | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.25* | 0.38 | 0.59 | 0.66 |

3.3.5 准确度试验

3.3.5.1试验样加纯标准的全过程加标回收试验

选择硫试验样7#、8#加入一定量硫酸钾基准物质进行全流程加标回收试验，回收率在99.7 %～101.2 %，准确度较好。

3.3.5.2标准物质检测结果

按照试验步骤对不同类型矿石标准物质进行测定。表24数据表明，本方法具有较高的准确度。

表24 方法对比

| 样品名称 | 标样编号 | 测定值（%） | 参考值（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 多金属矿石成分标准物质 | GBW07163 | 6.74 | 6.74 |
| 富铅锌矿石成分标准物质 | GBW07165 | 28.91 | 29.00 |

3.3.5.3 不同方法之间的检测结果比对

选择5个试验样品，采用本方法与方法1高频红外吸收法和方法2燃烧-中和法比对。表25数据表明，本方法具有较高的准确度。

表25 方法对比                     单位：%（质量分数）

| 方法 | 硫试验样1# | 硫试验样3# | 硫试验样5# | 硫试验样7# | 硫试验样9# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高频红外吸收法 | 0.14 | 0.98 | 3.37 | 10.60 | —— |
| 燃烧-中和法 | —— | 0.97 | 3.41 | 10.60 | 24.49 |
| 本方法（硫酸钡重量法） | 0.15 | 0.99 | 3.33 | 10.51 | 24.38 |

3.3.6 验证单位反馈的意见

验证单位反馈的意见与处理意见见表26。

表26  意见内容及处理意见表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸钡重量法 试验报告 2.1 | 混合溶剂中并未使用高锰酸钾。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳。 |
| 2 | 硫酸钡重量法 试验报告 2.4.3.1 2.4.3.4 2.4.3.5 实验操作 | 1.将试料（2.3.1）置于预先盛有6g～8g混合熔剂（2.2.2）30 mL瓷坩埚中，搅拌均匀”，建议增加混匀器具，改成“将试料（2.3.1）置于预先盛有6g～8g混合熔剂（2.2.2）30 mL瓷坩埚中，用玻璃棒搅拌均匀”。 2.操作过程中，对于含硫量低的样品6-8g的混合溶剂，使用量过多，在出炉浸取的过程融块粘在坩埚壁上，不易脱落，且在煮沸过程中因固体物质较多易迸溅。 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | - 1.不采纳。用适当器具搅拌皆可，不需要限定玻璃棒。 - 2.样品含量高低未知，可以使用玻璃棒分散熔块。 |
|  |  | - 1.操作过程中，已自检洗涤的热水及承接洗液的烧杯中不存在使硝酸银溶液沉淀的物质，但在用热水洗涤沉淀数次且洗涤溶液体积过400mL（不包含样品滤液本身体积），依旧有白色沉淀析出。 - 2.氯化钡浓度高，硫酸钡沉淀容易细或无定形；可使用其热溶液；氯化钡加入量建议以梯度形式，低含量硫比例～300倍左右。 - 3.低含量硫测定残留氧化锌偏多，小漏斗清洗不方便，易导致清洗不干净，导致结果偏低。 - 4.陈化时间建议拉长。 - 5.建议加入没过坩埚的热水放入超声，有些矿粘底。 - 6.沉淀清洗体积需控制250-300ml，最好进行标注。 - 7.加入氯化钡后，保持煮沸状态不少于30min。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1.不采纳。方法中写明直到用硝酸银溶液检验至无白色沉淀为洗净。 2.不采纳。缓慢加入氯化溶液且搅拌即可；过量氯化钡可确保沉淀完全。 - 实验表明易清洗完全。 4.采纳。 5.不采纳。粘底为常见情况，煮沸熔块分散即可。 6.采纳。 7.采纳。 |
| 13 | 硫酸钡重量法 试验报告 3.2.1 烧结温度 | 烧结温度的选择上，增加750℃以下以及850℃以上的实验结果。 | 北矿检测技术有限公司 | 不采纳。温度低于750℃反应不完全，高于850℃样品结块严重。 |

四、标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题。

五、标准预期达到的社会效益等情况

5.1 标准编写的目的和意义

铜系原矿尾矿标准分析方法主要为铜原矿和尾矿化学分析方法（YS/T1115-2016），其中采用高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法检测硫。1.检测范围仅涉及了铜原矿尾矿，未涵盖铅锌原矿尾矿、铜钼多金属矿，需增加方法涉及的矿种。2.高频红外法对高硫的测定稳定性较差。3.燃烧-碘量法测硫对滴定操作的要求比较高，燃烧产生二氧化硫，用稀盐酸溶液吸收后生成亚硫酸，如果不及时进行滴定结果就会偏低。4.硫测定含量范围需要增加和调整。本次修订计划高频红外吸收法的测定范围由0.10%～18.0%调整为0.10%～10.0%；燃烧-碘量法（测定范围0.10%～40.0%）调整为燃烧中和法（测定范围1.0%～40.0%）。增加硫酸钡重量法（测定范围0.1%～40%）。

标准整合修订后，将使标准方法体系建设更加合理，分标准方法设置更加科学及其覆盖范围更加全面，能够大大提高标准的科学性、合理性及适用性，有利于推动标准的有效实施。

5.2 标准预期的作用和效益

本标准的出台，有利于规范我国有色行业分析检验方法，为工艺指标控制、矿物资源评价及冶炼工艺过程排放的环保标准提供依据。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准未采用国际标准和国外先进标准。

七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准规定的内容，完全满足国家现行的法律法规的要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议向铜铅锌等有色金属研发、生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。