铜精矿化学分析方法

第15部分：总铁和四氧化三铁量的测定

四氧化三铁量的测定

预审稿编制说明

紫金矿业集团股份有限公司

一、工作简况

1.1 任务来源

根据国标委发【2023】63号《国家标准化管理委员会关于下达2023年第四批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知的要求》，计划号20232196-T-610《铜精矿化学分析方法 第15部分：总铁和四氧化三铁量的测定》国家标准修订计划，项目计划完成时间为2025年6月。本标准的技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，四氧化三铁量的测定部分的起草单位为紫金矿业集团股份有限公司有限公司，验证单位为铜陵有色金属集团控股有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司、广西金川有色金属有限公司、大冶有色设计研究院有限公司。

1.2 标准编制主要参加单位及任务分工

表1 主要参加单位及任务分工

| 起草单位 | 任务分工 |
| --- | --- |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 样品收集、起草试验研究，数据处理；标准文本、试验报告和编制说明的撰写。 |
| （一验单位）铜陵有色金属集团控股有限公司 阳谷祥光铜业有限公司 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 试验方案和试验条件的验证；提供精密度和准确度测试数据；对标准文本提出修改意见。 |
| （二验单位）广西金川有色金属有限公司 大冶有色设计研究院有限公司 | 提供精密度测试数据；对标准文本提出修改意见。 |

1.3 标准编制过程

紫金矿业集团股份有限公司在接到本标准制订任务后，组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。主要编制过程分为四个阶段：

1.3.1调研阶段

为了确保闪速炉造锍熔炼反应能自发进行，实现自热反应，必须控制一定的硫铜比。实际生产中，需将各种铜精矿合理配料，把原料中四氧化三铁的含量控制在可接受范围之内（2%以内），便有利于设备长期平稳运行。通过调研浮选铜精矿生产和应用的实际情况以及查阅相关标准和文献，本标准采用固体进样直接法测定。

磁性物分析仪用于测量颗粒状材料及微粉中微量感磁物质的含量。采用高性能屏蔽材料，高灵敏度传感器和单片计算机数据分析处理系统，通过测量饱和磁场中样品的总磁力矩，检测出样品中四氧化三铁的含量，具有抗干扰能力强、检测速度快、性能稳定、测量精度高、操作方便等一系列优点。目前，国产的磁性物分析仪的整体性能已经达到国际同类产品的先进水平，已有相应的仪器校准规范（JJF (机械) 046-2009 磁性物分析仪校准规范）。本标准的测定范围为0.10%～10.0%，不适用于试样中含单质铁、单质钴、单质镍等物质的样品。

2024年2月紫金矿业集团股份有限公司开展试验样品的成分设计和制备，共制备铜精矿中四氧化三铁含量不同梯度的7种试验样品，经检验成分均匀，可以作为该标准试样研究的统一样品。

1.3.2任务落实阶段

2024年3月20日全国有色金属标准化技术委员会在浙江省温州市召开了《铜精矿化学分析方法  第1部分：铜含量的测定 碘量法和电解法》等11项国家及行业标准任务落实会。会上对《铜精矿化学分析方法 第15部分：总铁和四氧化三铁量的测定》标准进行了任务落实。来自中国检验认证集团广西有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、北矿检测技术有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、金川集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、阳新弘盛铜业有限公司、山西北方铜业有限公司等46个单位50余位代表参加了会议。会议落实了参与该标准的一验单位、二验单位。时间安排为：2024年4月底前，主编单位完成样品准备。7月底前，主编单位完成试验报告，寄送样品，开始验证。8月底，验证的提交验证报告。9月预审，12月审定。

1.3.3起草及验证阶段

试验人员按照制定的试验计划系统地进行了各项工作。2024年2月底完成样品准备。7月完成试验报告、草案编写。8月寄送样品，各验证单位开始验证。9月对验证数据进行了统计分析，编写预审稿、编制说明等材料。按计划完成起草阶段。

1.3.4预审阶段

2024年9月24日-26日，全国有色金属标准化技术委员会在柳州召开了标准会议，对《铜精矿化学分析方法 第15部分：总铁和四氧化三铁量的测定》项目进行了预审。预审主要内容如下：

……

二、标准编制原则

2.1 符合性

本标准是根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定编写。

2.2 适用性和先进性

本标准通过充分调研，结合铜精矿生产和使用的实际需求，确定测定方法和测定范围，提高了本标准的适用性。通过充分调研，采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确好、在行业内普及的分析方法（固体直接进样法），能很好地满足行业对铜精矿中四氧化三铁含量的分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

三、确定标准主要内容的论据

3.1 试验样的选取及制备

3.1.1 样品

编制本标准时，对冰铜组成及含量等进行了全面的调研，铜精矿主要成分含量范围见表2。根据调研表及方法测定范围，共制备了11个铜精矿试验样品，四氧化三铁含量0.10%～10.0 %。为了解试验样品的组成，对试验样品进行了主要成分的分析。按照GB/T 14505《岩石和矿石化学分析方法 总则及一般规定》的相关要求，制备样品粒度不大于0.074 mm。将制备好的样品平摊，按网格法选择9个不同位置点样品，采用本法进行均匀性检查，该试验样均匀性满足此次方法制定所需要求。

表2  铜精矿样品组成表

| 元素 | Cu | S | Fe | SiO2 | Zn | Al2O3 | Pb | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量范围（%） | 10~30 | 15~35 | 20~30 | 4.0~5.0 | 2.0~5.0 | 0.5~5.0 | 0.3~2.0 | 0.05~1.00 |
| 元素 | Sb | Bi | Cd | Sn | Ni | Co | CaO | MgO |
| 含量范围（%） | 0~0.20 | 0.05~0.30 | 0~0.10 | 0~0.10 | 0~0.10 | 0~0.10 | 1.0~4.0 | 0.5~1.0 |

表3  试验样品信息

| 样品编号 | 四氧化三铁大致含量(%)及样品粒度(目) | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 铜精矿1# | 0.0% / 160目 | 检出限试验 |
| 铜精矿2#-1 | 0.20 % / 160目 | 精密度试验 |
| 铜精矿2# | 0.5 % / 160目 | 精密度试验 |
| 铜精矿3# | 1% / 160目 | 精密度及准确度试验 |
| 铜精矿4# | 3 % / 160目 | 精密度及准确度试验 |
| 铜精矿5# | 5 % / 160目 | 精密度及准确度试验 |
| 铜精矿6# | 10 % / 160目 | 精密度 |
| 铜精矿5#-1 | 5 % / 100目 | 样品粒度试验 |
| 铜精矿5#-2 | 5% / 120目 | 样品粒度试验 |
| 铜精矿5#-3 | 5% / 160目 | 样品粒度试验 |
| 铜精矿5#-4 | 5% / 200目 | 样品粒度试验 |

3.1.2样品粒度

选择5#试样分别过0.15、0.12、0.096、0.074mm筛网，得到铜精矿5#-1、铜精矿5#-2、铜精矿5#-3、铜精矿5#-4样品，其他按实验步骤进行测定，测定结果基本一致。本实验选择样品粒度为不大于0.096 mm。

3.2试样量试验

由于不同品位的试样密度不同，在样品重量一致的情况下占样品盒体积不同。在相同粒度条件下，不同试样量可能会影响四氧化三铁含量的测定。固定试样粒度，考察了铜精矿3#、铜精矿5#试样中不同试样体积对四氧化三铁含量测定的影响。试验结果表明试样量占样品盒比例1～2/3时，四氧化三铁测定值基本不变；当试样量占样品盒比例小于2/3时，四氧化三铁测定值逐渐增大；当样品量小于样品盒比例1/3时，仪器重力旋钮无法调节，无法测量。因此，本方法选择试样量占样品盒比例应大于2/3。

3.3 方法检出限

对铜精矿1#样品（四氧化三铁含量低，接近零点）进行11次测定，根据其标准偏差的3倍计算检出限，3倍的检出限计算测定下限。方法检出限为0.03%，测定下限为0.10% 。

3.4 干扰元素分析

磁性物质主要有过渡系Ⅶ族Fe、Co、Ni氧化物，若试样中含有与四氧化三铁相似磁性的物质，这些物质可能会干扰测定。由表2数据可知，试样中Co、Ni含量很低，其对磁性的影响可忽略不计。如果试样中含有大量的抗磁性物质，它们可能会吸收磁力线，从而减弱磁场的强度，一般抗磁性物质主要有Cu、Ag、Bi等元素，但其磁化率很小，仅在10-5级，而磁性铁的磁化率在10-3级，相比要大得多，所以抗磁性物质对磁性的影响也可忽略不计。

以铜精矿5#样品进行干扰试验，试样中加入不同量的铁粉、钴粉、镍粉及氧化性物质等，考察加入的物质是否对测定结果有影响。试验结果表明，样品中若存在含量高于0.20%的单质钴、单质镍时，对四氧化三铁的测定有影响。样品中若存在金属铁会使结果偏高。铁、钴、镍的非磁性化合物对测定结果无明显的影响。因此如果样品含有非正常因素（如掺杂）加入的磁性物质，则会干扰结果测定。

3.5精密度试验

3.5.1精密度试验数据

6家实验室对6个梯度试验样品, 各取11份样品，按试验步骤进行平行测定，测定结果见表4 。6家验证单位检测结果RSD均小于5 %。说明该方法精密度良好，能够满足分析要求。

表 4  各单位精密度实验数据

| 序号 | 铜精矿2#-1精密度试验数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室i |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.25 |  |
| 2 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.28 |  |
| 3 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.26 |  |
| 4 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.28 |  |
| 5 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.26 |  |
| 6 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.24 |  |
| 7 | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.29 |  |
| 8 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.26 |  |
| 9 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.27 |  |
| 10 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.27 |  |
| 11 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.26 |  |
| 平均值 | 0.233 | 0.285 | 0.294 | 0.235 | 0.265 |  |
| SD | 0.0119 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| RSD% | 5.12 | 3.96 | 4.64 | 4.79 | 5.42 |  |
| 序号 | 铜精矿2#精密度试验数据 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室i |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0.41 | 0.50 | 0.60 | 0.44 | 0.39 |  |
| 2 | 0.40 | 0.48 | 0.55 | 0.45 | 0.40 |  |
| 3 | 0.40 | 0.46 | 0.56 | 0.42 | 0.41 |  |
| 4 | 0.45 | 0.46 | 0.56 | 0.44 | 0.40 |  |
| 5 | 0.44 | 0.46 | 0.59 | 0.45 | 0.41 |  |
| 6 | 0.44 | 0.49 | 0.57 | 0.40 | 0.40 |  |
| 7 | 0.41 | 0.50 | 0.55 | 0.41 | 0.40 |  |
| 8 | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 0.45 | 0.38 |  |
| 9 | 0.45 | 0.50 | 0.59 | 0.44 | 0.41 |  |
| 10 | 0.44 | 0.47 | 0.55 | 0.45 | 0.40 |  |
| 11 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.46 | 0.41 |  |
| 平均值 | 0.428 | 0.481 | 0.571 | 0.437 | 0.401 |  |
| SD | 0.0194 | 0.0164 | 0.0187 | 0.0190 | 0.0094 |  |
| RSD% | 4.53 | 3.41 | 3.27 | 4.35 | 2.35 |  |
| 序号 | 铜精矿3#精密度试验数据 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室i |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1.00 | 1.10 | 1.02 | 1.15 | 0.96 |  |
| 2 | 0.98 | 1.09 | 1.05 | 1.21 | 0.93 |  |
| 3 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.10 | 0.99 |  |
| 4 | 0.98 | 1.10 | 1.04 | 1.07 | 0.95 |  |
| 5 | 0.98 | 1.12 | 1.02 | 1.09 | 0.94 |  |
| 6 | 0.99 | 1.15 | 1.04 | 1.11 | 0.93 |  |
| 7 | 0.95 | 1.12 | 1.07 | 1.13 | 0.94 |  |
| 8 | 0.96 | 1.08 | 1.03 | 1.12 | 0.94 |  |
| 9 | 0.98 | 1.10 | 1.06 | 1.14 | 0.95 |  |
| 10 | 0.95 | 1.10 | 1.03 | 1.20 | 0.94 |  |
| 11 | 0.96 | 1.10 | 1.04 | 1.18 | 0.94 |  |
| 平均值 | 0.972 | 1.105 | 1.041 | 1.136 | 0.946 |  |
| SD | 0.0166 | 0.0192 | 0.0158 | 0.0452 | 0.0169 |  |
| RSD% | 1.71 | 1.74 | 1.52 | 3.98 | 1.79 |  |
| 序号 | 铜精矿4#精密度试验数据 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室i |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2.92 | 3.10 | 2.84 | 2.85 | 2.94 |  |
| 2 | 2.94 | 3.15 | 2.77 | 2.90 | 2.94 |  |
| 3 | 2.95 | 3.10 | 2.75 | 2.86 | 2.95 |  |
| 4 | 2.95 | 3.10 | 2.85 | 3.05 | 2.97 |  |
| 5 | 2.92 | 3.15 | 2.75 | 2.78 | 2.94 |  |
| 6 | 2.96 | 3.12 | 2.82 | 2.83 | 2.96 |  |
| 7 | 2.94 | 3.10 | 2.85 | 2.85 | 2.97 |  |
| 8 | 2.96 | 3.10 | 2.72 | 2.94 | 2.93 |  |
| 9 | 3.00 | 3.13 | 2.82 | 2.88 | 3.00 |  |
| 10 | 2.95 | 3.10 | 2.82 | 2.88 | 2.95 |  |
| 11 | 3.00 | 3.13 | 2.76 | 2.93 | 2.95 |  |
| 平均值 | 2.954 | 3.116 | 2.795 | 2.886 | 2.955 |  |
| SD | 0.0266 | 0.0206 | 0.0463 | 0.0705 | 0.0197 |  |
| RSD% | 0.90 | 0.66 | 1.66 | 2.44 | 0.67 |  |
| 序号 | 铜精矿5#精密度试验数据 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室i |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 4.71 | 4.90 | 4.41 | 4.80 | 4.70 |  |
| 2 | 4.70 | 4.87 | 4.40 | 4.82 | 4.76 |  |
| 3 | 4.71 | 4.85 | 4.35 | 4.68 | 4.63 |  |
| 4 | 4.71 | 4.90 | 4.48 | 4.66 | 4.71 |  |
| 5 | 4.67 | 4.90 | 4.47 | 4.75 | 4.70 |  |
| 6 | 4.69 | 4.91 | 4.43 | 4.72 | 4.70 |  |
| 7 | 4.68 | 4.85 | 4.48 | 4.75 | 4.73 |  |
| 8 | 4.69 | 4.85 | 4.41 | 4.81 | 4.65 |  |
| 9 | 4.65 | 4.90 | 4.50 | 4.83 | 4.68 |  |
| 10 | 4.71 | 4.91 | 4.49 | 4.79 | 4.69 |  |
| 11 | 4.69 | 4.87 | 4.51 | 4.77 | 4.70 |  |
| 平均值 | 4.692 | 4.883 | 4.448 | 4.762 | 4.695 |  |
| SD | 0.0194 | 0.0249 | 0.0510 | 0.0564 | 0.0350 |  |
| RSD% | 0.41 | 0.51 | 1.15 | 1.18 | 0.75 |  |
| 序号 | 铜精矿6#精密度试验数据 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室i |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 10.42 | 10.50 | 9.99 | 10.45 | 10.35 |  |
| 2 | 10.41 | 10.53 | 9.97 | 10.35 | 10.33 |  |
| 3 | 10.43 | 10.47 | 9.98 | 10.55 | 10.43 |  |
| 4 | 10.43 | 10.52 | 9.96 | 10.20 | 10.37 |  |
| 5 | 10.40 | 10.55 | 9.98 | 10.24 | 10.34 |  |
| 6 | 10.42 | 10.50 | 10.00 | 10.27 | 10.38 |  |
| 7 | 10.39 | 10.49 | 10.01 | 10.30 | 10.37 |  |
| 8 | 10.42 | 10.52 | 10.03 | 10.37 | 10.39 |  |
| 9 | 10.43 | 10.51 | 10.04 | 10.45 | 10.34 |  |
| 10 | 10.42 | 10.48 | 10.02 | 10.47 | 10.35 |  |
| 11 | 10.45 | 10.55 | 10.02 | 10.50 | 10.41 |  |
| 平均值 | 10.420 | 10.511 | 10.000 | 10.377 | 10.369 |  |
| SD | 0.0161 | 0.0263 | 0.0261 | 0.1152 | 0.0314 |  |
| RSD% | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 1.11 | 0.30 |  |

3.5.2 重复性和再现性

根据GB/T 6379.2—2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》对6家实验室精密度数据进行统计、分析和处理，同时结合同类型标准方法重复性限与再现性限对部分数据进行剔除，计算重复性限和再现性限，结果见表5和表6。

表5 重复性限

| r/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6再现性限

| R/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6准确度试验

目前国内外无法购买到含四氧化三铁的有证标准物质，因此无法采用标准物质进行方法准确度验证。本方法通过加标回收试验验证方法准确度。

选取铜精矿3#、铜精矿4#、铜精矿5#试样进行加标回收试验。先称取一定量（本底值的1～3倍）的高纯四氧化三铁试剂，加入样品盒中，再加入试验样品使其充满试样盒，并称其中总质量，其余按试验步骤进行分析测试，试验结果见表7。由表7数据可知，本试验的加标回收率在90.24%～101.8%之间，准确度较好。

表7  加标回收试验

| 样品编号 | 样品总量/g | 国药牌四氧化三铁高纯试剂加入量/g | 四氧化三铁* 实际加入量/g | W（Fe3O4）% | 测定量/g | 本底值/g | 回收量/g | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜精矿3# | 1.8817 | 0.0190 | 0.0181 | 1.85 | 0.0349 | 0.0181 | 0.0168 | 93.07 |
|  | 1.7902 | 0.0394 | 0.0374 | 2.94 | 0.0527 | 0.0170 | 0.0357 | 95.39 |
|  | 1.7223 | 0.0613 | 0.0582 | 4.23 | 0.0728 | 0.0161 | 0.0567 | 97.41 |
| 铜精矿4# | 1.8034 | 0.0567 | 0.0539 | 5.91 | 0.1065 | 0.0517 | 0.0548 | 101.8 |
|  | 1.7879 | 0.1060 | 0.1007 | 7.96 | 0.1423 | 0.0498 | 0.0925 | 91.84 |
|  | 1.8626 | 0.1649 | 0.1567 | 10.88 | 0.2026 | 0.0503 | 0.1524 | 97.26 |
| 铜精矿5# | 1.8718 | 0.0816 | 0.0775 | 8.53 | 0.1598 | 0.0840 | 0.0758 | 97.77 |
|  | 2.0410 | 0.1597 | 0.1517 | 11.03 | 0.2251 | 0.0882 | 0.1369 | 90.24 |
|  | 1.9581 | 0.2671 | 0.2537 | 16.28 | 0.3189 | 0.0793 | 0.2396 | 94.41 |

*注：四氧化三铁高纯试剂中四氧化三铁的含量测定方法：经过酸溶-重铬酸钾滴定法测定其全铁含量，再转化为四氧化三铁含量。

- 标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题。

- 标准预期达到的社会效益等情况

5.1 标准编写的目的和意义

铜精矿作为铜冶炼过程的主要原料，快速、高效地对其品质进行把控是十分必要的，尤其是四氧化三铁含量。检测铜精矿中四氧化三铁的含量，具有以下两个目的：

1）对铜精矿原料的品质进行把控，防止恶意参杂高四氧化三铁的铜精矿。

随着世界铜工业的不断发展，成分比较单一的铜精矿不断被消耗枯竭，复杂型硫化矿已然成为目前铜冶炼主要原材料。各个矿种中的四氧化三铁含量各异，在铜精矿贸易时，有时会参杂高四氧化三铁含量的铜精矿，这将降低铜精矿的品质，给设备带来潜在危害。国内的铜精矿产量远小于铜冶炼企业需求量。2021年，中国铜精矿全年进口量达到创纪录的2340万吨，比2020年的2178万吨进口量增长7.6%。所以，面对如此大量的铜精矿进口量，使用快速、准确的检测方法对铜精矿品质进行把控兼具着必要性与紧迫性。

2）有助于铜冶炼行业绿色发展、实现“双碳”目标。

根据国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》、《工业领域碳达峰实施方案》以及《“十四五”节能减排综合工作方案》，到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，并且在2030年前，工业领域要实现碳达峰。节能减排是解决经济发展与资源环境的矛盾的必然要求，是实现“双碳”目标的必经之路，有色金属行业是实现碳达峰过程中的重点关注行业。在铜冶炼过程中，过多的四氧化三铁对于工艺过程有着不利的影响。第一，当闪速炉中冰铜层与渣层中间黏渣层中的四氧化三铁不断增加时，熔体黏度增加导致铜渣澄清困难，造成渣含铜升高，造成铜的损失。第二，四氧化三铁的析出会造成熔池形成炉结，炉底上升，减少熔池的有效容积，缩短了冰铜炉渣分相时间，甚至造成“堆料”，将严重影响闪速熔炼过程的正常作业。如果想通过提高熔体温度来维持正常作业，又必然会增加单位能耗，造成单位成本不断攀升, 且高温对炉衬的寿命会造成一定的影响。过量四氧化三铁在炉内形成的炉结会导致铜冶炼过程中单位能耗的增加，若想除去炉结，需要定期安排“洗炉”计划，利用额外加入的生铁、煤块、焦粉等还原性物质除去炉结，耗费了时间也增加了物料成本。

因此，若能从源头上监控铜精矿中四氧化三铁成分含量，必然有助于铜冶炼行业的能源节约。

1）经济效益。对于铜冶炼企业，快速准确地监测铜精矿中的四氧化三铁含量不但可以降低铜冶炼过程的设备损耗，保证熔炼设备的平稳运行，还可以减少洗炉次数，减少物料、能源的消耗。若设备故障而进行检修，损失的设备检修费用，与检修过程中由于设备闲置而损失的生产利润将非常大。2021年，我国精炼铜的产量高达1048.7万吨，并且逐年增长。在这种背景下，通过检测铜精矿中四氧化三铁带来的经济效益将是十分可观的。

2）社会效益。铜是制造业和建筑业的重要组成部分，并且在多个新兴领域扮演者重要的角色。例如电动汽车及其配套的充电桩、风力发电基础设施等。随着全球对铜需求增加，尤其新能源板块对未来铜需求的增长点，中国冶炼企业产能扩张速度十分显著。填补铜精矿中四氧化三铁测定方法空白后，有利于提高铜冶炼企业当地的经济效益。同时，有利于保证市场上铜精矿的品质，引导铜精矿市场朝正向发展，利于促进社会发展，提高社会效益。

3）生态效益。铜冶炼中，铜精矿的质量有了保证之后，有利于降低设备的运行能耗，以及减少设备损耗，加快“双碳”进程。同时，四氧化三铁检测方法采用仪器法，相对于传统的溶剂法或分离法，能更小程度地降低样品损失，消除检测过程的试剂消耗，减少对环境的影响，使社会经济发展与生态发展相协调，达到效益最大化。

5.2 标准预期的作用和效益

本标准充分考虑了目前国内铜精矿生产、研发、应用和检测的实际技术水平。本文件颁布执行后，将在国内形成对铜精矿中四氧化三铁成分的统一的分析测试标准，对于增加各机构检测数据之间的可靠性和可比性，助力我国铜产业的发展发挥着十分重要的作用。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准未采用国际标准和国外先进标准。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。标准涉及内容全面、条款详细、在编制过程中吸纳了国内相关先进技术，整体达到国内先进水平。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议向铜精矿生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。