ICS 77.150.99

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX —XXXX

氮化硅粉体中铁、钙、铝含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Silicon nitride powder-determination of  iron, calcium and aluminum

-Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（本稿完成日期：2024年11月12日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发 布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

氮化硅粉体中铁、钙、铝含量的测定                           电感耦合等离子体发射光谱法

- 范围

本文件规定了氮化硅粉体中铁、钙、铝含量的测定方法。

本文件适用于氮化硅粉体中铁、钙、铝的测定，测试范围为0.001 mg/g～4.00 mg/g。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 14666 分析化学术语

- 术语和定义

GB/T 14666界定的术语和定义适用于本文件。

- 方法原理

氮化硅粉体样品用氢氟酸、硝酸在微博消解仪内消解后，在电热板上加热除去硅、氟等，残渣用硝酸溶解。试样溶液引入等离子体发射光谱仪，在选定的最佳测定条件下，测量试液中各元素的含量。

- 试剂和材料

- 5.1  水：GB/T 6682 规定的二级水或相当纯度的水。

- 5.2  氢氟酸，ρ=1.15g/cm3，各待测元素杂质含量不大于1 μg/L。

- 5.3  硝酸，ρ=1.41g/cm3，各待测元素杂质含量不大于1 μg/L。

- 5.4  混合元素标准储备溶液：标准贮存溶液，1000 μg/mL。

- 5.5  混合元素标准溶液：移取10.00 mL混合元素标准溶液（5.4）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀，此溶液1 mL含100 μg混合各元素。

- 仪器设备

- 6.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪：配备耐氢氟酸系统，使用功率750 W～1750 W。

6.2  分析天平：感量为0.0001g；

6.3  控温电热板:控温范围0－210℃，控温精度1℃；

6.4  微波消解仪：带压力传感器；

- 6.5  移液枪： 1000uL；

6.6  聚四氟乙烯烧杯：100mL；

- 6.7  容量瓶：100mL；

- 样品

- 7.1  样品制备： 试样经研磨，通过100目尼龙筛，待测。

- 7.2  称取0.25g试样，精确至0.0001g。

- 试验步骤

- 8.1  工作曲线的配制

在一组100 mLPFA容量瓶中加入混合标准溶液（5.5），其介质和酸度与分析试液一致，以水稀释至刻度，摇匀。以不加标准溶液的试样作为空白溶液，待测元素含量应在所作工作曲线范围之内，系列标准溶液的数量由精度要求决定，至少取6个点。样品溶液中待测元素的浓度值应在所配制的标准工作溶液浓度值范围内。

- 8.2  样品制备

称取0.25g试样，精确至0.0001g，于微波消解罐中，用少量超纯水润湿，分次加入9mL氢氟酸（5.2），加硝酸1mL（5.3），于微波消解仪中消解后，倒入100mL聚四氟乙烯烧杯中于电热板上180℃蒸发至干，取下冷却，加入1mL硝酸（6.3），定容到50mL，待测。 随同做试剂空白，且应同时进行至少2个平行样制备。

- 8.3  测定

8.3.1 各待测元素的推荐分析线见表1。

- 表1  待测元素的推荐分析线

| - 元素 | - 分析线/nm |
| --- | --- |
| - Fe | - 259.940 |
| - Al | - 396.153 |
| - Ca | - 317.933 |

- 8.3.2  根据仪器情况选择适宜的氩气流量。

- 8.3.3  将系列标准溶液（8.1）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，输入根据试验所选择的仪器最佳测定条件，在各元素选定的分析线处，测定系列标准溶液中各元素的强度。以测定元素的谱线强度为纵坐标，测定元素的质量浓度为横坐标，绘制工作曲线。

- 8.3.4  当工作曲线的线性相关系数不小于0.999时，即可进行分析试液（8.2）的测定，根据光强度和浓度的关系计算机自动给出试料中各元素的质量浓度。

- 8.4  平行试验

至少平行做两份试验，取其平均值。

- 9   试验数据处理

- 9.1  结果计算

样品中各元素的含量（mg/g）按照公式（1）分别进行计算。

w(X)=Cx−C0×V×f×10m     •••••••••••••••（1）

式中：

Wc —元素的含量，单位为毫克每克（mg/g）；

Cx—样品溶液中目标元素浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

C0 —空白试验中目标浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V —定容体积，单位为升（mL）；

m —样品的质量，单位为克（g）。

f —样品稀释倍数；

- 9.2  结果表示

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，结果保留小数点后一位。

- 10  精密度

- 10.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的平均值，该平均值应符合表2出的重复性限（r）。

- 表2  测定结果的重复性限

| 目标元素含量/（mg/g） | 重复性限r/（mg/g） |
| --- | --- |

- 10.2  再现性

经过6个实验室对三个不同浓度的样品分别进行试验，实验室间再现性应符合表3给出的再现性限（R）；

表3  氟离子含量测定结果的再现性限

| 目标元素含量/（mg/g） | 再现性限R/（mg/g） |
| --- | --- |

- 11  试验报告

试验报告应至少包括以下内容：

- 测试日期；

- 操作者；

- 测试设备及型号；

- 样品名称及类型；

- 样品编号；

- 测试结果；

- 本文件编号。