ICSiICS

ICS 29.045

H 80

中华人民共和国国家标准

GB/T 14847—202*

代替 GB/T 14847-2010

重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的测试 红外反射法

Test method for thickness of lightly doped silicon epitaxial layers on heavily doped silicon substrates   infrared reflectance method

（预审稿）

202*-**-**发布

202*-**-**实施

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 14847-2010《重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法》，与GB/T 14847-2010相比，除结构和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)更改了适用范围（见第1章，2010年版的第1章）；

b)增加干扰因素（见5.4和5.5）；

c)增加仪器设备要求(见6.2.4和6.2.5）；

d)增加自动测试原理和说明内容（见9.4）；

e)增加多个实验室精密度分析（见10.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：浙江金瑞泓科技股份有限公司、

本文件主要起草人：李慎重、张海英、

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1993年首次发布为 GB/T 14847-1993；

——2010年第一次修订为 GB/T 14847-2010；

——本次为第二次修订。

重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的测试 红外反射法

- 1 范围

本文件规定了红外反射法测试重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的方法。

本文件适用于衬底在室温电阻率小于0.02 Ω·cm和外延层室温电阻率大于0.10 Ω·cm且外延层厚度大于2 µm的n型和p型硅外延层厚度的测试；在降低精度情况下，该方法原则上也适用于0.5～2 µm之间的n型和p型硅外延层厚度的测试。

- 2规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 14141 硅外延层、扩散层和离子注入层薄层电阻的测定 直排四探针法

GB/T 14264 半导体材料术语

- 3 术语和定义

- GB/T 14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

折射率 refractivity

- 入射角的正弦相对折射角的正弦的比率。这里的入射角和折射角是指表面法线和红外光束的夹角。对电阻率大于0.1 Ω·cm硅材料，当波长范围为6 µm～40 µm时，相对空气的该比值为3.42，该值可由斯涅尔（Snell）定律求出。

- 4 方法原理

4.1 单束红外光经仪器分束器分成相同的两束光，一束光在外延层表面反射；另一束光由于衬底和外延层光学常数的差异在外延层和衬底界面反射。同源两束反射光在仪器动镜的驱动下可发生干涉现象，由于外延层厚度导致两束反射光存在光程差，当光程差是半波长的偶数倍时，发生相长干涉；当光程差是半波长的奇数倍时，发生相消干涉。干涉图谱被仪器探测器记录并转化为反射光谱，这样，在样品反射光谱中出现连续极大极小特征谱的现象，其中，反射光谱极大值波峰是干涉相长的结果，而极小值波谷则是干涉相消的结果。因此，根据反射光谱中极值波数、外延层与衬底光学常数和红外光束在样品上的入射角即可计算出外延层厚度。

4.2 一般情况下，当样品外延层电阻率大于衬底电阻率的5倍以上时，样品衬底和外延层光学常数差异即可保证反射光谱中有连续极大极小特征谱，样品可以用本方法测试并计算出硅外延层厚度。如：样品衬底在电阻率小于0.002 Ω·cm和外延层电阻率大于0.01 Ω·cm且外延层厚度大于2 µm的硅外延层厚度可应用本方法测试。

- 5 干扰因素

5.1 样品表面大面积晶格不完整、钝化层等导致反射率较低时，可影响测试结果。

5.2 掩模孔材料、孔径大小以及探测器探测到的杂散光影响发射光的检测，可影响测试结果。

5.3 静电、噪音、振动及温湿度稳定性等测试环境可影响测试结果。

5.4 红外光源超过使用寿命或光源冷却系统故障以及达不到规范要求，导致光强降低，从而影响测试结果。

5.5 激光管超过使用寿命或光路故障时可影响测试结果。

5.6 选择使用的参考样品的谱图，可影响同样或相近厚度样品的测试结果。

- 6 仪器设备

- 6.1 红外光谱仪

- 6.1.1 傅里叶变换红外光谱仪或双光束红外分光光度计。

- 6.1.2 波长范围2 µm ~ 20 µm，本法常用的波长范围为6 µm ~ 20 µm。

- 6.1.3 波长重复性不大于0.05 µm。

6.1.4 波长精度为+/-0.05 µm。

- 6.2 仪器附件

- 6.2.1 和仪器相匹配的光学反射附件，入射角不大于30度。

6.2.2 掩模由非反射材料制成，如非光泽表面的石墨，用于限制样品表面受照射区域,其孔径尺寸足够小以消除厚度波动的影响，同时又不至于影响到反射光束的探测。透光孔径不大于8 mm。

- 6.2.3样品台构造须确保其不会对样品外延层造成损伤。

6.2.4 使用水冷系统时，需要控制冷却水流量1+/-0.1 L/min和温度19+/-2 ℃。

- 7 样品

- 样品表面应保持清洁，防止大面积的晶格不完整缺陷，除自然氧化层外不应有钝化层。

- 8 试验步骤

- 8.1 仪器校准

8.1.1 用厚度为 30 µm ~ 50 µm 的聚苯乙烯膜做标样，以标样的 1601.6 cm-1 峰为测量参考峰，按 GB/T 6379.2 所确定的仪器波长重复性和精度对应分别满足6.1.3条和6.1.4条的要求。

- 8.1.2 将反射附件置于光路中，测量100％线，其峰谷值应小于8％。

- 8.2  测量条件选择

- 8.2.1 对光栅式红外分光光度计，参照下列步骤选取最佳扫描速度。

8.2.1.1 选取一样品，其衬底电阻率在0.008~0.02 Ω·cm之间，且外延层的厚度在波数小于400 cm-1的位置可产生明显的极小值。

8.2.1.2 选择一适当的掩模孔。

8.2.1.3 放置样品到测量设备上，用可用的最慢扫描速度记录波数小于400 cm-1的极小值的谱图。

8.2.1.4 记录极小值的位置。

8.2.1.5 分步增加扫描速度并记录每一扫描速度下极小值的位置。

8.2.1.6 所有容许的扫描速度相对最慢扫描速度所对应的极小值位置有不超过±1 cm-1的极小值位移变化。

8.2.2 对傅里叶变换红外光谱仪，参照如下步骤执行。

8.2.2.1 选取样品衬底电阻率在0.002~0.02 Ω·cm之间。

8.2.2.2 红外光谱仪所使用的分辨率应不低于4 cm-1。

- 8.3  测量

8.3.1 小心处理样品，防止对薄外延层的表面损伤。

8.3.2 将样品置于孔眼掩模光路上以使目标测量位置对准光束。

8.3.3 获得一类似图1的反射光谱。若峰值振幅与噪音振幅比小于5，则不能用于计算外延层厚度。

图1  n型样品的典型反射谱图

8.3.4 通过计算极大值下面或极小值上面满刻度3％处的水平线与反射光谱相交的截距平均值，确定反射光谱中每个极值的波数，该方法减少了极值较宽时难以确定的情况。

8.3.5 采用GB/T 1552中规定的方法在外延层厚度测试位置相对应的反面位置点测量衬底电阻率。

- 9 试验数据处理

- 9.1 公式推导

- 9.1.1 当样品外延层表面反射的光束和衬底界面反射的光束的光程差是半波长的整数倍时，反射光谱中可以观察到极大极小值。参见图2，从C和D点出射的光束的相位差 δ 可以表示为式（1）：

………………………（1）

式中：

λ   —— 真空波长，单位为微米（µm）；

n1  —— 外延层折射率，其可将外延层中的光程长转换成等价的真空光程长。

ϕ1  —— A点相位移；

ϕ2  —— B点相位移；

AB，BC 和 AD 是如图2所示的间距，它们和 λ 单位相同。

n0

A

衬底

T

外延层

n1

k1

n2

k2

B

C

D

图2 平面示意图

其中，P1 为外延层；P2 为衬底；T 是外延层厚度；θ 为入射角；θ' 为折射角；n0 空气折射率；n1 和 k1 分别是硅外延层折射率和吸收系数；n2 和 k2 分别是硅衬底折射率和吸收系数；入射光和折射光发生干涉的光程差为：AB + BC − AD。

- 9.1.2 根据图1，可得式（2）和（3），结合斯涅尔 (Snell) 定律式（4），再将式（1）代入式（5）可求出级数P。

………………………………………（2）

………………………………………（3）

…………………………………………（4）

…………………………（5）

式中：

λ  —— 真空波长，单位为微米（µm）；

P  —— 波长 λ 对应的极值级数，一般取整数或半整数值；

δ  —— 从C和D点出射的光束的相位差；

T  —— 为外延层厚度，单位为微米（µm）；

θ  —— 波长 λ 在外延层表面的入射角；

θ'  —— 波长 λ 在外延层内的折射角；

n1  —— 外延层折射率，其可将外延层中的光程长转换成等价的真空光程长。

ϕ1  —— A点相位移；

ϕ2  —— B点相位移；

- 9.1.3 若观察到干涉振幅的两个极值，根据式（6）得到相应的级数 P1 和P2 分别见式（6）和式（7），习惯上，λ1 > λ2 ,显然 P2 > P1 ，可知 P2 = P1 + m，其中m = 0.5，1，1.5，2，…… 即：级数差m取整数或半整数。由此可解出P2 得到式（8）。

……………………………（6）

……………………………（7）

……………………（8）

式中：

λ1 和 λ2  —— 两束不同入射光的真空波长，单位为微米（µm）；

P1 和 P2  —— 波长 λ1 和 λ2 对应的干涉振幅的极值级数；

ϕ11 和 ϕ12  —— 波长 λ1 和 λ2 在A点相位移；

ϕ21 和 ϕ22  —— 波长 λ1 和 λ2 在B点相位移；

m —— 级数 P1 和P2 级数差，一般取整数或半整数值；

T  —— 为外延层厚度，单位为微米（µm）；

θ  —— 波长 λ1 和 λ2 在外延层表面的入射角；

n1  —— 外延层折射率。

- 9.2 数据计算

- 9.2.1用下面的公式将极值波数转换为波长：

……………………………………………（9）

式中：

λi —— 第  极值波长，单位：µm；

vi —— 第  极值波数，单位：cm-1；

- 9.2.2 考虑到光束从空气绝缘界面反射情况，如图2，ϕ1n = π ，代入式（9），结果见式（11）所示。

…………………………………（10）

式中：

λ1 和 λ2 —— 干涉图谱中选取两个极值波数 v1 和 v2 对应的波长，单位为微米（µm）；

P2 —— 波长 λ2 对应的干涉振幅的极值级数，四舍五入取整数或半整数值；

ϕ21 和 ϕ22 —— 波长 λ1 和 λ2 在B点相位移，可通过查附录A中相位差计算得到；

m ——  涉及的相关极值的级数差，取整数或半整数值；

- 9.2.3 对图1典型 n/n+ 硅样品反射光谱数据进行分析计算，当 λ1 和λ2 分别取15.24 µm和10.10 µm时，级数差m = 3.5。

- 9.2.4 已知样品的衬底电阻率  = 0.003 Ω·cm，通过 λ1 和λ8 在附录A中表A.1查出对应的n型硅相位移，计算出ϕ21/2π = 0.192和 ϕ22/2π = 0.106。如果是p型硅，查附录A中表A.2 进行计算。

- 9.2.5 将上述结果代入式（10）并对计算出的级数 P2 进行舍入处理，极大值取整数，极小值取半整数，可求得级数 P2 = 10.5。

- 9.2.6 计算出一个级数后，按图1所示的波长 λn 递增顺序重新排列极值编号，并对应按级数递减的顺序求得其余的极值级数 Pn ，见表1所示。

- 9.2.7 再根据  和 λn 查附录A中表A.1并计算出对应的相位移ϕ2n/2π，如表1中所示。

- 9.2.8 将图1典型反射光谱采用的入射角 θ = 22º 以及上述求出的数据代入公式（11），求得极大值和极小值对应的外延层厚度 Tn ，列入表1中。

……………………………（11）

式中：

Tn  —— 外延层厚度，单位：µm；

λn  —— 第 nth 极值波长，单位：µm；

Pn  —— λn 对应的极值级数，一般取整数或半整数值；

ϕ2n —— 波长为 λn 的光在衬底界面反射后发生的相位移；

θ   —— 外延层上光束入射角；

n1  —— 外延层折射率 (硅材料 n1 = 3.42 )。

- 9.2.9 对表1中所有外延层厚度计算平均值 T = 15.00 µm。

表1  典型nn+−Si样品外延层厚度计算结果

| 计 算 参 数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 极值序号 | λn，µm； | φ2n2π | Pn | Tn，µm |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 15.24 14.21 13.33 12.52 11.83 11.19 10.62 10.10 | 0.192 0.172 0.153 0.140 0.130 0.121 0.113 0.106 | 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 | 14.99 14.98 15.00 14.99 15.02 15.01 15.02 15.01 |
| 平均厚度/µm 15.00 |  |  |  |  |

- 9.3 自动测试程序

- 9.3.1 选取具有镜面全反射功能的专用参考样品，放入载台，完成参考样品光谱的采集和设置。

- 9.3.2 将待测样品放入载台，进行样品谱图的数据采集和分析，自动计算得出样品的硅外延层厚度。

- 10精密度

10.1 本方法进行了多个实验室间重复性和再现性分析，通过3个实验室4台设备的循环测量，单台设备的重复性有91%的测试结果好于1 %（R2S %），所有的测试结果好于2 %。多设备测量再现性的估计范围为0.27%到15.44 %（R2S %），最差的相对再现性15.44 %（R2S%）是根据最薄的（2.63 µm）外延层得到的，而最好的0.27 %（R2S %）是根据最厚的（118.36 µm）外延层（样品H-120）得到的。具体分析结果见附录B。

10.2 本方法对p型衬底上n型外延层进行了单个实验室测量分析，选取标称厚度为0.9 µm和1.6 µm，2个样品每片测量3天，每天测3次，2台设备共收集36个测量值，其中单设备重复性好于2.5 %（R2S %），最差的相对再现性9.26 %（R2S %）是根据薄的（0.94 µm）外延层得到的。

10.3 对衬底电阻率小于0.002 Ω·cm和外延层电阻率大于0.01 Ω·cm且外延层厚度大于2 µm的n型和p型硅外延层厚度的测量数据进行评估。

- 11 试验报告

- 试验报告应至少包括以下内容：

a) 测试日期；

b) 操作者；

c) 测试设备及型号；

d) 样品名称及类型；

e) 样品编号；

f) 测试角度；

g) 试验条件；

h) 测试结果；

i) 本文件编号。

附录A

（资料性附录）

Si相位移 () 表

表A.1  n型Si相位移（）

| 波长/µm | 衬 底 电 阻 率/（Ω·cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 |
| 2 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.021 |
| 4 | 0.061 | 0.050 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 |
| 6 | 0.105 | 0.072 | 0.064 | 0.062 | 0.060 | 0.057 | 0.055 | 0.052 | 0.050 | 0.048 | 0.044 | 0.042 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
| 8 | 0.182 | 0.099 | 0.083 | 0.078 | 0.075 | 0.071 | 0.067 | 0.064 | 0.061 | 0.059 | 0.054 | 0.051 | 0.047 | 0.043 | 0.040 |
| 10 | 0.247 | 0.137 | 0.105 | 0.095 | 0.090 | 0.084 | 0.079 | 0.075 | 0.071 | 0.069 | 0.063 | 0.059 | 0.055 | 0.051 | 0.047 |
| 12 | 0.289 | 0.183 | 0.132 | 0.115 | 0.106 | 0.098 | 0.091 | 0.084 | 0.081 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.062 | 0.057 | 0.053 |
| 14 | 0.318 | 0.225 | 0.164 | 0.137 | 0.124 | 0.113 | 0.104 | 0.097 | 0.092 | 0.087 | 0.080 | 0.074 | 0.069 | 0.064 | 0.059 |
| 16 | 0.339 | 0.258 | 0.197 | 0.163 | 0.144 | 0.129 | 0.117 | 0.109 | 0.102 | 0.097 | 0.088 | 0.082 | 0.075 | 0.070 | 0.065 |
| 18 | 0.355 | 0.283 | 0.226 | 0.189 | 0.166 | 0.146 | 0.131 | 0.121 | 0.113 | 0.107 | 0.096 | 0.089 | 0.082 | 0.076 | 0.070 |
| 20 | 0.368 | 0.303 | 0.251 | 0.214 | 0.188 | 0.165 | 0.147 | 0.134 | 0.124 | 0.117 | 0.105 | 0.096 | 0.088 | 0.081 | 0.075 |
| 22 | 0.378 | 0.319 | 0.272 | 0.236 | 0.209 | 0.183 | 0.163 | 0.148 | 0.136 | 0.127 | 0.113 | 0.104 | 0.095 | 0.087 | 0.081 |
| 24 | 0.387 | 0.333 | 0.289 | 0.255 | 0.229 | 0.202 | 0.179 | 0.162 | 0.148 | 0.138 | 0.122 | 0.111 | 0.101 | 0.093 | 0.086 |
| 26 | 0.394 | 0.344 | 0.303 | 0.272 | 0.246 | 0.219 | 0.196 | 0.177 | 0.161 | 0.150 | 0.131 | 0.119 | 0.108 | 0.099 | 0.091 |
| 28 | 0.401 | 0.353 | 0.316 | 0.286 | 0.261 | 0.235 | 0.211 | 0.191 | 0.175 | 0.161 | 0.141 | 0.127 | 0.115 | 0.104 | 0.096 |
| 30 | 0.406 | 0.362 | 0.326 | 0.298 | 0.275 | 0.250 | 0.226 | 0.206 | 0.188 | 0.173 | 0.150 | 0.135 | 0.121 | 0.110 | 0.101 |
| 32 | 0.411 | 0.369 | 0.336 | 0.309 | 0.287 | 0.263 | 0.240 | 0.219 | 0.210 | 0.185 | 0.160 | 0.143 | 0.128 | 0.116 | 0.106 |
| 34 | 0.415 | 0.375 | 0.344 | 0.319 | 0.297 | 0.274 | 0.252 | 0.232 | 0.213 | 0.197 | 0.170 | 0.151 | 0.135 | 0.122 | 0.112 |
| 36 | 0.419 | 0.381 | 0.351 | 0.327 | 0.307 | 0.285 | 0.263 | 0.243 | 0.225 | 0.209 | 0.180 | 0.160 | 0.143 | 0.129 | 0.117 |
| 38 | 0.422 | 0.386 | 0.357 | 0.335 | 0.315 | 0.294 | 0.273 | 0.254 | 0.236 | 0.220 | 0.191 | 0.167 | 0.150 | 0.135 | 0.123 |
| 40 | 0.425 | 0.391 | 0.363 | 0.341 | 0.323 | 0.302 | 0.283 | 0.264 | 0.246 | 0.230 | 0.200 | 0.178 | 0.158 | 0.141 | 0.128 |

表A.2  p型Si相位移（）

| 波长/µm | 衬 底 电 阻 率/（Ω·cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 |
| 2 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.024 |
| 4 | 0.067 | 0.060 | 0.057 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.052 | 0.050 | 0.049 | 0.045 | 0.043 | 0.040 | 0.038 | 0.037 |
| 6 | 0.119 | 0.091 | 0.082 | 0.076 | 0.074 | 0.073 | 0.072 | 0.071 | 0.068 | 0.066 | 0.064 | 0.059 | 0.056 | 0.053 | 0.050 | 0.049 |
| 8 | 0.200 | 0.140 | 0.114 | 0.099 | 0.094 | 0.091 | 0.089 | 0.086 | 0.083 | 0.080 | 0.077 | 0.072 | 0.067 | 0.064 | 0.060 | 0.059 |
| 10 | 0.261 | 0.199 | 0.158 | 0.127 | 0.115 | 0.110 | 0.105 | 0.102 | 0.097 | 0.093 | 0.089 | 0.083 | 0.078 | 0.073 | 0.070 | 0.068 |
| 12 | 0.300 | 0.247 | 0.205 | 0.160 | 0.140 | 0.130 | 0.123 | 0.117 | 0.111 | 0.106 | 0.101 | 0.094 | 0.088 | 0.083 | 0.078 | 0.076 |
| 14 | 0.327 | 0.282 | 0.244 | 0.194 | 0.167 | 0.152 | 0.141 | 0.133 | 0.126 | 0.119 | 0.113 | 0.104 | 0.097 | 0.091 | 0.087 | 0.084 |
| 16 | 0.346 | 0.307 | 0.274 | 0.226 | 0.195 | 0.175 | 0.161 | 0.151 | 0.141 | 0.132 | 0.126 | 0.115 | 0.106 | 0.100 | 0.094 | 0.091 |
| 18 | 0.361 | 0.327 | 0.297 | 0.253 | 0.221 | 0.198 | 0.182 | 0.168 | 0.157 | 0.146 | 0.138 | 0.125 | 0.116 | 0.108 | 0.102 | 0.099 |
| 20 | 0.373 | 0.342 | 0.315 | 0.274 | 0.243 | 0.220 | 0.202 | 0.186 | 0.173 | 0.160 | 0.151 | 0.136 | 0.125 | 0.117 | 0.100 | 0.106 |
| 22 | 0.383 | 0.354 | 0.330 | 0.292 | 0.263 | 0.240 | 0.220 | 0.204 | 0.188 | 0.175 | 0.164 | 0.147 | 0.134 | 0.125 | 0.117 | 0.113 |
| 24 | 0.391 | 0.365 | 0.342 | 0.307 | 0.279 | 0.257 | 0.238 | 0.220 | 0.204 | 0.189 | 0.177 | 0.158 | 0.144 | 0.133 | 0.125 | 0.120 |
| 26 | 0.398 | 0.374 | 0.352 | 0.320 | 0.294 | 0.272 | 0.253 | 0.236 | 0.219 | 0.203 | 0.190 | 0.169 | 0.153 | 0.142 | 0.132 | 0.127 |
| 28 | 0.404 | 0.381 | 0.361 | 0.331 | 0.306 | 0.285 | 0.267 | 0.250 | 0.233 | 0.217 | 0.203 | 0.180 | 0.163 | 0.150 | 0.140 | 0.134 |
| 30 | 0.409 | 0.387 | 0.369 | 0.340 | 0.316 | 0.297 | 0.279 | 0.262 | 0.245 | 0.229 | 0.215 | 0.191 | 0.173 | 0.159 | 0.148 | 0.141 |
| 32 | 0.414 | 0.393 | 0.376 | 0.348 | 0.326 | 0.307 | 0.290 | 0.273 | 0.257 | 0.241 | 0.227 | 0.202 | 0.182 | 0.167 | 0.155 | 0.148 |
| 34 | 0.418 | 0.398 | 0.381 | 0.355 | 0.334 | 0.316 | 0.299 | 0.284 | 0.268 | 0.252 | 0.238 | 0.213 | 0.192 | 0.176 | 0.163 | 0.155 |
| 36 | 0.421 | 0.403 | 0.387 | 0.362 | 0.341 | 0.324 | 0.308 | 0.293 | 0.277 | 0.262 | 0.248 | 0.223 | 0.201 | 0.185 | 0.171 | 0.162 |
| 38 | 0.425 | 0.407 | 0.391 | 0.368 | 0.348 | 0.331 | 0.316 | 0.301 | 0.286 | 0.271 | 0.258 | 0.232 | 0.211 | 0.193 | 0.178 | 0.169 |
| 40 | 0.428 | 0.410 | 0.396 | 0.373 | 0.354 | 0.338 | 0.323 | 0.309 | 0.294 | 0.280 | 0.266 | 0.241 | 0.219 | 0.201 | 0.186 | 0.176 |

附录B

（资料性附录）

FTIR设备的多实验室测试重复性和再现性

B.1 制备的外延样品具有的标称厚度有2.5 µm，5 µm，10 µm，15 µm，20 µm，25 µm，50 µm和120 µm。n型外延层沉积在p型抛光衬底上，p型衬底选用0.01 ohm-cm左右，以控制外延到衬底的界面过渡区。

B.1.1 选取硅片的中心位置作为测量点，以减少位置的变化对测试结果的影响。

B.1.2 实验要求8个样品中每片测量3天，每天3次。完成后的数据库包含来自4台设备的总共288个测量值。

B.2 重复性（单设备）—— 9次重复测量得到的以2倍标准差表示的重复性数据列于表B.1（R2S%），可以发现数值和外延层厚度和设备相关，单台设备的重复性有91%的测试结果好于1%（R2S%），所有的测试结果好于2%。

B.3 再现性（多设备）——基于4台设备和3天中每天每台设备测量8个样品的分析，多设备测量重复性的估计范围为0.27%到15.44%（R2S%）。再现性数据列于表B.2。该表表明最差的相对再现性15.44%（R2S %）是根据最薄的（2.63 µm）外延层得到的，而最好的0.27%（R2S%）是根据最厚的（118.36 µm）外延层（样品H-120）得到的。

表B.1 重复测9次的单设备重复性

| 设备 编号 | 样 品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-2.5 | B-5 | C-10 | D-15 | E-20 | F-25 | G-50 | H-120 |
| 1 | 0.55% | 0.95% | 0.47% | 0.93% | 0.32% | 0.74% | 1.30% | 1.92% |
| 2 | 0.40% | 0.49% | 0.36% | 0.56% | 0.49% | 0.24% | 0.52% | 1.25% |
| 3 | 0.48% | 0.39% | 0.33% | 0.30% | 0.41% | 0.56% | 0.51% | 0.71% |
| 4 | 0.89% | 0.57% | 0.34% | 0.38% | 0.19% | 0.30% | 0.38% | 0.57% |

表B.2 实验室间平均再现性

| 项目 | 样 品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-2.5 | B-5 | C-10 | D-15 | E-20 | F-25 | G-50 | H-120 |
| 均值 | 2.63 | 4.94 | 9.50 | 13.92 | 18.37 | 26.83 | 49.35 | 118.36 |
| 2S | 0.41 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.22 | 0.32 |
| R2S% | 15.44 | 3.67 | 2.67 | 2.17 | 1.34 | 1.31 | 0.45 | 0.27 |

B.4 制备的外延样品具有的标称厚度有2 µm，2.5 µm，5 µm，10 µm，20 µm，50 µm，100 µm和150 µm。n型外延层沉积在n型抛光衬底上，衬底选用0.002 ohm-cm左右，以确保衬底和外延层光学常数差异。

B.4.1 选取硅片的中心位置作为测量点，以减少位置的变化对测试结果的影响。

B.4.2 实验要求8个样品中每片测量3天，每天9次。完成后的数据库包含来自18台设备的总共3888个测量值。

B.5 重复性（单设备）—— 27次重复测量得到的以2倍标准差表示的重复性数据列于表B.3（R2S%），可以发现数值和外延层厚度和设备相关，单台设备的重复性有91%的测试结果好于1%（R2S%），对于单台设备的重复性超过1%的测试数据，除去H-150样品两组数据6.08%和6.77%，其他样品的测试结果好于3%。在所有单台设备的重复性测试数值中，除去H-150样品的测试结果，其他所有测试结果好于2.5%。

B.6 再现性（多设备）——基于18台设备和3天中每天每台设备测量8个样品的分析，多设备测量重复性的估计范围为0.92%到6.89%（R2S%）。再现性数据列于表B.4。该表表明最差的相对再现性6.89%（R2S %）是根据最薄的（2.05 µm）外延层得到的，而最好的0.92%（R2S%）是根据最厚的（51.57 µm）外延层（样品F-50）得到的。

表B.3 重复测9次的单设备重复性

| 设备 编号 | 样 品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-2.5 | B-5 | C-10 | D-15 | E-20 | F-25 | G-50 | H-120 |
| 1 | 0.20% | 0.15% | 0.18% | 0.22% | 0.33% | 0.82% | 0.90% | 0.92% |
| 2 | 0.12% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.16% | 0.44% | 0.90% |
| 3 | 0.13% | 0.06% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.08% | 0.26% | 1.73% |
| 4 | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.06% | 0.11% | 0.38% | 0.28% | 0.90% |
| 5 | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.06% | 0.12% | 0.75% | 1.22% |
| 6 | 0.41% | 0.15% | 0.09% | 0.08% | 0.14% | 0.17% | 0.84% | 2.04% |
| 7 | 0.09% | 0.10% | 0.07% | 0.13% | 0.09% | 0.16% | 0.58% | 1.88% |
| 8 | 0.27% | 0.24% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.58% | 0.82% | 2.98% |
| 9 | 0.07% | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.26% | 0.44% | 0.79% |
| 10 | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.45% | 0.45% |
| 11 | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.12% | 0.19% |
| 12 | 0.07% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.10% | 0.12% |
| 13 | 0.23% | 0.09% | 0.06% | 0.04% | 0.07% | 0.13% | 0.41% | 1.17% |
| 14 | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.13% | 0.16% | 0.21% |
| 15 | 0.35% | 1.04% | 0.24% | 0.29% | 0.45% | 0.54% | 1.74% | 6.08% |
| 16 | 0.02% | 0.03% | 2.12% | 1.16% | 0.03% | 0.06% | 0.10% | 0.18% |
| 17 | 0.30% | 0.29% | 0.35% | 0.11% | 0.16% | 0.27% | 0.25% | 0.43% |
| 18 | 0.44% | 0.11% | 0.10% | 0.38% | 0.44% | 0.30% | 0.87% | 6.77% |

表B.4 实验室间平均再现性

| 项目 | 样 品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-2 | B-2.5 | C-5 | D-10 | E-20 | F-50 | G-100 | H-150 |
| 均值 | 2.05 | 2.42 | 5.01 | 9.94 | 19.84 | 51.57 | 103.44 | 156.06 |
| 2S | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.26 | 0.47 | 1.07 | 2.21 |
| R2S% | 6.89 | 5.55 | 4.30 | 1.88 | 1.29 | 0.92 | 1.04 | 1.42 |