YS/T 63.9-200X

前    言

本部分为第9部分。

本部分为首次发布。

真密度是铝用炭素材料的主要指标之一，过去测定真密度的方法一般采用液体介质，如二甲苯、已醇、水，从湿润性看，对液体介质而言，二甲苯是最好的，国际标准ISO 9088-1997也是采用二甲苯作介质来测定煅后石油焦的真密度，但由于二甲苯具有较大的气味和较强的挥发性，在实际的使用中，都不愿意采用。

欧盟一直在探索采用气体介质测定真密度，对铝用炭素、煤沥青、煅后石油焦、氧化铝等，已建立了采用氦气做介质的测定方法，也有定型的仪器，国内也有类似的仪器，并且在煅后石油焦的出口商检中得到使用，为了更好地与国际接轨，提高国内的分析检测水平，需要制定氦比重计测定真密度的方法标准。

本部分参照采用了DIN51913:2001和ISO/CD21687，试样的粒度选择为全部通过0.063mm标准筛。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院起草。

本部分主要起草人：张树朝、郭永恒、李荣柱、赵春芳。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

YS/T 63.9-200X

铝用炭素材料检测方法

真密度的测定

氦比重计法

1 范围

本部分规定了利用氦比重计测定铝用炭素材料真密度的方法。

本部分适用于铝用炭素材料真密度的测定。

2 方法原理

将试料置于氦比重计中，用氦气作介质，在测定室逐渐加压到一个规定值，然后氦气膨胀进入膨胀室内，两个过程的平衡压力由仪器自动记录，根据质量守恒定律，通过标准球校准测定室和膨胀室的体积后，再确定试料的体积，计算出真密度。

3 材料和设备

3.1 气体比重计。

3.2 体积已知的标准球，体积约为7cm3、30cm3、60cm3。

3.3 系列样品池，体积分别为10cm3、50cm3、135cm3。

3.4 氦气，纯度不小于99.9%。

3.5 分析天平，精度为0.0001g。

3.6 真空烘箱，温度能控制110℃±5℃，能抽真空至10mbar以下。

4 取样及试样制备

底部炭块按YS/T62.1-200X的规定进行取样，

预焙阳极按YS/T62.2-200X的规定进行取样；

侧部炭块按YS/T62.3-200X的规定进行取样；

阴极糊、阳极糊按YS/T62.4-200X的规定进行取样，焙烧后制取。

将取得的样品进行破碎，用制样机磨碎至全部通过0.063mm筛网。

将过筛后的试样，在真空烘箱（3.6）中，于10mbar 110℃±5℃下，至少烘干2h，冷却备用。

5 步骤

5.1 测定室体积的校准

按照仪器说明书，选择合适的标准球，进行校准，一般重复三次，确定测定室和膨胀室的体积。

5.2 测定

称取一定量在真空烘箱（3.6）中，于10mbar 110℃±5℃下，烘干2h后的试样放入合适体积的样品池（3.3）中，粉末样装样时必须夯实，拧紧样品池盖, 按照仪器说明书，进行测定,一般重复三次，取平均值。

6 测定结果的计算

根据公式（1）计算试样的真密度ρ，单位为g/cm3。

·····························(1)

式(1)中:

m — 样品的质量，单位为克（g）；

YS/T 63.9-200X

V0 — 样品的体积，单位为克每立方厘米，g/cm3。

一般的氦比重计都是校准后直接给出真密度结果；对有些不是直接给出真密度的氦比重计，样品的体

积也可由测定的数据按公式（2）来计算，再代入公式(1)计算真密度:

····················(2)

式(2)中:

V1  — 测定室的体积，单位为立方厘米（cm3）；

V2  — 膨胀室的体积，单位为立方厘米（cm3）；

p1  — 测定室的压力，单位为千帕（kpa）；

p2  — 膨胀室的压力，单位为千帕（kpa）。

7 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，其绝对差值不超过0.01g/cm3%；在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，其绝对差值不超过0.02g/cm3。

8 检测报告

检测报告应包含下列内容：

a） 采用的标准；

b） 样品名称及其他相关资料；

c） 检验日期；

d） 检验结果：测定结果的平均值，注明测定次数，结果保留至小数点后两位；

e） 试验过程中任何反常现象的详细记录；

f） 未包括在本部分中的任何操作细节或被认为可以选择的操作。