YS/T 63.19-200X

前    言

本部分为第19部分。

本部分为首次发布。

铝用炭素材料灰分的测定方法，过去采用的是GB/T 1429-1985；国际标准中，对铝用炭素材料中的炭块类样品，没有灰分的测定方法，对炭糊类样品，采用石油焦或煅后石油焦测定灰分的方法，为了使铝用炭素材料标准体系更系统化，规范铝用炭素材料灰分的测定方法，需要制定此标准。

本部分参照ISO 8005-1984和GB/T 1429-1985起草。试样的粒度基本按照GB/T 1429-1985的要求，灼烧的温度确定在850℃±10℃；增加了重复性限和允许差。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院起草。

本部分主要起草人：张树朝、黄华、马文民、郭永恒。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

YS/T 63.19-200X

铝用炭素材料检测方法

灰分的测定

1 范围

本部分规定了铝用炭素材料灰分的测定方法。

本部分适用于铝用炭素材料灰分的测定；测定范围：≥0.10%。

2 方法原理

试料在850℃±10℃下灼烧，以剩余残物的质量计算灰分的百分含量。

3 仪器

3.1 瓷方舟：尺寸应不小于60 mm×25mm×16mm。

3.2 烘箱：温度可控制在110℃±5℃。

3.3 干燥器：内装干燥剂。

3.4 分析天平：精度0.0001g。

3.5 马弗炉：温度可控制在850℃±10℃。

4 取样及制样

底部炭块按YS/T62.1-200X的规定进行取样，

预焙阳极按YS/T62.2-200X的规定进行取样；

侧部炭块按YS/T62.3-200X的规定进行取样；

阴极糊、阳极糊按YS/T62.4-200X的规定进行取样。

对底部炭块、预焙阳极、侧部炭块试样，取样后粉碎并研磨至全部通过0.2mm的标准筛网；对阴极糊和阳极糊样品，取样后先破碎至4mm以下，充分混合，用四分法缩分至约60g，再全部破碎至通过0.5mm标准筛网。

试样预先在烘箱（3.2）中于110℃±5℃下至少烘干2h，取出冷却，贮存在干燥器（3.3）内备用。

5 步骤

5.1  试料

根据表1称取试样（4），精确至0.0001g。

表1、称取试样的质量

| 灰分含量（%） | 试样质量（g） |
| --- | --- |
| 0.10～1.00 | 3 |
| ＞1.00～10.00 | 2 |
| ＞10.00 | 1 |

5.2  测定次数

平行地进行两次测定，取其平均值。

YS/T 63.19-200X

5.3  测定

5.3.1  将瓷方舟（3.1）置于850℃±10℃的马弗炉（3.5）中，灼烧1h，取出，置于干燥器（3.3）中，冷却30min，称量，精确至0.0001g；重复灼烧，称量至恒重。

5.3.2  将试料（5.1）置于已恒重的瓷方舟（3.1）中，均匀铺开，称量，精确至0.0001g（质量m2），将瓷方舟（3.1）置于马弗炉（3.5）中，对炭糊类试样，在马弗炉（3.5）炉口边缘预热3min左右，然后移如马弗炉（3.5）中央，控制温度850℃±10℃，灼烧3h,取出置于干燥器（3.3）中，冷却30min，称量，精确至0.0001g（质量m 1）；重复灼烧至恒重。

6  分析结果的计算

按公式（1）计算灰分的百分含量：

灰分（%）= ··············（1）

式（1）中：

m2— 灼烧后瓷方舟及残余物的质量，单位为克（g）；

m1— 灼烧前瓷方舟的质量，单位为克（g）；

m0— 试料的质量，单位为克（g）。

7  精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

灰分的含量(%)：        0.21    0.68    4.35    9.25

重复性限  r  (%)：     0.02    0.03    0.09    0.16

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表 2  允许差

| 灰分的含量% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.10～0.50 | 0.03 |
| ＞0.50～1.00 | 0.04 |
| ＞1.00～10.00 | 0.10 |
| ＞10.00 | 0.20 |

8 检测报告

检测报告应包含下列内容：

a） 采用的标准；

b） 样品名称及其他相关资料；

c） 检验日期；

d） 检验结果：两次测定结果的平均值，保留至小数点后两位；

e） 试验过程中任何反常现象的详细记录；

YS/T 63.19-200X

f） 未包括在本部分中的任何操作细节或被认为可以选择的操作。