### YS

YS/T 273.7—200Ｘ

中华人民共和国	有色金属行业标准

YS/T 273.12—200Ｘ

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

火焰原子吸收光谱法测定钙量

Method for chemical analysis and determination

- of physical performance of cryolite

The atomic absorption spectrophotometric

method for the determination of calcium content

(终审稿)

中  华  人  民  共 和 国

国 家 发 展 和 改 革 委 员 会      发布

200×-××-××发布                            200×-××-××实施

YS/T 273.12-200X

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量

1 范围

本部分规定了冰晶石中氧化钙含量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中氧化钙含量的测定，测定范围0.05%~1.25%。

2 方法提要

试料用高氯酸赶氟，加热至高氯酸烟冒尽后用盐酸和水溶解，在氯化镧存在下，于原子吸收光谱仪波长422.7nm处，以空气—乙炔富燃性火焰进行钙量测定。

- 试剂

3.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）

3.2 盐酸（1+1）优级纯。

3.3 钠溶液（7.5mg/mL）；称取9.5g高纯氯化钠，以水定溶于500mL容量瓶中。

3.4 钠溶液（1.5mg/mL）；移取20mL钠溶液（3.3）于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.5 氯化镧溶液（200g/L）：取100g LaCl3·nH2O以水定容于500mL容量瓶中。

3.6 铝溶液（4mg/mL）：称取4.00g经酸洗的高纯铝，置于500mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为120mL的盐酸（3.2），加一滴汞助溶，待剧烈反应停止后，缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.7 铝溶液（0.8mg/mL）：移取20mL铝溶液（3.6）于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.8 钙标准贮存溶液：称取1.2486g预先于105°C烘干的碳酸钙，置于250mL烧杯中，盖上表皿，加50mL水后，加10mL盐酸（3.2）微热，待反应完全后，冷却，移入500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.00mg钙。

3.9 钙标准溶液：移取25.00mL钙标准贮存溶液（3.6）于500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.05mg钙。

- 仪器及设备

原子吸收光谱仪，附钙的空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标均可使用。

——特征浓度：在与测量试样的基体相一致的溶液中，钙的特征浓度应不大于0.24ug/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%,用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段吸光度差值与最低段吸光度差值之比不小于0.7。

YS/T 273.12-200X

- 试样

试样应符合YS/T 273.13 中3.3的要求。

- 分析步骤

6.1 试料

称取0.2000g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做试剂空白试验。

6.4  测定

6.4.1将试料（6.1）置于150mL铂皿中，加入7mL高氯酸（3.1）混匀后放在沙浴上加热，待高氯酸烟冒尽，取下冷却，加入1mL盐酸（3.2），加40mL~50mL热水，放水浴上加热至盐类溶解，冷却。

6.4.2  根据试料中钙的质量分数按表1处理

表1

| 钙的质量分数/% | 定容体积/mL | 分取体积/mL | 稀释体积/mL | 氯化镧加入量/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05~0.25 | 100 | 50 | 100 | 4 |
| 0.25~1.25 | 100 | 10 | 100 | 3 |

6.4.3 将随同试料所做的空白试验溶液（6.3）及根据试料中钙的质量分数而制备的试液（6.4.2）于原子吸收光谱仪波长422.7nm处，用空气—乙炔富燃性火焰，以水调零，测量钙的吸光度，从工作曲线上查得相应的钙量。

6.5工作曲线的绘制

6.5.1 系列标准溶液的制备

适用于质量分数为0.05%～0.25%的钙含量

移取0mL，1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL，5.00mL钙标准溶液（3.9）分别置于一组100mL容量瓶中，各加入4mL钠溶液（3.3），4mL铝溶液（3.6），4mL氯化镧溶液（3.5），以水稀释至刻度，混匀。

适用于质量分数为0.25%～1.25%的钙含量

移取0mL，1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL，5.00mL钙标准溶液(3.9)分别置于一组100mL容量瓶中，各加入4mL钠溶液(3.4)，4mL铝溶液（3.7），3mL氯化镧溶液(3.5)，以水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 将系列标准溶液（6.5.1）于原子吸收光谱仪波长422.7nm处用空气—乙炔富燃性火焰，以水调零，分别测定系列标准溶液试液和“零浓度”溶液（不加钙标准溶液者）的吸光度，以钙量为横坐标，吸光度（减去“零浓度”溶液的吸光度）为纵坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

按公式（1）计算氧化钙的质量分数：

YS/T 273.12-200X

w（CaO）=   （m2−m1)⋅V1×10−3×1.399m0⋅V0×100%…………………………………………（1）

式中：

m2----自工作曲线上查得试料溶液的钙量，单位为毫克（mg）；

m1----自工作曲线上查得随同试料所做空白试验溶液的钙量，单位为毫克（mg）；

V1----移取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0----试料的质量，单位为克（g）；

V0----试液总体积，单位为毫升（mL）。

1.399----钙换算成氧化钙的系数。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两次测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

钙的质量分数为（%）：   0.403     0.0686

重复性限  r   （%）：    0.013     0.003

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差:

表2

| 氧化钙的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.05~0.10 | 0.005 |
| >0.10~0.25 | 0.01 |
| >0.25～0.50 | 0.02 |
| >0.50～0.75 | 0.03 |
| >0.75～1.00 | 0.05 |
| >1.00～1.25 | 0.10 |

- 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次，当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核.

YS/T 273.12-200X

前    言

YS/T273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》共分为13个部分，见目录：

YS/T273.1《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 重量法测定湿存水含量》；

YS/T273.2《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 灼减量的测定》

YS/T 273.3《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  蒸馏—硝酸钍滴定容量法测定氟含量》；

YS/T 273.4《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 EDTA容量法测定铝量》；

YS/T 273.5《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收法测定钠量》；

YS/T 273.6《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  钼蓝光度法测定二氧化硅含量》；

YS/T 273.7《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量》；

YS/T 273.8《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  硫酸钡重量法测定硫酸根含量》；

YS/T 273.9《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 磷钼兰分光光度法测定五氧化二磷含量》；

YS/T 273.10《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 游离氧化铝的测定》；

YS/T 273.11《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  硫量的测定—X-射线荧光光谱分析法》；

YS/T 273.12《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  火焰原子吸收法测定氧化钙量》;

YS/T 273.13《冰晶石试样的制备和贮存》。

本部分为第12部分。

行业标准YS/T273-1994中没有氧化钙的测定方法，ISO3391-1976中有氧化钙的测定方法，但该方法在试料处理及标准溶液的制备方面都存在问题，测定方法比较麻烦，测定结果重现性差，因此需要重新制订相应的标准去完善。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝厂、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝厂起草。

本部分由多氟多化工股份有限公司、湖南湘铝有限责任公司参加起草。

本部分主要起草人：冯颖新、刘淑兰、孙宇飞、朱起顺、宇红军。

本部分主要验证人：

本部分为首次发布。