委员会草案编号：ISO/CD 22961

草案名称：钛及钛合金－铁含量测定－原子吸收光谱法

1 范围

本标准规定了采用原子吸收光谱法测定钛及钛合金中的铁含量。

测定范围：0.005％～2.0％。

2 规范性引用文件

本标准引用下列标准的有关条款。所有标准都将被修订，因此，鼓励依据本标准达成协议的各方尽可能采用下列标准的最新版本。IEC和ISO成员均持有现行有效的国际标准。

ISO 384：1978  试验室玻璃器皿——容器设计和构造原理

ISO 648：1977  试验室玻璃器皿——单刻度移液管

ISO 1042：1998  试验室玻璃器皿——单刻度容量瓶

ISO 3696：1987  分析试验室用水——规定及检验方法

ISO 4787：1984  试验室玻璃器皿——使用方法和容积测量

3  原理

试样用盐酸和氢氟酸溶解，加入硝酸氧化钛、铁及其他元素。然后加入硼酸，用原子吸收光谱仪测定试样中的铁含量。

- 试剂

  - 一般要求

在分析过程中，使用分析纯试剂和ISO3696中的2级水。

  - 盐酸（1+1）

将500mL盐酸（ρ1.16g/mL～1.19 g/mL）缓慢加入500mL水中。

  - 硝酸（1+1）

将500mL硝酸（ρ1.42g/mL）缓慢加入500mL水中。

4.4 氢氟酸（1+1）  注：原文中为Hydrochloric acid盐酸，但从7步骤中可以确认是氢氟酸。

将500mL氢氟酸（ρ1.14g/mL）缓慢加入500mL水中。

  - 硼酸

  - 钛基体

已知钛含量≥99％，含铁量甚微。如果不知其中的铁含量，用现在正在讨论的ISO标准（ISO/CD

22960）的方法测定其中的铁含量。

4.7 铁标准溶液

4.7.1 铁标准贮存溶液（0.500mgFe/mL）

称取0.500g，准确至0.1mg，金属铁（Fe≥99.9（m/m））于300mL烧杯中，加入30mL盐酸（4.2）加热溶解。加入5mL硝酸（4.3）使铁氧化，继续加热蒸发氮的氧化物。冷却后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

4.7.2铁标准溶液（0.050mgFe/mL）

移取10.00mL铁标准贮存溶液（4.10.1）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。使用时配置。

- 仪器

5.1 一般要求

使用标称的试验室仪器。

5.2 容量瓶

A级，符合ISO 384，ISO 648和ISO 1042标准要求，按ISO 4787标准操作使用。

5.3 分析天平

灵敏度0.1mg。

  - 原子吸收光谱仪

仪器条件;

火焰：空气/乙炔

波长：248.3nm

6  样品

6.1 取样

钛及钛合金取样过程应符合已发布的相关标准方法。

6.2  试料

从试样中称取0.5g试料，精确至0.1mg。

7步骤

7.1 测定次数

至少在相同条件下对每个样品测定两次。

7.2空白试验

随同试样做空白试验。

7.3 标准溶液的制备

7.3.1 一般要求

按7.3.2或7.3.3准备标准溶液。

7.3.2  铁含量≤0.1％（m/m）的情况下

（1）称取六份钛基体（4.6），每份重0.50g，置于200mL的聚乙烯烧杯中。

（2）加入10ml盐酸（4.2）和5ml氢氟酸（4.4），盖上聚乙烯表面皿，置于水浴中加热分解试样。加入3ml硝酸（4.3），继续加热驱除氮的氧化物。再加入3g硼酸（4.5），并搅拌使得硼酸溶解，然后冷却至室温。

（3）将溶液移至100ml容量瓶中，并分别移取0mL，2mL，4mL，6mL，8mL，10mL铁标准溶液（4.7.2），用水稀释至刻度，混匀。

7.3.3 铁含量>0.1％（m/m）的情况下

（1）称量6份钛基体（4.6），每份0.50g，置于200mL聚乙烯烧杯中。

（2）加入10ml盐酸（4.2）和5ml氢氟酸（4.4），盖上聚乙烯表面皿，置于水浴中加热分解试样。加入3ml硝酸（4.3），继续加热驱除氮的氧化物。再加入3g硼酸（4.5），并搅拌使得硼酸溶解，然后冷却至室温。

（3）将溶液移至100ml容量瓶中。

（4）按表1移取20.0mL或5.0mL溶液至6个容量瓶，根据样品中铁含量（见表1）加入8mL或9.5mL盐酸（4.2）。分别移取0mL，2mL，4mL，6mL，8mL，10mL铁标准溶液（4.7.2），用水稀释至刻度，混匀。

7.4 测试试液的制备

（1）将试料移至200mL聚乙烯烧杯。

（2）加入10ml盐酸（4.2）和5ml氢氟酸（4.4），盖上聚乙烯表面皿，置于水浴中加热分解试样。加入3ml硝酸（4.3），加热煮沸驱除氮的氧化物。再加入3g硼酸（4.5），并搅拌使硼酸溶解，然后冷却至室温。

（3）将溶液移至100ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

注  如果铁含量大于0.1％（m/m），根据样品中的铁含量从100mL容量瓶中移取20.0mL或5.0mL溶液。根据试液体积加入8mL或9.5mL盐酸溶液（4.2），用水稀释至刻度（见表1）。

表1 铁含量和分取试液体积

| 铁含量，％ | 分取试液体积，ml | 加入盐酸（4.2）体积，ml |
| --- | --- | --- |
| ≥0.1<0.5 | 20.0 | 8 |
| ≥0.5≤2<0.1 | 5.0 | 9.5 |

7.5 铁浓度的测定

7.5.1  一般要求

仪器应配有由厂家推荐的铁空心阴极灯，波长调至248.3nm，用空气－乙炔贫燃性火焰进行测定。

注 用带有计算机系统制备工作曲线，应根据设备计算机系统软件操作手册校准和测定铁浓度。

7.5.2 工作曲线的绘制

在波长248.3nm处，用空气－乙炔贫燃性火焰，以水调零，测定系列标准溶液的吸光度。以铁含量为横坐标（mg/100ml），吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

平行移动相关曲线，使之通过坐标的原点。

7.5.3  铁浓度的测定

在波长248.3nm处，用空气－乙炔贫燃性火焰，以水调零，测定试样溶液的吸光度，并在工作曲线上找到试样溶液中相应铁含量（mg/100ml）。

8 结果表示

8.1铁含量≤0.1％（m/m）的情况下

试样中铁含量wFe，以％表示，按下式计算：

（1）

式中：

wFe—— 试样中铁含量，％；

A1——测试试液的铁浓度，mg/100mL；

A2——空白溶液的铁浓度，mg/100mL；

A3——空白溶液的铁浓度，mg/100mL；（注意:可能有误）

m——7.3.1或7.3.2中钛基体的铁含量，mg。（注意:可能有误）

试样中铁含量计算至小数点后三位。

注： 同一样品中氧含量的平行测定结果偏差不应大于允许差（公式（3），（4），（5））。如果偏差大于允许差，应重新进行分析。（注意:可能有误）

8.2  铁含量>0.1％（m/m）的情况下

试样中铁含量wFe，以％表示，按下式计算：

（1）

式中：

wFe—— 试样中铁含量，％；

A3——7.3.1或7.3.2中钛基体的铁含量，mg；

A4——分取试液的铁浓度，mg/100mL；

A5——分取空白溶液的铁浓度，mg/100mL；

B——分取试液的体积，mL；

m——试料的质量，g。

试样中铁含量计算至小数点后三位。

注： 同一样品中铁含量的平行测定结果偏差不应大于允许差（公式（3），（4），（5））。如果偏差大于允许差，应重新进行分析。

9 精密度

分析方法的允许差用以下公式表示：

重现性限：

2.8×[0.0100×(wFe%)+0.0004]%                           （3）

实验室内再现性限

2.8×[0.0149×(wFe%)+0.0004]%                          （4）

实验室之间再现性限

2.8×[0.0270×(wFe%)+0.0023]%                          （5）