委员会草案编号：ISO/CD 22963

草案名称：钛及钛合金－氧的测定—惰气熔融红外法

1 范围

本标准规定了惰性气体下熔融红外法测定钛及钛合金中的氧含量。

测定范围：0.02％～0.4％。

2  原理

在惰性气流下（氦或氩），用脉冲炉将试样加助熔剂（铂或镍金属）在石墨坩埚中熔融。放出的氧与碳结合生成一氧化碳。根据仪器的设计，一氧化碳被氧化成二氧化碳或不氧化，通过惰性载气流进入红外检测器。

- 试剂

  - 一般要求

在分析过程中，使用分析纯试剂和ISO3696中的2级水。

  - 高氯酸镁（商品标志：无水高氯酸镁）

用作仪器吸水剂。纯度符合仪器厂家要求。

3.3  氢氧化钠（商业标志：苏打石棉）

用于仪器中吸收二氧化碳。纯度符合仪器厂家要求。

3.4  氧化铜

用于某些仪器中，能将氧化一氧化碳成二氧化碳。使用纯度符合仪器厂家要求。

3.5  氦气或氩气

使用气体类型和纯度应符合仪器厂家要求。

3.6  镍清洗溶液

3.7  钛清洗溶液

3.7.1  钛清洗溶液（A）

将100mL的硝酸（1＋1）与5mL的氢氟酸混合。

3.7.2  钛清洗溶液（B）

将90mL的硝酸（1+1）与30mL的氢氟酸混合。

3.8  丙酮

3.9  镍

纯度至少为99％，氧含量小于0.005％，呈囊、线或篮状。镍浸于稳的镍清洗溶液（3.6）中30s，然后用水、乙醇、丙酮各漂洗30s，将镍贮存于丙酮中，使用前风干。

3.10  铂

纯度至少为99％，氧含量小于0.005％，呈薄板（厚度＜1mm）、线（φ＜3mm）或箔状（0.01mm＜厚度＜0.03mm）。用丙酮漂洗后贮存于丙酮中，使用前风干。

3.11  钛标准样品

选择钛及太合金标准样品，氧的含量大约从0.2％至0.35％。

4  设备

4.1  仪器

满足在惰性气流（氦或氩）下使用脉冲炉加热熔融试料，提取测定一氧化碳或二氧化碳的仪器可从某些仪器厂家购置。

4.2  石墨坩埚

使用适于仪器的高纯坩埚。

4.3  过滤用玻璃棉

4.4  镊子

用抗酸和溶剂的所料制成（在制样过程使用）。

5  样品

5.1  取样

钛及钛合金取样过程应符合已发布的相应的标准。

5.2  试料制备

样品最好是针状（直径约5mm，重约0.09g～0.13g）或立方体形（约3mm，重约0.09g～0.13g）。从实验室样品中最初切下的试料重约0.11g～0.13g。

根据方法a)、b)、c)清洗试料表面。

方法a)：在20℃左右将试料浸入钛清洗溶液中(3.7.1)直到表面干净，时间约50s。用镊子夹出后，立即用水冲洗两次，用乙醇清洗一次，再用丙酮清洗一次，风干。此试料应重约0.08～0.12g。试料应保存于干燥器中。

方法b)：将试料浸入钛清洗溶液中(3.7.2)反应约5s。用镊子夹出后，立即用水冲洗两次，用乙醇清洗一次，再用丙酮清洗一次，风干。此试料应重约0.08～0.12g。试料应保存于干燥器中。

方法c)：锉或切割试料外表，使表面保持新鲜。用丙酮清洗，吹干。试料应保存于干燥器中。

试料称准至0.1mg。

6  步骤

6.1  测定次数

在相同条件下至少平行测定两次。

6.2  仪器准备

1）按厂商的要求安装仪器，按要求连接水电气。

2）将石墨坩埚（4.2）置于炉内，加热至高于样品脱气温度进行脱气。

3）高于氧提取温度连续加热，记录分析仪的读出信号，重复此操作直到分析仪读数稳定。

注1：检查过滤用的玻璃棉是否干净，必要时更换。

注2：如果仪器长时间断电，按厂家推荐使仪器稳定一段时间。

注3：更换过滤棉或干燥剂（3.2，3.3和3.4）后，或设备已运行一段时间，进行痕量分析稳定仪器。结果可以忽略，然后在分析样品前按6.3、6.4和6.5对空白、标准和制备的制样进行操作。

注4：按仪器说明确定样品的脱气温度和提取氧的温度。

注5：使用计算机系统制作工作曲线，应根据设备计算机系统软件操作手册校准和测定铁浓度。（有误）

6.3  空白试验

1）测定前，进行两次空白试验。

2）按6.5的步骤对石墨坩埚进行操作，不加试料对镍或铂（与样品分析时相同，重量也相同）进行分析。

3）得到空白试验的读数。

4）与试样中的含量相比，空白试验的平均值要足够低。

5）如果空白值异常高，检查并消除污染源。

6）如果空白平均值满足要求，可以减去仪器空白。

6.4  校准

测定前，采用以下步骤校正：

1)按6.5采用钛标样（3.11）替代试料进行校正。

2)从仪器读数中减去的空白平均值（6.3）。

3)重复几次以上操作步骤。

4)按下式(1)和(2)计算分析仪读数的中间氧等量系数f和氧等量系数F

fi＝m0i/si                                                           （1）

I=1～n

（2）

式中：

F——氧等量系数，mgO2/仪器读数；

F——中间氧等量系数，mgO2/仪器读数；

m0——所称取钛标样中氧量，mg；

s——分析仪读数减去空白平均值。

注1：按式（3）计算称取的钛标准样品中氧量：

(3)

式中：

m0——称取的钛标准样品中的氧量，mg；

G——钛标准样品的重量，g；

P——钛标准样品中氧的含量，％。

注2：查阅仪器手册选择适当的空白操作。

6.5  步骤

1)按6.1、6.2、6.3安装、校准仪器，进行测试；

2)每次测定前用刷子或真空吸尘器清洗电极；

3)用镍（3.9）或铂（3.10）包裹试料（5.2）；

4)将石墨坩埚（4.2）放入炉内，加热至高于样品脱气温度进行脱气；

5)将镍（3.9）或铂（3.10）包裹的试料放入脱气后的坩埚内，称取样重；

6)根据仪器说明操作炉子进行熔融，提取氧并进行红外吸收测定；

7)在熔融和测量终了，取下并丢弃坩埚，记录仪器的读数。

6.6  计算

试料中的氧含量通过式（4）计算：

W0=[(A1-A2)×F×100／m]×10-3                            （4）

式中

W0——试料中氧的含量，％；

A1——分析试料时仪器读数；

A2——空白试验时仪器平均读数；

F——氧等量系数，mg O2/仪器读数；

M——试料质量，g

7  精密度：

重现性限

2.8×[0.0048×(O2%)+0.0015]%                          （5）

实验室内再现性限

2.8×[0.014×(O2%)+0.0005]%                          （6）

实验室之间再现性限

2.8×[0.0171×(O2%)+0.001]%                           （7）