中华人民共和国国家标准

GB/T 11066.1—200×

代替GB/T 11066.1-1989

金化学分析方法  金量的测定

火试金法

# Methods for chemical analysis of gold

# ─Determination of gold content

## ─Fire assaying method

（报批稿）

200×-××-××发布                      200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

GB/T 11066.1-200X

前  言

GB/T 11066《金化学分析方法》分为如下10个部分：

GB/T 11066.1  金化学分析方法  金量的测定  火试金法

GB/T 11066.2  金化学分析方法  银量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 11066.3  金化学分析方法  铁量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 11066.4  金化学分析方法  铜、铅和铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 11066.5  金化学分析方法  银、铜、铁、铅、锑和铋量的测定  原子发射光谱法

GB/T 11066.6  金化学分析方法  镁、镍、锰和钯量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 11066.7  金化学分析方法  银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、镍、锰和铬量的测定  火花原子发射光谱法

GB/T 11066.8   金化学分析方法  银、铜、铁、铅、铋、锑、钯、镁、镍、锰和铬量的测定  乙酸乙脂萃取—ICP-AES法

GB/T 11066.9  金化学分析方法  砷和锡量的测定  氢化物—原子荧光光谱法

GB/T 11066.10  金化学分析方法  硅量的测定  钼蓝分光光度法

本标准代替GB/T 11066.1～11066.5-1989《金化学分析方法》。

本部分为第1部分。

本部分代替GB/T 11066.1-1989《金化学分析方法  火试金法测定金量》。与GB/T 11066.1-1989相比，主要有如下的变动：

——对文本格式进行了修订；增加了前言条款，具体说明GB/T 11066《金化学分析方法》的组成部分和标准修订的背景信息；

——删除旧版本中引用标准条款，并对方法提要条款文字内容重新进行了表述；

——将旧版本仪器条款文字内容“灰皿：纯骨灰制成”更改为“灰皿：纯骨灰或镁砂制成”；

——增加了试样条款；

——将旧版本分析步骤6.1条款中“称取1.00000g试料”更改为“称取0.50或1.00g试料”；“每份试料及标样与2.5g纯银”更改为“每份试料及纯金标样加1.25或2.5g纯银”；6.3.2条款中“退火后的金银片由两端向片中线卷成两个相同的圆筒”更改为“将退火后的金银片卷成圆筒状”；6.4.3条款中“第三次分金” 更改为“当试料称取量为1.00g时，进行第三次分金”；对各个条款重新进行编号；

——在“分析结果的计算”条款内重新表述计算公式和结果的单位，并增加了计算结果表示到小数点后的位数内容；

——删除旧版本中“允许差”条款；

——增加了精密度条款、质量保证和控制条款。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由成都印钞公司负责起草。

本部分由成都印钞公司、沈阳造币厂、国家金银及制品质量监督检验中心（长春）起草。

本部分由上海造币厂、北京矿冶研究总院参加起草。

本部分主要起草人：王自森、陈杰、赖茂明、王德雨、张勃、黄蕊、陈菲菲、牟华、张波、符斌、于力、孟波。

本部分主要验证人：杜培勇、李天沸、何清平、张梅、朱秀芬、黄敏华。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次发布情况为：

——GB/T 11066.1-1989。

GB/T 11066.1—200X

金化学分析方法  金量的测定  火试金法

1  范围

本部分规定了金中金含量的测定方法。

本部分适用于金中金含量的测定。测定范围：99.50%～99.95%。

2  方法提要

试料加入适量的银，包于铅箔中，于920℃进行灰吹，使铅及杂质氧化与金银分离，金银合金颗粒留在灰皿中。由金银合金颗粒制成的合金卷经硝酸分金后称重，用随同测定的纯金标样校正后计算试料的金含量。

3  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  铅箔：纯铅（质量分数不小于99.99%）碾成0.1mm薄片,剪成正方形(每张重约3g)。

3.2  纯银：质量分数不小于99.99%。

3.3  硝酸(1+1)。

3.4  硝酸(2+1)。

3.5  纯金标样：金的质量分数不小于99.98%。

4  仪器和器具

4.1  箱式高温炉。

4.2  天平：感量0.01mg。

4.3  碾片机：可碾厚度0.1mm。

4.4  分金篮：用0.5mm～1.0mm不锈钢片(或用铂金网)制成。

4.5  灰皿：纯骨灰或镁砂制成，尺寸φ×h(mm):30×20，凹面深度为10mm。

4.6  长柄灰皿钳子。

5  试样

为避免试样表面污染，可用(1+1)热盐酸浸泡15min。由水洗净后用酒精或丙酮冲洗2次，在105～110℃烘箱内烘干。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.50或1.00g试料，精确至0.00001g；称取与试料中含金质量相近的纯金标样(3.5)4份，精确至0.00001g。每份试料及纯金标样加1.25或2.5g纯银(3.2)，用两张铅箔(3.1)包成球型。

6.2  测定次数

独立地进行三次测定，取其平均值。

6.3  灰吹

灰皿(4.5)在950℃左右预热20min，将已包好的试料和标样(6.1)按顺序交叉放入排列好的灰皿中，待熔铅脱膜后稍开炉门通风，在920±20℃进行灰吹，视出现光辉点之后关闭炉门切断电源，在炉温降至750℃以下时取出灰皿冷却。

6.4  退火与碾片

6.4.1  用镊子将金银合金颗粒从灰皿中取出。用锤子敲打颗粒两侧，刷去附着物后，在650～700℃退火5min。取出冷却碾成0.2mm 薄片，在650～700℃退火3min。

6.4.2  将退火后的金银片卷成圆筒状，放入分金篮内。

6.5  分金

6.5.1  第一次分金：将分金篮放入预热至90～95℃的硝酸(3.3)中，加热30min，取出分金篮，用热水洗涤3次。

6.5.2  第二次分金：将水洗后的分金篮放入预热至110℃的硝酸(3.4)中，加热40min，取出分金篮，用热水洗涤3次。

6.5.3  当试料量为1.00g时，进行第三次分金：操作同第二次分金，分金30min，用热水洗涤5～7次。

6.5.4  灼烧：金卷干燥后于650～700℃灼烧3min，冷却至室温，称重。

7  分析结果的计算

试料金含量以金的质量分数w(Au)计，数值以％表示，按下列步骤计算：

7.1  计算标样金卷分金后增量:

=m3－m4×D                                      …7(1)

式中：——标样金卷分金后增量，单位为克（g）；

m3——测得标样金卷质量，单位为克（g）；

m4——称取标样质量，单位为克（g）；

D——标样金的质量分数，数值以％表示。

7.2  当标样称取量为0.50或1.00g，若标样金卷分金后增量极差值分别不大于0.00010或0.00015g时，计算四份标样金卷分金后增量平均值；否则应重新进行测定。

7.3  按下式计算试料金的质量分数w（Au），数值以％表示：

…7(2)

式中：——标样金卷分金后增量平均值，单位为克（g）；

m1——测得试料金卷质量，单位为克（g）；

m2——称取试料质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后三位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于重复性限（r）, 以大于重复性限（r）的情况不超过5%为前提，重复性限（r）值为0.015%。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），以大于再现性限（R）的情况不超过5%为前提，再现性限（R）值为0.020%。

注：重复性限(r)为2.8Sr，Sr为重复性标准差；再现性限(R)为2.8SR，SR为再现性标准差。

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.150.99

H 68